Lublin, 2012.10.05

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku                i obłożeń

# Znak sprawy: ZP/PN/34/2012

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                        20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113                 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                                  do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

# Dot. Części nr 4 poz. 1

- Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koszyków Dormia wykonanych z nitinolu z ergonomicznym uchwytem typu ołówkowego, ułatwiającym pracę jedną ręką, z powierzchnią antypoślizgową. Pozostałe paramery zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Części 1 poz. 1, 2, 4, 6

- W związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia w ofercie uprzejmie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje lub prosimy o wydzielenie z części 1 pozycji 1, 2, 4 i 6 w jedną osobną część np. 1A tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam              na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Dot. Rozdz. 11 pkt. 6 SIWZ

- W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić,                      że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące,                 iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej                w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 11 ust. 5 SIWZ „Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez  Wykonawcę. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kserokopię.                 W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy                  do poszczególnych czynności.”

#### Dot. §5 pkt. 5 wzoru umowy

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur,              co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni                jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Dot. §6 pkt. 1a i b wzoru umowy

- Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% łącznej ceny brutto                        za odstąpienie od umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie               jak odsetki za zwłokę w płatnością naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie                             a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia                         (czyli dostawy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Dot. Części nr 6 – Fartuchy operacyjne

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego o gramaturze 45 g/m2 oraz sposobie pakowania łącznego zestawów (tj. bluza + spodnie razem)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

#### Część 1, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego o długości 210cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 1, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego o długości 300cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 1, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego o długości 210cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 1, pozycja 5, 7

- Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Część 5, pozycja 2-3

- Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 6, pozycja 1-2

- Czy Zamawiający dopuści fartuch pełno barierowy wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi wykonanymi z laminatu paroprzepuszczalnego o gramaturze 28g/m2, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Cześć 6, pozycja 3-4

- Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 6, pozycja 5

- Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Część 6, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści 2 częściowy komplet chirurgiczny, składający się z bluzy i spodni, niejałowy, materiał SMMS o gramaturze 45g/m2, zielony. Bluza: wycięcie pod szyją w kształcie V, z biała lamówką             z 2 kieszeniami na dole bluzy, krótkie rękawy. Spodnie: prosta nogawka w okolicy talii trok do wiązania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym                        o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana              z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy             188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

+ dwukomorowa kieszeń w opakowaniu TYVEC pakowana łącznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta samoprzylepna,  z centralną  łatą chłonna o wym 75x130cm,wykonana w polu niekrytycznym               z włókniny , łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym                  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                    Serweta posiada osłonę na genitalia w dolnej części wycięcia U, o wym. 80x22 cm

1 x Serweta o wym. 170 x180cm

Serweta samoprzylepna,  z  łatą chłonna o wym 80x50cm,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

+ serweta w rozmiarze 100x150cm osobno pakowana, łącznie zapakowana z zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta samoprzylepna, z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość                na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta 100 x 150 cm

Serweta 2 - warstwowa, przylepna.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm

Serweta 2 - warstwowa.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 75 x 90 cm

Serweta 2 - warstwowa, przylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na  przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana                      z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta 170 x 240 cm

Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość                na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

+ kieszeń i 1 taśma pakowane osobno, łącznie z zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                      1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm

Serweta, z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność                     na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety              w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1x Serweta  o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa  przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność                      na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 75x90cm

Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy                  188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm

Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

+ kieszeń dwukomorowa pakowana osobno, łącznie z zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 200 x320 cm

Serweta 3-warstwowa, z otworem z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie                na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy            496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

+ kieszeń dwukomorowa pakowana osobno, łącznie z zestawem?

## Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm                  i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów                w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie                       w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm

4 Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 9

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm

Serweta,  z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność                       na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety                  w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1x Serweta  o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa  przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność                     na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 75x90cm

Serweta 2- warstwowa  samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy             188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 10

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm wykonana z włókniny  z podwójnie wywiniętym brzegiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 11

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm                   i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów               w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie                    w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 12

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Część 7, pozycja 13

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 90 x 120cm

2 warstwowa, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu   serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica   o wym. 70x120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1x Serweta urologiczo-ginek o wym.75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15cm   Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                                    4 x Ręcznik do rąk 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 14-16

- Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 15

- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210xm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 16

- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210xm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 17-18

- Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną bez sztywnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

## Część 7, pozycja 17

- Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 18

- Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## Część 7, pozycja 13

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm                   i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety               w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 5

- Poz. 2, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 17g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Część nr 6

Poz. l i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych                   z włókniny typu SMMS o gramaturze 40 g/m2 (tj. z włókniny jak SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną), ze wstawkami z laminatu o gramaturze 38g/m2 o łącznej gramaturze 78 g/m2, przekraczającej wymóg specyfikacji? Fartuchy pakowane z dwoma ściereczkami do wycierania rąk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych                   z włókniny typu SMMS (tj. z włókniny jak SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) pakowanych                  z dwoma ściereczkami do wycierania rąk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Poz. 5 - Prosimy o wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, co w wyniku pozytywnych odpowiedzi na pozostałe pytania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 7

- Poz. 1 - Prosimy o wydzielenie tej pozycji z całości części co w wyniku pozytywnych odpowiedzi             na pozostałe pytania na pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Poz. 2 – 22- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń operacyjnych wykonanych                     z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 o wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro             min 40 kp, z tolerancją rozmiarową serwet i akcesoriów +/- 10 cm oraz odstąpienie od wymogu aby pokrowiec na stolik Mayo był w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Poz. 20 - Czy można zaoferować ręczniki celulozowe pakowane po 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7. poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła białe wzmocnione z niebieskimi nitkami                    co ok. 30 mm trójwymiarowy laminat 51 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7. poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych z taśmą lepną                       w rozmiarze 9x49cm i bez rzepu, pozostały skład zgodny z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7. poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do operacji żylaków, z serwetą (owinięcie zestawu) na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7. poz. 3, 7, 9

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych zestawów i obłożeń z taśmą lepną w rozmiarze 9x49cm oraz z niebieskim stolikiem MAYO pozostały skład zgodny z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 4, 5, 8, 22

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych obłożeń i zestawów z taśmą lepną w rozmiarze 9x49cm, pozostały skład zgodny z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy z niebieskim pokrowcem na stolik MAYO w rozmiarze 79xl45 oraz ręcznikami chłonnymi w rozmiarze min. 18x25cm- 4 szt, pozostały skład zgodny z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do zabiegów TUR skład:

1 serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 170x270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na pręcie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem  i podłączeniem do drenu

1 ręcznik chłonny 18x25

1 samoprzylepny organizator przewodów 9x18

1 serweta nastolik – (owinięcie zestawu) 150x190

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 10 i 11

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów cystoskopii w składzie:

1 serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór na prącie o wymiarach 5x7 cm, bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3,5 cm), otwory otacza warstwa chłonna            o wymiarach 35x45 cm

2 osłony na kończynę wyposażone w taśmy samoprzylepne – rozmiar 53x118

1 serweta na stolik(owinięcie zestawu) – rozmiar 100x150

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

# Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 15

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trójwarstwowej serwety chirurgicznej z taśmą lepną rozm.               175x 175 cm, nieprzemakalność 900H20, wytrzymałość w strefie krytycznej na rozerwanie na sucho               102 kPa, mokro 50 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 18

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni jednokomorowej rozm. 40x35cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 21

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na przewody rozm. 17x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 6 poz. l i 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej                     i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki                    z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch w strefie krytycznej charakteryzuje się Odporność  na przenikanie cieczy: szwy rękawów 145, warstwa wzmocniona 149 cm H20, wytrzymałość                           na rozciąganie na sucho 149kPa, na mokro >125 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. przedmiotu zamówienia w Zadaniu 6 poz. 3 i 4

- Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru                 i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie foliapapier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane               z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795. wymagania standardowe. Fartuch w strefie krytycznej charakteryzuje się Odporność na przenikanie cieczy: szwy rękaw6w 56, warstwa wzmocniona 61 cm H20, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 149kPa, na mokro 125 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietów nr 2 i 4

- Czy Zamawiający ze względu na niewielkie ilości asortymentu w pakietach nr 2 i 4 odstąpi od obowiązku złożenia próbek?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia próbek w Części nr 4.

Dotyczy pakietu nr 4 poz

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do nefrotomii z cewnikiem w rozmiarze 8 i 10 F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz 2

- Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zaoferowania sondy moczowodowej czy cewnika podwójnie zagiętego?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zaoferowania sondy moczowodowej.

Część nr 2

- Poz 2 – Prosimy o sprecyzowanie czy kateter moczowodowy ma być skalowany co 1 cm co pozwala                na precyzyjną kontrole położenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- Poz 4 – Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do nefrostomii w rozm. 17,5 G i dł. ok. 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3 poz 7

- Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie ważnej                               i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 4

- Poz. 1 –  Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie ważnej                i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrotomii przez skórnej z cewnikiem w rozm. 8 i 10 Ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma posiadać łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym co pozwala na manewrowanie workiem bez ryzyka rozłączenia?

Odpowiedź: Zestaw ma posiadać łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym.

- Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma zawierać cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga materiału dwuwarstwowego.

Dotyczy Części nr 4 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści zestawy do nefrostomii przezskórnej posiadające zamiast igły trokar,                          o całkowitej długości 290 mm, cewniki rozmiar 8 Fr?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski