Lublin, 2012.10.30

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej
w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2012-2013” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

# Znak sprawy: ZP/PN/36/2012

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113             poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych                                do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Dot. SIWZ pkt. VII.2 oraz części 11

- Czy w przypadku składania oferty na część 11 Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału                     w postępowaniu wykazania co najmniej jednej dostawy endoskopów giętkich o wartości równej bądź wyższej składanej oferty?

Odpowiedź: Tak

Dot. SIWZ pkt. XII.6

- Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informację czy do oferty ma być załączony zaakceptowany wzór umowy?

(uwagi: formularz ofertowy załącznik do SIWZ zawiera już oświadczenie o zapoznaniu się z treścią SIWZ,  w tym z wzorem umowy i przyjęciu warunków tam zawartych)

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o informację czy Zamawiający jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Odpowiedź: Nie

Część 9 - Wideokolposkop - szt. 1, IV warunki gwarancji

- Poz 1   Zamawiający wymaga 36 miesięcy od daty dostawy i odbioru – Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej jakości Wideokolposkop z 24 miesięczną gwarancją

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości brutto niezrealizowanej części umowy

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,                    w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

  - za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy            za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w §2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy

  - za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 5, w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy, której dotyczy przekroczenie terminu za każdy dzień przekroczenia terminu, jednak nie więcej                niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczy przekroczenie terminu

  - z tytułu nie zapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % wartości brutto urządzenia zastępczego a każdy dzień przekroczenia terminu, jednak nie więcej             niż 10% wartości brutto urządzenia zastępczego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części nr 1 - Aparat do urodynamiki.

- Pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat posiadający pompę infuzyjną niezintegrowaną z wagowym przetwornikiem infuzji? Takie rozwiązanie techniczne jest funkcjonalnie identyczne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. II4, III3, IV3 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o błędach wskazania:

- prędkości przepływu cewkowego - nie więcej niż 5%

- pomiaru ciśnienia - nie więcej niż 2%

- pomiaru objętości infuzji - nie więcej niż 2%

Takie błędy pomiaru nie wpływają na diagnozę i są całkowicie akceptowalne przez wszystkich znanych nam użytkowników aparatów urodynamicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. VII2 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Oferentów, którzy zaoferują fotel do badań urodynamicznych z miską bez odpływu? Rozwiązanie takie przy uroflometrii wagowej                    jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Na fotel powinna być założona obręcz wraz z lejkiem doprowadzającym mocz do pojemnika uroflometru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. VII2 – Czy Zamawiający określając panel obrotowy ma na myśli oba panele przy badaniach urodynamicznych na których spoczywają nogi pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli oba panele.

- Pkt. VII2 – Czy zamawiający określając fotel do zabiegów urologicznych i urodynamicznych ma na myśli fotel ze sterowaniem elektrycznym trzech części (pozycja góra- dół min. 470-1000 mm, oparcie pleców min. 0-60 stopni i siedzisko min. 0-30 stopni) za pomocą siłowników z obciążeniem powyżej 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli fotel ze sterowaniem elektrycznym za pomocą siłowników.

- Pkt. VII3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy składający się z laptopa z procesorem               min. 2,54 GHz, monitor 15,6", system operacyjny Windows 32 bitowy? Wymogi stawiane laptopowi powinny być dopasowane do wynikających z programu do obsługi badań urodynamicznych i każdy producent może mieć inne potrzeby. Oferowane parametry są całkowicie wystarczające do poprawnego             i sprawnego działania aparatu do badań urodynamicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. IX4 – Czy Zamawiający dopuści szkolenie z diagnostyki urodynamicznej i oceny nietrzymania moczu bez określania formy i miejsca szkolenia? Istotą szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej                            i praktycznej w taki sposób, aby Zamawiający potrafił korzystać z aparatu i stawiać prawidłowe diagnozy. Ponadto pojęcie „profesjonalnego zajmowania się kursami" jest bardzo nieścisłe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr - „Zestawu endoskopów urologicznych giętkich".

Dot. tabeli załącznika nr 1.11 opis przedmiotu zamówienia - zestaw endoskopów giętkich:

- ppkt 14 „Kontener do sterylizacji wyprofilowany do oferowanego endoskopu posiadający uchwyty, zapewniające stabilne  umiejscowienie fiberoskopu, w celu bezpiecznego transportu i sterylizacji

Czy Zamawiający dopuści kontener z wkładem umożliwiającym bezpieczne umieszczenie/dokowanie giętkiego cystoskopu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Do punktu tabeli Ureterorenofiberoskop giętki zestaw:

- pptk.7 „Koniec dystalny kanału instrumentowego wyposażony we wkładkę zabezpieczającą                        przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi”

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie – równoważne spełniające oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- pptk. 10 „Płaszcz wprowadzający (Uropass Uretan Access Sheath), długość w zakresie od 30 do 40cm, odpowiedni do rozszerzania ujścia moczowodowego i wprowadzenia ureteroskopu giętkiego”

Czy zamawiający mógłby zrezygnować z tego punktu (wykreślić go) wymagane płaszcze są jednorazowe              i oferowane przez jedną z firm, utrzymanie tego wymogu utrudni nam złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

- pptk. 14 „Kontener do sterylizacji wyprofilowany do oferowanego endoskopu posiadający uchwyty, zapewniające stabilne umiejscowienie endoskopu, w celu bezpiecznego transportu i sterylizacji”

Czy Zamawiający dopuści kontener z wkładem umożliwiającym bezpieczne umieszczenie/dokowanie giętkiego ureterorenofiberoskopu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżka szpitalne ortopedyczne z tworzywowymi szczytami 14 kpl., łóżka szpitalne z wyposażeniem 16 szt. (zał. 1.7)

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wydłużania i skracania leża 2 x 8 cm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od oferowanego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający opisując wymiary poszczególnych segmentów na myśli pomiar tych segmentów wykonywany począwszy od miejsca mocowania szczytu od głowy pacjenta, a kończąc na szczycie                    od stronie nóg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy w rozumieniu pkt. 18 zał. 1.7 Zamawiający ma na myśli blokowanie dokonywane na panelu umieszczanym pod ramą leża ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy Zamawiającego o podanie jakiego koloru wypełnień szczytów oczekuje oraz na jaki oddział zostaną przeznaczone łóżka ?

Odpowiedź: Zamawiający ustali kolory oraz podział łóżek dla oddziałów po wyborze ofert.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko regulacją elektryczną części plecowej w zakresie 70°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 2 – tabeli opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1.2

Defibrylator dwufazowy z możliwością kardiowersji – 2 szt.

- pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający wykonanie 20 defibrylacji           o energii maksymalnej 200J z nowego, całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze pokojowej równej 25°C, przy jednoczesnym monitorowaniu przynajmniej 5 godzin EKG, SpO2, CO2, temperatury               i dwóch ciśnień inwazyjnych monitorowanych nieprzerwanie, NBP mierzonym co 15 minut?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga energii 270J.

- pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wyposażeniem (defibrylator, elektrody, kabel elektrod, akumulator, pełna rolka papieru) umożliwiającym pełną gotowość do interwencji warzącym 6 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- pkt. 15, 16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią wewnętrzną mieszczącą          do 12 godzin dwóch ciągłych zapisów EKG, 1 krzywą CO2 i dwie krzywe ciśnień inwazyjnych, zdarzenia             i trendy. Maksymalna pojemność to 55 podsumowań zdarzeń lub 240 megabajtów danych pacjenta, zależnie od tego, co wystąpi szybciej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 26, odpowiednio pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakres regulacji energii minimum od 2J do 200J, minimum 14 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej / kardiowersji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga energii 270J.

pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z rejestratorem termicznym o szerokości papieru 50mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Defibrylator dwufazowy z możliwością kardiowersji i stymulacji – 1 szt.

- pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający wykonanie 20 defibrylacji           o energii maksymalnej 200J z nowego, całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze pokojowej równej 25°C, przy jednoczesnym monitorowaniu przynajmniej 5 godzin EKG, SpO2, CO2, temperatury             i dwóch ciśnień inwazyjnych monitorowanych nieprzerwanie, NBP mierzonym co 15 minut?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga energii 270J.

- pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wyposażeniem (defibrylator, elektrody, kabel elektrod, akumulator, pełna rolka papieru) umożliwiającym pełną gotowość do interwencji warzącym 6 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- pkt. 16, 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią wewnętrzną mieszczącą            do 12 godzin dwóch ciągłych zapisów EKG, 1 krzywą CO2 i dwie krzywe ciśnień inwazyjnych, zdarzenia             i trendy. Maksymalna pojemność to 55 podsumowań zdarzeń lub 240 megabajtów danych pacjenta, zależnie od tego, co wystąpi szybciej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 27, odpowiednio pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakres regulacji energii minimum od 2J do 200J, minimum 14 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej / kardiowersji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga energii 270J.

- pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z rejestratorem termicznym o szerokości papieru 50mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z prądem stymulacji regulowanym                  w zakresie 10 mA - 160 mA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżka szpitalne ortopedyczne z tworzywowymi szczytami 4 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wydłużania i skracania leża 2 x 8 cm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od oferowanego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o podanie jakiego koloru wypełnień szczytów oczekuje oraz na jaki oddział zostaną przeznaczone łóżka ?

Odpowiedź: Zamawiający ustali kolory oraz podział łóżek dla oddziałów po wyborze ofert.

Łóżka szpitalne elektryczne 16 szt.( zał. 1.7 ), łóżka proste ze szczytami tworzywowymi – 71 szt., łóżko szpitalne proste – 20 szt., łóżko bariatryczne – 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wydłużania i skracania leża 2 x 8 cm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od oferowanego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający opisując wymiary poszczególnych segmentów na myśli pomiar tych segmentów wykonywany począwszy od miejsca mocowania szczytu od głowy pacjenta, a kończąc na szczycie                  od stronie nóg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy w rozumieniu pkt. 18 zał. 1.7 Zamawiający ma na myśli blokowanie dokonywane na panelu umieszczanym pod ramą leża ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy Zamawiającego o podanie jakiego koloru wypełnień szczytów oczekuje oraz na jaki oddział zostaną przeznaczone łóżka ?

Odpowiedź: Zamawiający ustali kolory oraz podział łóżek dla oddziałów po wyborze ofert.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko regulacją elektryczną części plecowej w zakresie 70°? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy kriokomory terapeutycznej

- „Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje komorę do krioterapii ogólnoustrojowej zgodnie ze wszystkimi punktami opisu przedmiotu zamówienia, lecz ze zmienionym zakresem prac dodatkowych (poz. 34 z opisu)? Kriokomora najnowszej generacji, którą oferuje Wykonawca nie wymaga dla poprawnej swej pracy, instalacji klimatyzatorów ani w pomieszczeniu technicznym (agregatów), ani w pomieszczeniu zabiegowym (zabudowy komory). Wymagane są tylko: odpowiednia wentylacja pomieszczenia zabiegowego oraz wentylacja i zapewnienie właściwej wilgotności w pomieszczeniu zabiegowym (osuszacz powietrza). Instalowanie 2 sztuk klimatyzatorów Q=5kW uważamy za niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ ich użytkowanie będzie generowało                         u Zamawiającego tylko bezzasadne dodatkowe koszty eksploatacyjne (poprzez wysokie zużycie energii elektrycznej). Pragniemy zwrócić uwagę, że koszty eksploatacji całej kriokomory mogą wzrosnąć w takim przypadku nawet dwukrotnie, ponieważ średnio agregaty sprężarkowe  kriokomory pobierają poniżej               10 kW. Tak więc Wykonawca zwraca się z prośbą o anulowanie w opisie przedmiotu zamówienia                     w pozycji 34, wymaganych prac dodatkowych w przedmiocie montażu 2 sztuk klimatyzatorów Q=5kW”

Odpowiedź: W celu zapewnienia właściwego komfortu personelu i pacjentów oraz bezpieczeństwa aparatury Zamawiający nie odstąpi od wymogu zainstalowania klimatyzatorów.

- "Czy Zamawiający zwiększy wymagania dotyczące systemu nadzoru nad  pacjentem w czasie zabiegu krioterapii, tj. będzie wymagał instalacji w kriokomorze systemu monitoringu z kamerami wewnątrz komór oraz podglądem przebiegu zabiegu na monitorach zewnętrznych? Tylko taki system nadzoru wizualnego            w połączeniu z komunikacją głosową z pacjentem wewnątrz komory zapewnia pełne bezpieczeństwo zabiegu dla pacjenta w kriokomorze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowo wyposażenia kriokomory w system kamer.

- "Czy Zamawiający zwiększy wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania kriokomory poprzez konieczność zainstalowania w systemach nadzoru i sterowania oprogramowania                do zdalnej łączności z serwisem technicznym (połączenie poprzez internet), umożliwiającego kontrolę             oraz regulację zespołów urządzenia oraz parametrów jego pracy ? W układzie chłodniczym zastosowane są wtedy np. najnowszej generacji zawory rozprężne sterowane elektronicznie zamiast zawodnych zaworów mechanicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający może przyjąć proponowane rozwiązanie ale bez stosowania kryterium wymogu.

Dotyczy treści SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach części Nr 4                   do 8 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy                  z Zamawiającym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Części Nr 4 - Łóżko do intensywnej terapii - 6 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach wykonanych z prostopadłościennych kształtowników oraz siłowników elektrycznych                       ze stopniem ochrony IP66? Zastosowany kształt kolumn zapobiega ich uszkodzeniu na skutek działających sił przy nierównomiernym rozłożeniu obciążenia oraz chroni siłowniki przed działaniem
wody i pyłu, wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione                   są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się wysoką odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając jego trwałość a także wygodę               w użytkowaniu dla przebywających na oddziale pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podwójną funkcją autoregresji na poziomie wynoszącym 16,5cm? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 150mm centralnie blokowane przy pomocy jednej ramy nożnej umieszczonej w jego dolnym szczycie nad kołami oraz piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się                  w praktyce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża wynoszącej 860mm? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 10mm i jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego komfortu dla hospitalizowanych pacjentów o większych gabarytach.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że całkowita szerokość łóżka z podniesionymi barierkami nie przekroczy  970 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o maksymalnym ciężarze bez akcesoriów wynoszącym 150 kg? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości natychmiastowego odłączenia funkcji elektrycznych za pomocą jednego przycisku? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości wyłączenia funkcji elektrycznych                  po 180 sekundach od ostatniego ruchu łóżkiem ? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne                             dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ. Wymagane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta pobudzonego            lub z częściową utratą świadomości.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym przycisk świadomej aktywacji funkcji elektrycznych umieszczony jest tylko na sterownikach membranowych wbudowanych w górne barierki boczne? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w sterownik nożny, który umożliwia regulacje wysokości leża? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym sterowniki wbudowane w górne barierki boczne umożliwiają regulację, wysokości leża, segmentu oparcia nóg, segmentu oparcia pleców                     oraz funkcji autokontur? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając pełną funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości uzyskania pozycji mobilizującej? Wymagany parametr nie jest konieczny dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym maksymalna wysokość od podłoża wynosi 820mm? Oferowany parametr jest optymalnie dostosowany dla potrzeb użytkowych łóżka                                    i jest wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża przez pacjentów              o wyższym wzroście.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści łóżko o max wysokości podnoszenia leża od podłoża na wysokość              820 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja oparcia podudzia odbywa się                   w zakresie od 0-12° za pomocą mechanizmu zapadkowego? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w akumulator umożliwiający jego pracę przez ok. 30min? Proponowane rozwiązanie nie obniża funkcjonalności łóżka i ma bardzo dobre zastosowanie praktyczne, tym bardziej, że na oddziałach IT praktycznie nie zdarzają się tak przerwy                   w dostępie do energii elektrycznej, natomiast dostępny akumulator zapewnia normalną pracę funkcji łóżka podczas transportu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik optyczny pracy łóżka na zasilaniu z akumulatora lub zasilania z sieci? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne                     dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne podwójnie dzielone składane wzdłuż ramy leża ? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści pod warunkiem, że max szerokość łóżka z opuszczonymi barierkami nie przekroczy 970 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w wagę wyposażoną w pojedynczy system pomiaru masy ciała pacjenta bez menu w języku polskim? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania gofrowany materac wykonany z wysokiej jakości pianki                 o różnej gęstości, zapewniający równomierne rozkładanie ciężaru ciała pacjenta? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełny komfort hospitalizowanym pacjentom, albowiem oferowany materac ułatwiając przepływ powietrza pozwala zredukować ścieranie się naskórka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac o następujących wymiarach: grubości wynoszącej             14 cm, szerokości wynoszącej 90 cm oraz długości wynoszącej 203cm? Oferowane parametry                           są optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych materaca zapewniając pełny komfort                                  dla hospitalizowanych pacjentów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej natomiast fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w sześciu kolorach (oprócz widocznych- biały)? Proponowane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach: długości wynoszącej 640mm i głębokości wynoszącej480? Proponowane wymiary są optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce medycznej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek składający się z dwóch szuflad o wysokościach użytkowych wynoszących 1x10 cm, 1x5cm oraz dwóch montowanych na stałe blatów wykonanych ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym szuflady wypełnione są wyjmowanymi koszami z wysokiej jakości tworzywa ABS o wymiarach użytkowych 600x400mm odpowiadającym standardom ISO, bez dodatkowych elementów usztywniających i wygłuszających ? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i gwarantuje pełną dostępność do wnętrza wózka, pozwala na całkowite wyjęcie kosza oraz jego natychmiastową dezynfekcję, co w warunkach szpitalnych wymagających sterylności                         jest niezwykle istotne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków SIWZ.

Dotyczy załącznika nr 2 - wzór umowy - §6 ust. 1

- Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: (...)

- za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w §2 ust. 1.

- za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 5, w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w§4 ust 1 za każdy dzień przekroczenia terminu.

- z tytułu nie zapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu."

zapisem:

„Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: (...)

- za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w §2 ust 1.

- za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 5, w wysokości 0,2 % wartości brutto uszkodzonego urządzenia za każdy dzień przekroczenia terminu.

- z tytułu nie zapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia za każdy dzień przekroczenia terminu "nie zapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości             0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia za każdy dzień przekroczenia terminu."

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar             nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.           Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Części 2 – Defibrylator dwufazowy

Informacje ogólne

- ad pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści defibrylator na zasadzie równoważności o parametrach podanych poniżej:

Dane techniczne:

- 20,8 cm wys. x 26,7 szer. x 31,7 cm głęb. z uchwytem

- 20,8 cm wys. x 26,7 szer. x 25,4 cm głęb. bez uchwytu

- waga 6,2 kg z kablem wielofunkcyjnym i akumulatorem 6,9 kg z łyżkami

- zasilanie zasilacz 220-240V, 50Hz

Standardy

- spełnia lub przewyższa wymogi standardów UL 60601, AAMI DF-80, IEC 60601-2-4, EN 60601-2-25, EN 60601-2-27

- klasa ochronności Klasa I zgodnie z EN 60601-1

- zabezpieczenie wszystkie połączenia pacjenta elektrycznie izolowane CF

Warunki pracy

- Temperatura pracy: 0 °C - 40° C

- Temperatura przechowywania: -20° C do +60° C

- Wilgotność: względna, bez kondensacji: 5%-95%

- Wibracje: IEC 68-2-6, IEC 68-2-34

- Wstrząs: IEC 68-2-27, 50g 6ms

- Ciśnienie atmosferyczne: 594-1060 mBar

- Szczelność: EIC 529, IP 22

Ekran

- Typ monitora kolorowy, LCD wysokiej rozdzielczości

- wielkość ekranu przekątna 16,5 cm (6,5")

- rozdzielczość: 640x480

- Ilość kanałów maksymalnie 3 krzywe dynamiczne

- prędkość przesuwu 25 mm/s

Defibrylator

- Typ impulsu dwufazowy prostokątny (rectilinear)

- poziomy energii 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,75,100,120,150,200 J (w przypadku podłączenia elektrod pediatrycznych wartość 75 J jest zastępowania przez 70J i 85J), ustawiane na łyżce sternum i na płycie czołowej

- Czas ładowania poniżej 7 sek.; akustyczny i optyczny sygnał gotowości

- Wskaźnik energii ustawiona i dostarczona energia wyświetlana na monitorze

- Defibrylacja wewnętrzna po podłączeniu elektrod wewnętrznych automatyczne ograniczenie poziomu energii do max. 50J

- Ładowanie: przycisk na łyżce apex i na płycie czołowej

- Łyżki zintegrowane dla dorosłych/pediatryczne: łyżki pediatryczne dostępne po wysunięciu nakładek             dla dorosłych; przyciski wyboru energii, ładowania, rozładowania, defibrylacji i wydruku

Elektrody naklejane:

- elektrody dla dorosłych lub dla dzieci

- elektrody jednorazowe z wbudowanym czujnikiem mierzącym głębokość i częstość ucisków klatki piersiowej

- możliwość przepięcia elektrod z jednego urządzenia do drugiego za pomocą wtyku wielofunkcyjnego

Kardiowersja

- Impuls defibrylacyjny synchronizowany załamkiem R, komunikat SYNC na monitorze, znacznik                  na krzywej EKG (na ekranie i wydruku), wyładowanie następuje w czasie <60ms od szczytu załamka R

System doradczy

- analizuje prawidłowość podłączenia elektrod oraz zapis EKG, określa konieczność/brak konieczności defibrylacji

Wskazania do defibrylacji

- migotanie komór (VF) o amplitudzie > 100 µA

- częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami (VT) o częstości > 150/min (dorośli) lub 200/min (dzieci)

Monitorowanie CPR:

- Głębokość kompresji

- Częstość kompresji

- Odfiltrowanie zakłóceń powstałych poprzez uciskanie klatki piersiowej i zapisu EKG

Monitorowanie EKG

- Połączenie z pacjentem 3 lub 5-żyłowy kabel EKG, łyżki lub elektrody jednorazowe wielofunkcyjne

- Zabezpieczenie wejścia Całkowite zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym, specjalny układ zapobiegający zniekształceniom sygnału EKG podczas stymulacji

- Pasmo przenoszenia standardowe 0,5-21Hz, diagnostyczne 0,05-150 Hz, opcjonalnie 0,5-40 Hz i 1-21Hz programowane przez użytkownika

- Wybór odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, łyżki, elektrody wielofunkcyjne, lub P1, P2, P3                 w przypadku użycia elektrod do stymulacji OneStep Pacing

- Wzmocnienie EKG 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze

- częstość akcji serca 0 do 300 / min +/-5%

- alarm częstości rytmu programowany automatycznie lub przez użytkownika:

tachykardia 60-280/min

bradykardia 20-100/min

- włączenie/wyłączenie alarmu sygnalizowane na ekranie

Stymulator (dotyczy jednego defibrylatora)

- Typ VVI Demand (na żądanie) lub asynchroniczny (rytm sztywny) przy pracy bez kabla EKG                         lub w uruchomionym trybie ASYNC Impuls prostokątny stałoprądowy

- Czas trwania impulsu 40 ms +/- 2 ms

- Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0 do 140 mA +/- 5% lub 5mA (większa wartość) skok regulacji             2 mA

- Częstość stymulacji 30 do 180 imp/min. +/- 1.5%, skok regulacji 2 imp/min.

- Zabezpieczenie wyjścia: całkowita izolacja, zabezpieczenie CF przed impulsem defibrylacyjnymi

rejestrator:

- Papier termiczny, szerokość 90mm, szerokość siatki 80 mm

- Szybkość wydruku 25 mm/s

- Opóźnienie 6 sekund

- Drukowane informacje czas, data, energia defibrylacji (nastawiona i rzeczywista), częstość akcji serca, prąd stymulacji, znacznik synchronizacji QRS, wzmocnienie EKG, odprowadzenie EKG, alarm, wynik testu aparatu, analiza EKG, odłączenie elektrod, pasmo przenoszenia EKG, komunikaty trybu doradczego: zatrzymanie analizy, zakłócenia EKG, wskazanie konieczności defibrylacji, brak konieczności defibrylacji

- Metoda wydruku głowica termiczna wysokiej rozdzielczości

- tryb pracy ręczny lub automatyczny, konfigurowany przez użytkownika

- Sterownie wydrukiem przycisk na płycie czołowej lub łyżce

- Wydruk automatyczny 15 sekund zapisu inicjowane alarmem lub zabiegiem defibrylacji

Ogólne

Pamięć wewnętrzna 350 epizodów lub 350 odcinków EKG

Funkcje komunikacji

Wejście synchronizacji 0-5V (TTL)

Wyjście synchronizacji 0-5V (TTL)

Wyjście EKG 1V/cm

Karta pamięci Compact flash

Komunikacja bezprzewodowa kompatybilna ze standardami 802.11b, 802.11g

Akumulator litowo-jonowy 10,6V

Pojemność 5,8 Ah

Czas ładowania =< 4 godz.

Czas pracy dla nowego, całkowicie naładowanego akumulatora w temp. 20° C:

- 100 defibrylacji z maksymalna energią (200 J) lub

- 4 godz. ciągłego monitorowania

- 3,5 godz, ciągłego monitorowania i stymulacji prądem 60mA z częstotliwością 80/min.

- czas pracy od chwili komunikatu o rozładowanym akumulatorze - 15 min.

- Automatyczny test defibrylatora sprawdza przebieg ładowania i wyładowania defibrylatora                          bez wyjmowania łyżek z uchwytów lub z kablem OneStep podłączonym do portu testowego elektrod OneStep

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Części 1 - aparat do urodynamiki.

- Czy w pozycji VII-Wyposażenie dodatkowe punkt 2 zamawiający dopuści fotel do badań i zabiegów urologicznych oraz urodynamicznych o parametrach: - sterowanie elektryczne, panel sterujący, regulowane podparcie rąk, miska, poz Trendelenburga 10 stopni, uchwyt na ręcznik papierowy, łatwo zmywalna tapicerka w kilku kolorach do wyboru przez zamawiającego, kolor kolumny do wyboru przez zamawiającego, dwa koła w tylnej części podstawy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 5 – Łóżko elektryczne ortopedyczne – 5 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości bez barierek 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że szerokość całkowita nie przekroczy 100 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z zamontowanymi barierkami 1030 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że szerokość całkowita nie przekroczy 100 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości maksymalnej 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400 – 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4- segmentowe z czego 3 segmenty są ruchome?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez segmentu głowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża są wypełnione metalową siatką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru

oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                          jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez miejsca na butelkę 1,5L w skrzyni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez blatu bocznego, ale z wkładem na butelki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie w dolnej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i szafki są metalowe, lakierowane proszkowo                    z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z pojedynczymi kołami o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości w zakresie 490 – 660 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne ortopedyczne ze szczytami tworzywowymi – 4 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty są wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę czterech kół, z czego jedno koło                 jest z blokadą kierunkową? Opisane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, więc prosimy o wskazanie czemu Zamawiający tak kategorycznie nie dopuszcza blokady centralnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wydłużania i skracania leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości odblokowywania/blokowania barierek bocznych                     za pomocą dwóch przycisków? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych blokad/zabezpieczeń (odblokowywanie odbywa się za pomocą jednego przycisku).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi demontowanymi, montowanymi w tuleje znajdujące się pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości w zakresie 490 – 660 mm, na 4 lakierowanych proszkowo nogach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 555 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której szuflady wysuwane są na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości blokowania/odblokowywania kół dostępnego                 na wysokości blatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny z regulacją wysokości za pomocą jednej sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny nie jest chowany w obrębie szafki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której regulacja blatu bocznego jest w zakresie 760 – 1110 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w podwójne koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami wysuwanymi jednostronnie, którą można postawić zarówno z lewej, jak i z prawej strony łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez oznaczenia „koła zablokowane”, „koła odblokowane”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym, bez możliwości jego nachylenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret bez znaku CE? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 Łóżko rehabilitacyjne – 16 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości bez barierek 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że szerokość całkowita nie przekroczy 100 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z zamontowanymi barierkami 1030 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że szerokość całkowita nie przekroczy 100 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości maksymalnej 800 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4- segmentowe z czego 3 segmenty są ruchome?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez segmentu głowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża są wypełnione metalową siatką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji Trendelenburga w zakresie 0 – 12 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                  jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez miejsca na butelkę 1,5L w skrzyni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na obuwie w dolnej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę której czoła szuflad i szafki są metalowe, lakierowane proszkowo              z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z pojedynczymi kołami o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości                  w zakresie 490 – 660 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez blatu bocznego, ale z wkładem na butelki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret bez znaku CE? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 Łóżko elektryczne – 16 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że całkowita szerokość łóżka nie przekroczy 100 cm

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu pleców 730 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu biodra 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu uda 390 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu podudzia 625 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zabezpieczenia IP 54 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 400 – 800 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, segment oparcia pleców, uda i podudzia są wypełnione metalową siatką, a segment biodra jest metalową belką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja segmentu uda jest w zakresie 0 – 40 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty są wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości skracania/wydłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości odblokowywania/blokowania barierek bocznych               za pomocą dwóch przycisków? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych blokad/zabezpieczeń (odblokowywanie odbywa się za pomocą jednego przycisku).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                   jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi demontowanymi, montowanymi w tuleje znajdujące się pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości                   w zakresie 490 – 660 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko szpitalne proste ze szczytami tworzywowymi – 71 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty są wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę czterech kół, z czego jedno koło            jest z blokadą kierunkową? Opisane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, więc prosimy o wskazanie czemu tak kategorycznie Zamawiający wykluczył tę opcję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości skracania/wydłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości odblokowywania/blokowania barierek bocznych               za pomocą dwóch przycisków? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych blokad/zabezpieczeń (odblokowywanie odbywa się za pomocą jednego przycisku).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi demontowanymi, montowanymi w tuleje znajdujące się pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                     jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości                    w zakresie 490 – 660 mm, na 4 lakierowanych proszkowo nogach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret bez znaku CE? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko szpitalne proste – 20 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę czterech kół, z czego jedno koło           jest z blokadą kierunkową? Opisane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, więc prosimy o wskazanie czemu tak kategorycznie Zamawiający wykluczył tę opcję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości skracania/wydłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości odblokowywania/blokowania barierek bocznych              za pomocą dwóch przycisków? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych blokad/zabezpieczeń (odblokowywanie odbywa się za pomocą jednego przycisku).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi demontowanymi, montowanymi w tuleje znajdujące się pod ramą leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                  jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości                    w zakresie 490 – 660 mm, na 4 lakierowanych proszkowo nogach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret bez znaku CE? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko bariatryczne – 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na systemie pantografu (cztery punkty podparcia)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty wykonane są z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator, bez stanu naładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego oba szczyty są stałe i nie poruszają się wraz z leżem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści barierki, które zabezpieczają na wysokości do 420 mm powyżej powierzchni leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sterowania w barierkach bocznych? Sterowanie elektryczne             jest realizowane za pomocą przewodowego pilota i dodatkowego panelu centralnego, który umieszczony jest od strony szczytu nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380 – 810 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja oparcia pleców jest w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym funkcja autokontur dostępna jest z pilota przewodowego            i panelu centralnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców 90 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach                  nie używania regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone w „przycisk bezpieczeństwa”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone w 5 koło? Cztery koła wyposażone                     w blokadę centralną w zupełności wystarczą do łatwego manewrowania łóżkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt na kartę gorączkową który wykonany                  jest z wytrzymałego tworzywa typu UNILAM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy 320 mm, o regulowanej wysokości                   w zakresie 490 – 660 mm, na 4 lakierowanych proszkowo nogach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści taboret bez znaku CE? Proponowany taboret nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Szafka przyłożkowa – 110 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 555 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której szuflady wysuwają się w jedną stronę? Dwustronność szafki  jest realizowana za pomocą blatu bocznego, który ma możliwość zamocowania z prawej, bądź lewej strony szafki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której szuflady wysuwane są na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości blokownia/odblokowywania kół dostępnego                    na wysokości blatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny z regulacją wysokości za pomocą jednej sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny nie jest chowany w obrębie szafki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której regulacja blatu bocznego jest w zakresie 760 – 1110 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w podwójne koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez oznaczenia „koła zablokowane”, „koła odblokowane”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym bez możliwości przechyłu na boki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pakiecie 7 była możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski