Lublin, 2013.08.14.

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu w ramach zakupu sprzętu i aparatury medycznej z „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

# Znak sprawy: ZP/PN/35/2013

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Pkt I.13.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system angiografii, w którym wartość tego parametru wynosi 89 cm?

Zamawiający zawarł w tym punkcie następujący wymóg:

| 13 | Głębokość ram C lub G- - | min 90 cm | Wymagane, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | promień centralny do |  | podać |  |
|  | wewnętrznej krawędzi |  |  |  |
|  | ramienia "G" lub „C” |  |  |  |

Pragniemy wskazać, że wartość ta jest mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego zaledwie o 1 cm. Tak niewielka różnica w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność systemu, który zamierza zakupić Zamawiający.

Pragniemy również wskazać, że taka modyfikacja umożliwi nam złożenie ważnej oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Pkt I.14.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowania system, którego odległość SID wynosi 90 - 125 cm? Pragniemy zaznaczyć, iź oferowany aparat posiada większy od wymaganego 2akres regulacji SID, a większa odległość SID zapewnia większy prześwit pomiędzy wzmacniaczem a lampą, co wpływa pozytywnie na komfort pracy oraz łatwiejszy dostęp do pacjenta.

Zamawiający zawarł w tym punkcie następujący wymóg:

| 14 | Zakres odległość SID | min 87cm do | Wymagane, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 117 cm | podać |  |

Pragniemy również wskazać, że taka modyfikacja umożliwi nam złożenie ważnej oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Pkt III.3

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wartości ocenianej tego punktu w następujący sposób:

Zamawiający zawarł w tym punkcie następujący wymóg:

| 3 | Max obciążenie generatora | >2800 W | <3000 W-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mocą ciągłą w trakcie |  | pkt. |  |
|  | prześwietlenia [W] (dla |  | >3000 W-20 |  |
|  | obciążenia trwającego 10 |  | pkt |  |
|  | minut) |  |  |  |

| Opcjonalnie prosimy o umożliwienie podania maksymalnego obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego minimum 10 minut) 3 | Max obciążenie generatora | >2800 W | <3000 W-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mocą ciągłą w trakcie |  | pkt. |  |
|  | prześwietlenia [W] (dla |  | >3000 W-20 |  |
|  | obciążenia trwającego |  | pkt |  |
|  | minimum 10 minuta |  |  |  |

Odpowiedź: Tak zamawiający poprawia błędny zapis na minimum 10 min.

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Pkt IV.7

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wartości ocenianej tego punktu w następujący sposób:

Zamawiający zawarł w tym punkcie następujący wymóg:

| 7 | Promieniowanie przeciekowe | <0,65 | > 50 mGy/godz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kołpaka przy min. 125 kV, | mGy/godz | - 0 pkt. |  |
|  | 2000 W i w odległości 1 m wg |  | < 50 mGy/godz |  |
|  | IEC 60601-1-3 |  | - 20 pkt |  |

| Odpowiedź: Zamawiający przyznaje że jest to wpis omyłkowy uznaje prawidłową poprawę. 7 | Promieniowanie przeciekowe | <0,65 | > 0,5 mGy/godz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kołpaka przy min. 125 kV, | mGy/godz | - 0 pkt. |  |
|  | 2000 W i w odległości 1 m wg |  | < 0,5 mGy/eodz |  |
|  | IEC 60601-1-3 |  | - 20 pkt |  |

5. Dotyczy załacznika nr 1 do SIWZ, pkt VII.12

| 12 | Kolorowy monitor kontrolny/ | Tak | Wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | monitory kontrolne w Sali |  |  |  |
|  | badań typu „Flat” (TFT/LCD) |  |  |  |
|  | o przekątnej 18” |  |  |  |

Odpowiedź: Tak zamawiający przyjmuje poprawioną wersję parametru na min 18”

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wartości ocenianej tego

punktu w następujący sposób:

| 12 | Kolorowy monitor kontrolny/ | Tak | Wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | monitory kontrolne w Sali |  |  |  |
|  | badań typu „Flat” (TFT/LCD) |  |  |  |
|  | o przekątnei minimum 18” |  |  |  |

Obecny zapis uniemożliwia zaoferowanie lepszego, większego monitora.

- Czy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga podłączenia dostarczanego angiografii do systemu RIS/PACS firmy Alteris - użytkowanego obecnie przez Zamawiającego, przez co rozumiemy dostarczenie licencji systemu RIS/PACS firmy Alteris, z uwzględnieniem kosztów wdrożenia systemu i szkolenia personelu z tegoż systemu w ramach pracowni angiografii? Czy w przypadku braku takiego wymogu na etapie tego postępowania, Zamawiający będzie wymagać dostarczenia wyłącznie licencji systemu RIS/PACS firmy Alteris tak, by można było zintegrować angiograf z systemem Alteris na późniejszym etapie wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

- Czy Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej w następujących przypadkach:

- zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej"

- zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto

- zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy

- zmiany numeru katalogowego producenta

- zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny

- zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego

- zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu -model/typ)

- zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa

- zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy

Odpowiedź: ad.

  - NIE,

  - Zgodnie z §4 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

  - NIE,

  - TAK, przy niezmienionym przedmiocie zamówienia,

  - NIE,

  - NIE,

  - TAK,

  - NIE

  - NIE

  - NIE

8. Potvczv: SIWZ Pkt. VI ppkt. 2 ust 2) oraz pkt. XII ppkt. 8

Czy Zamawiający uzna warunki udziału w niniejszym postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat jednej dostawy aparatury do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń, odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia ?

Wykazanie się realizacją dostawy aparatu do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń jest wystarczającym potwierdzeniem, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

Ponadto umożliwia wykonawcom zdolnym do realizacji przedmiotowego zamówienia, złożenie ważnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez wykazanie sie dostawą odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi czyli dostawą angiografu dostawa i montaż gdyż aparatury do diagnostyki obrazowej nie jest tożsama z przedmiotem zamówienia.

9. Dotyczy: Załącznika nr 1 pkt. I ppkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu statyw, którego szybkość ruchów przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej wynosi 40°/s ?

Aktualne brzmienie wymogu uniemożliwia zaoferowania rozwiązania równoważnego, pozwalającego na osiągnięcie tej samej funkcjonalności. Różnica ogranicza się do czasu wykonania rotacji.

Pragniemy zauważyć, że różnica w prędkości wynosi 10°/s, co przy obrocie o 180° przy prędkości 50°/s zajmuje 3,6 s, przy prędkości 40°/s taki sam obrót zajmuje 4,5s.

A zatem różnica wynosi mniej niż sekundę, co praktycznie nie wpływa na czas wykonywanego badnia.

Odpowiedź: Nie wyraża zgody, dłuższy czas wpływa na jakość badania oraz zwiększenie dawki na jaką narażony jest pacjent i obsługa.

10. Dotyczy; Załącznika nr 1 Pkt I ppkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu angiograf ze statywem, którego zakres odległości SID wynosi 90-115 cm. Tak niewielka różnica w stosunku do wymaganego zakresu min. 87-117 cm nie ma praktycznego znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Nie wyraża zgody. (25 cm nie jest wartością spełniającą oczekiwanie zamawiającego)

11. Dotyczy: Załącznika nr 1 pkt II ppkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu angiograf ze stołem o szerokości płyty pacjenta 45 cm ? Tak niewielka różnica (zaledwie 1 cm) w stosunku do wymaganej szerokości stołu nie ma praktycznego znaczenia.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

12. Dotyczy: Załącznika nr 1 pkt IV ppkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę rtg o pojemności cieplnej anody 1500 kHU, lecz o znacznie większej niż wymagana w ppkt. 5 pojemności cieplnej kołpaka - 3050 kHU oraz znacznie większym niż wymagany w ppkt. 6 maks. rozproszeniu cieplnym kołpaka lampy - 3000 W.

Oferowane parametry zapewniają prawidłową pracę lampy rtg przy wszystkich stosowanych procedurach diagnostycznych i interwencyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

13. Dotyczy: Załącznika nr 1 pkt VIII ppkt. 7

W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień związanych z różną interpretacją zapisów SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że zadaniem wymaganego przez Zamawiającego UPS jest zagwarantowanie jedynie awaryjnego zasilania części komputerowej angiografii na okres czasu umożliwiający zapisania aktualnie obrabianych danych medycznych przed zamknięciem systemu komputerowego.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy UPS nie musi zapewniać zasilania ruchów stołu, statywu i możliwości wykonywania prześwietlenia dla umożliwienia zakończenia zabiegu pod kontrolą skopii.

Wymagany w pkt. III ppkt. 7 krótki „czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie generatora i systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich geometrii stołu i ramienia C” zapewnia ww. funkcje.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

14. Dotyczy: Załącznika nr 1 pkt. IX ppkt. 7 i Załącznik nr 2 6 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 dni na 90 dni od podpisania umowy ?

Wymagany zakres prac adaptacyjnych i konieczność wykonania projektów (budowlanego, konstrukcji sufitowej, wentylacji i klimatyzacji) powodują, że 60 dniowy termin realizacji zadania może okazać się niewystarczający przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości prac wykończeniowych i instalacyjnych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ

15. Prosimy o podanie odległości pomiędzy pomieszczeniem, w którym ma zostać zainstalowany angiograf a rozdzielnią główną budynku?

Odpowiedź: Należ przyjąć 50 m.

16. Prosimy o podanie jaka jest konstrukcja oraz wytrzymałość stropu (podłogi)?

Odpowiedź: Strop o konstrukcji warstwowej drewnianej, warstwa wylewki  mixo- kret około 5 cm

17. Czy w przeznaczonych do adaptacji pomieszczeniach istnieje działająca wentylacja mechaniczna? Jeśli nie, to czy Zamawiający w ramach w/w zadania wymaga wykonania kompletnego systemu wentylacji mechanicznej? Prosimy o wskazanie miejsca możliwego posadowienia centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w obrębia pracowni i podłączenia jej do centrali  oddziału neurologii.

18. dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór umowy § 3 pkt. 7

„W przypadku gdy naprawa urządzenia w terminie określonym w ust. 6 jest niemożliwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznych parametrach. (...) ’’

Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe spełnienie stawianego przez Zamawiającego warunku dostarczenia urządzenia zastępczego zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu ze wzoru umowy. Dostarczenie urządzenia zastępczego wymaga deinstalacji aparatury, instalacji aparatury zastępczej, której nie przechowuje się w magazynie, a produkuje każdorazowo pod konkretne zamówienie, przeprowadzenie specjalistycznych testów akceptacyjnych, a także odbiór aparatury dokonany przez przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanepidu - Dział Ochrony Radiologicznej. Cała procedura trwa minimum miesiąc. Zapis § 3 pkt. 7 wzoru umowy jest nieadekwatny i nie stosuj e się go do tego typu urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy w § 3 pkt. 7 .

19. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pkt. IV ppkt. 7

Ponieważ wartości w kolumnie „Wymagania graniczne” oraz „Punktacja” wzajemnie się wykluczają prosimy o usunięcie oczywistej omyłki w kolumnie „Punktacja”?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkowo podane parametry punktacji poprzez wpisanie do tabeli
w kolumnie ”punktacja” poprawny zapis: > 0,50 mGy/godz  - 0 pkt.; ≤ 0,50 mGy/godz  - 20 pkt.

20. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pkt. VI ppkt. 12

Ponieważ w żadnym innym miejscu Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga specjalistycznego oprogramowania do analizy naczyń obwodowych prosimy o wyjaśnienie zapisu „Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz naczyniowych i obwodowych na obrazach 2D)” Czy Zamawiający wymaga specjalistycznego oprogramowania do analizy naczyń obwodowych z jego realizacją z pulpitu w sterowni, czy określenie „i obwodowych” jest omyłkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oprogramowania do analizy naczyń obwodowych

21. Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego angiografu z mocowaniem statywu na podłodze, spełniającego funkcjonalności zabiegowe angiografu z mocowaniem sufitowym. Rozwiązanie to nie ogranicza funkcjonalności aparatu. Ze względu na to, że w każdym rozwiązaniu technicznym angiografu cześć urządzeń mocowana jest do sufitu a cześć do podłogi, to w planowanej lokalizacji zarówno podłoga jak i sufit pomieszczenia będą wymagały prac adaptacyjnych. Proponowane rozwiązanie nie ogranicza dostępu do postępowania dla innych Wykonawców.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

22. Ze względu na punktowanie funkcjonalności pracy aparatu prosimy o wprowadzenie oceny za „Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu" z punktacją Tak=20pkt, Nie-0 pkt. Rozwiązanie to zwiększa funkcjonalność i szybkość pracy dla zespołu lekarskiego.

Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy o usunięcie oceny punktu 1.10 i wprowadzenie oceny za silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej Tak=20 pkt, Nie =0pkt. Rozwiązanie to jest w pełni funkcjonalne w przeciwieństwie do obecnie wymaganego parametru. Podtrzymanie napięcia systemu przez UPS wyklucza konieczność przesuwu ręcznego statywu w sytuacji awaryjnej.

Odpowiedź: Nie.

24. Dot. Pkt. I.14

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość SID regulowana jest w zakresie 90-120 cm. Zwracamy uwagę, że zakres regulacji SID stanowi Każdorazowo kompromis pomiędzy regulacjami dotyczącymi ograniczenia mocy dawki na skórę pacjenta, wydajnością lampy RTG i łatwością pozycjonowania statywu.

Odpowiedź: : Tak zamawiający dopuści.

25. Dotyczy stół pacjenta

Prosimy o wprowadzenie oceny zakresu ruchu płyty pacjenta z oceną ≤120cm =0pkt, > 120cm = 20pkt. Zakres ten jest istotny w punktu widzenia ustawienia ramienia C do projekcji skośnych i im większy tym większy zakres różnych pacjentów można zaopatrzeć aparatem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

26. Prosimy o wprowadzenie oceny związanej z długością przeziernej części blatu płyty pacjenta, która to długość związana jest z zakresem ruchu pacjenta i możliwością wykonania ekspozycji. Proponujemy punktację: Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X - wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) ≤125cm=0pkt, > 125cm = 20pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

27. Prosimy o wprowadzenie oceny maksymalnego statycznego obciążenia stołu, z możliwością wykonywania na nim resuscytacji. Ze względu na wzrastająca masę leczonych pacjentów wydaje się, że rozwiązania techniczne pozwalające na wykonanie badań u bardzo otyłych pacjentów powinny być promowane. Proponujemy wprowadzić następującą punktację : Maksymalne obciążenie statyczne stołu z możliwością wykonywania resuscytacji ≤200kg=0, >200kg=20pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

28. Prosimy o wprowadzenie oceny maksymalnej siły, z jaką można przeprowadzić resuscytację, przy maksymalnej masie pacjenta powyżej 200kg, jaką można zastosować w trakcie resuscytacji. Rozwiązanie takie zabezpiecza użytkownika przed sytuacją braku możliwości wykonania resuscytacji u pacjentów bardzo otyłych. Proponujemy następującą punktację: Możliwość resuscytacji krążeniowo-oddechowej w dowolnym ustawieniu blatu stołu (w tym przy maksymalnie wysuniętym blacie), pod kontrolą RTG umożliwiającą prowadzenie i dokończenie zabiegu angioplastyki wieńcowej, z obciążeniem dodatkowym ≤ 80 kg=0 pkt, >80kg=20pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

29. Dot. Pkt.II.4

Zamawiający wymaga, aby minimalna szerokość płyty pacjenta zaoferowanego stołu zabiegowego wynosiła min. 46 cm. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z płytą o szerokości 45 cm. 1 cm nie ma żadnego znaczenia klinicznego ani użytkowego.

W rozwiązaniu, które chcielibyśmy zaoferować szerokość blatu stołu wynosi 45 cm w przypadku płyty z wymaganym (zgodnie z pkt. II/10) wycięciem profilowym na głowę pacjenta. Alternatywnie możemy zaproponować płytę bez wycięcia o szerokości 52,5 cm.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

30. Dotyczy Generator w.cz.

Zamawiający przykłada bardzo dużą wagę do dawki promieniowania. W związku z tym prosimy o wprowadzenie oceny punktu III.2 Minimalny czas ekspozycji. Im ten czas jest krótszy, tym dawka promieniowania powinna być mniejsza. Proponujemy następującą punktację: Minimalny czas ekspozycji ≥1 ms=0 pkt, < 1ms=20pkt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

31. Prosimy o wprowadzenie oceny wymagania w punkcie III.6 dotyczącego włącznika ekspozycji w Sali badań. Prosimy o wprowadzenie oceny: włącznik bezprzewodowy Tak=20pkt, Nie=0pkt. Włącznik bezprzewodowy pozwala na uniknięcie wprowadzenia do Sali badań dodatkowych przewodów utrudniających prace zespołowi medycznemu. Zwiększa to funkcjonalność i komfort pracy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

32. Prosimy o wyjaśnienie czy parametr wymagany w punkcie III.3 dotyczący maksymalnej mocy generatora jest równoznaczny z tym, że wartość ta również wymagana jako maksymalne lub większe obciążenie dla każdego z wymaganych ognisk lampy rtg. W przypadku braku wymagania takiego parametru dla lampy prosimy o usunięcie tego parametru jako nie mającego wpływu na funkcjonalność pracy aparatu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

33. Dot. Pkt. III.7

Zamawiający wymaga podania „czasu uzyskania obrazu flurorskopii po restarcie systemu komputerowego i generatora przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C” i ocenia ten parametr. Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wyjaśniamy, że w rozwiązaniu, które które chcielibyśmy zaoferować, generator nie jest restartowany, gdyż nie ma to żadnego wpływu na usunięcie ewentualnych błędów, mogących sporadycznie powstawać w systemie operacyjnym komputera angiografu. Korzyścią dla użytkownika jest z kolei możliwość kontynuowania pracy nawet w tak dramatycznej sytuacji jak konieczność szybkiego restartu systemu komputerowego w trakcie zabiegu na skutek potencjalnego „zawieszenia się" oprogramowania - w tym wyzwalania promieniowania i zachowania możliwości wykonywania ruchów angiografu.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie i premiowanie rozwiązania, w którym procedura restartu nie obejmuje generatora i które umożliwia wyzwalanie promieniowania w trakcie restartu systemu komputerowego - prosimy o zmianę treści parametru na „Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C. Dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora." z wymogiem „Podać” i oceną „Najkrótszy czas - 100 pkt., wartość największa - 0 pkt., pozostałe - proporcjonalnie".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Lampa RTG/przysłony

Zamawiającemu zależy na jakości uzyskiwanego obrazu diagnostycznego, w tym u pacjentów otyłych. W badaniach takich kluczowe znaczenie odgrywa maksymalna wartość prądu skopii. Prosimy o wprowadzenie oceny punktu IV.5 wg następującej zasady ≤200mA=0 pkt, > 200mA =20pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Dotyczy punkt IV.4 i IV.5. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru. Związany jest on z możliwością ciągłej pracy lampy oraz stosowania wymaganych obciążeń prądowych dla lampy, im większa pojemność cieplna tym bardziej stabilna praca lampy. Proponujemy następującą punktację: Pojemność cieplna anody ≤2400 kHU=0pkt, >2400kHU=20pkt, oraz Pojemność cieplna kołpaka ≤4500kHU=Opkt, >4500kHU=20pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy projektu umowy:

36. §6.1 a) Prosimy o zmniejszenie kary umownej, jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z wysokości 10% do wysokości 5% ceny brutto określonej w $4 ust. 1.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

37. §6.1 b) Prosimy o zmniejszenie kary umownej, jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego z wysokości 10% do wysokości 5% ceny brutto określonej w $4 ust. 1.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

38. § 6.1 c) Prosimy o zmniejszenie kary umownej, jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy z wysokości 0,2% do wysokości 0,1% ceny brutto określonej w $4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w $2 ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. §6.1 d) Prosimy o zmniejszenie kary umownej, jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za przekroczenie terminów określonych w $3 ust. 5 z wysokości 0,2% do wysokości 0,1% ceny brutto określonej w $4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

40. §6.1 e) Prosimy o zmniejszenie kary umownej, jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niezapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w $3 ust. 7 z wysokości 0,2% do wysokości 0,1% ceny brutto określonej w $4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, p-t I 1: Wnosimy o dopuszczenie obu powszechnie stosowanych rozwiązań mocowania statywu podłogowego i sufitowego. Wymóg eliminacji równoważnych rozwiązań opartych na mocowaniu podłogowym nie znajduje uzasadnienia ze względów ekonomicznych i użytkowych. Mocowanie podłogowe jest zdecydowanie tańsze, nie wymaga wzmocnień konstrukcyjnych sufitu, co jest niezbędne przy próbie zawieszenie na suficie urządzenia o łącznej wadze przekraczającej 1 tonę. Kolejny argument to łatwiejszy dostęp do urządzenia mocowanego na podłodze, a co za tym idzie nieporównywalnie prostsze utrzymanie systemu w czystości. Pozwala to na zachowanie sterylności w czasie zabiegów, co jest kwestią absolutnie kluczową ze względu na bezpieczeństwo pacjenta w czasie zabiegu. Problem najistotniejszy to utrzymanie w czystości szyn i wózka, na której porusza się konstrukcja sufitowa. Po zabudowaniu całego mechanizmu i jego uruchomieniu, nie mam dostępu do tej konstrukcji i praktycznie nie istnieje możliwość usunięcia kurzu, który tam się gromadzi. Również utrzymanie w czystości pozycjonera zawieszonego pod sufitem jest znacznie trudniejsze niż urządzenia montowanego na podłodze, do którego w łatwy sposób istnieje dostęp z poziomu podłogi. Wnioskujemy o zmianę wymogu na: „Mocowanie statywu na podłodze lub suficie."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, p-t I 6: Wnioskujemy o zmianę wymogu na: „Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 40°/s. „Wymóg w bieżącym brzmieniu eliminuje równoważne rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie tej samej funkcjonalności. Różnica ogranicza się do czasu wykonania rotacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że różnica wynosi 10°/s, co przy obrocie o 180° przy prędkości 50°/s zajmuje 3,6 s. przy prędkości 40°/s taki sam obrót zajmuje 4,5 s. Tak więc różnica wyniesie mniej niż sekundę, co praktycznie nie wpływa no wykonywanego badania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, p-t I 13: Wnioskujemy o zmianę wymogu na: „Głębokość ramienia C/G - promień centralny do wewnętrznej krawędzi ramienia "G”/„C" min 90 cm lub rozwiązanie alternatywne, głębokość ramienia C z promieniem min. 60 cm i ramieniem poprzecznym („offsetem") min. 40cm" Postulujemy wyrażenie zgody na zaoferowanie rozwiązanie alternatywnego polegającego za zaoferowanie ramienia C o głębokości 60 cm w połączeniu ze specjalną konstrukcją pozycjonera wyposażoną w ramię poprzeczne „offset" o głębokości przekraczającej 40 cm. Dzięki złożeniu obu rozwiązań konstrukcyjnych uzyskuje się głębokość pozycjonera przekraczającą 100 cm. Pozwala to na wprowadzenia stołu na głębokość ponad 1 m, znacznie więcej niż wymagany warunek pierwotny. W konsekwencji uzyskujemy zakres badania w pozycji neutralnej od głowy pacjenta do pachwin bez zmiany pozycji pozycjonera.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, p-t VII 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stacji badań hemodynamicznych z archiwizacją mierzonych przebiegów na kartach SD wysokiej pojemności (High Capacity}? Oferowana stacja badań hemodynamicznych wyposażona jest w czytnik kart SD z przeznaczeniem do zapisu mierzonych przebiegów w czasie rzeczywistym i archiwizacji badań na kartach SD wysokiej pojemności. Pojemność wykorzystywanych kart wynosi od 16 GB do 256 GB.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na archiwizację miedzy innymi na kartach SD oraz USB.

45. Par. 8 p. 2 Umowy - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację: „Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy oraz nie usunięcia w terminie wyznaczonym pisemnie, pod rygorem odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego."?

Odpowiedź:

46. Par. 3 p. 7 Umowy - Ze względu na fakt, że zamawiane urządzenie wymaga skomplikowanej procedury instalacji trwającej ok kilku do kilkunastu dni czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy, ewentualnie dopuści dostarczenie aparatu mobilnego o niższych parametrach technicznych jako aparatu zastępczego?

Odpowiedź: odpowiadź w pytaniu nr 18.

47. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na załączenie ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD). Załączenie listy do oferty w formie papierowej jest utrudnieniem zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. med. Stanisław Cielica