Lublin, 2015.04.21

## Wykonawcy

_________________

### Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków, materiałów do operacji usunięcia zaćmy oraz dzierżawę aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

# Znak sprawy: ZP/PN/12/2015

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

- W rozdziale 6 pkt. 2) lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / składu celnego / składu konsygnacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w części nr 3 są wyroby medyczne, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia zamiast tego dokumentu - oświadczenia o braku wymogu posiadania go dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 w pozycji 1 preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1,4% hialuronian sodu, o masie cząsteczkowej 3 mln Da (2,7 x 106 daltonów), lepkości 126 000 mPa۔s, osmolarności 299 mOsmol/kg, pH 7,4, w ampułkostrzykawce o pojemności 1,0 ml?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 w pozycji 2 preparat wiskoelastyczny dyspersyjno-kohezyjny o składzie: 1,37% hialuronian sodu i 0,57% HPMC o masie cząsteczkowej 2,7-3,0 x 106 Da (kwas hialuronowy) i 0,02 xl06 Da (HPMC), lepkości (0,1s -1): 100 000 mPa۔s w ampułkostrzykawce o pojemności 1,0 ml?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w Części nr 3 w pozycji 3 ma na myśli system wiskoelastyczny, w skład którego wchodzą dwa preparaty o macie cząsteczkowej: 3,2-3,5 x 106 Da?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ § 5 ust. 4

- Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w formacie Kamsoft lub dopuszczenie możliwości dostarczania faktury elektronicznej w formacie „pdf".

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczania faktury elektronicznej w formacie „pdf".

dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ § 9 ust. 3

- Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 3 dni roboczych.

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ § 10 ust. 1 pkt 1)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 1) do 0,1% ceny brutto partii towarów nie dostarczonych zgodnie z zamówieniem, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ § 10 ust. 1 pkt 2)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 2) do 0,1% ceny brutto partii towarów wyszczególnionych w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ § 10 ust. 1 pkt 3)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 3) do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Część 4

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane osobno, natomiast zestaw + fartuchy zapakowane we wspólne opakowanie zbiorcze?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza

- W związku z różnorodnością opakowań medycznych pod kątem wytrzymałości mechanicznej, prosimy o doprecyzowanie bezpiecznego pakowania, mianowicie czy produkt ma być pakowany w opakowanie typu TYVEC o podwyższonych parametrach pod katem odporności na rozrywanie i przedziurowanie, eliminujące tym samym ryzyko uszkodzenia podczas transportu i przechowywania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowania o podwyższonych parametrach pod katem odporności na rozrywanie i przedziurowanie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet okulistycznych o składzie, w którym serweta główna to laminat 2-warstwowy na całej powierzchni o gramaturze 56g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho 150kPa:

| serweta z otworem o śr. 8 cm, folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny(30 x 20 cm) z L2 | 1 | 150x150cm |
| --- | --- | --- |
| pojemnik plastikowy | 1 | 125 ml |
| serweta na stół instrumentarialny | 1 | 190x150cm |
| serweta z włókniny kompresowej | 2 | 80x60cm |
| kompresy z włókniny 40G, 4W | 3 | 7,5x7,5cm |
| strzykawka 3 - częściowa Luer Lock | 2 | 2 ml |
| strzykawka 3 - częściowa Luer Lock | 2 | 5 ml |
| osłona na oko | 1 |  |
| fartuch chir. Standard | 2 | L |

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek  typu

TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania.

lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet okulistycznych o składzie, w którym serweta główna to laminat 2-warstwowy na całęj powierzchni o gramaturze 43g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 182 cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho 218 kPa:

| serweta | 2 | TF | 90x80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem i przylepcem | 1 | TF | 75X45 | OKRĄG | 5 |
| pokrowiec na podłokietnik fotela | 2 | TMS | 60x20 |  |  |
| kompres z gazy 17 nitek 8 warstw | 5 | KG | 7,5x7,5 |  |  |
| opatrunek oczny 2 warstowy | 1 |  | 5x6 |  |  |
| fartuch Standard XL | 1 |  |  |  |  |
| fartuch Standard L | 1 |  |  |  |  |
| serweta (do owinięcia) | 1 | TF | 130x90 |  |  |

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie dot. projektu umowy:

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zamówienia min. 80%.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy?

Numer umowy  nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy i pakietu bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź: Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części nr 3 na wyłączenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części nr 3, pozycji nr 1 na zaoferowanie wiskoelastyku o masie cząsteczkowej 1,1-2 Milionów Daltonów i lepkości 20000-60000 mPas? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w części nr 3 , pozycji numer 2 na zaoferowanie wiskoelastyku w ampułkostrzykawce o pojemności 0,85 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający w parametrach technicznych w aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy poz. nr 3 dopuści tryb fako pulsacyjnego o wartości 60 pulsów/sek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający w parametrach technicznych aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy poz. nr 10 dopuści urządzenie ze sterownikiem bez trybu bezprzewodowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający w parametrach technicznych aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy poz. nr 12 dopuści zintegrowaną tacę bez regulowanej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

(część 1 - aparat do operacji zaćmy metod fakoemulsyfikacji)

- Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści głowicę z 6-kryształowym elementem piezoelektrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem pracy fako pulsacyjnego wynoszącym 40 pulsów na sekundę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści aparat który w trybie burst posiada stałą moc,: a kontrola przerw odbywa się za pomocą-sterownika nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści serownik nożny bez możliwości pracy w trybie bezprzewodowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Pkt 16,17 i 23. Czy Zamawiający dopuści aparat z menu w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Pkt. 21 i 22. Czy Zamawiający dopuści aparat z elektromagnetycznym napędem noża do witrektomii, o prędkości 1200 cięć na minutę?

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza.

(część 4 - materiały pomocnicze)

- Prosimy o wyjaśnienie czy fartuchy chirurgiczne jednorazowe mają być dołączone do zestawu w osobnym opakowaniu (sterylne), czy też zapakowane wraz z pozostałymi elementami zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

- Prosimy o podanie ilu i jakich rozmiarów fartuchów Zamawiający będzie wymagał, gdyż w zestawie mają być dwa fartuchy, natomiast Zamawiający wymaga dostępności 4 rozmiarów.

W tej sytuacji możliwość dostarczania fartuchów o osobnym opakowaniu dołączonym do opakowania z zestawem jest rozwiązaniem w pełni uzasadnionym.

Odpowiedź: Zamawiający będzie zamawiał głownie fartuchy w rozmiarze L i XL.

- Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów serwet przez producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Lublin, 21-04-2015r.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z płk Wiesław Tyrka

A.T. 261-18-32-03

21-04-2015r.