## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
po zmianach z dnia 02.03.2016 r.
FORMULARZ CENOWY
Zakup odczynników laboratoryjnych, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz akcesoriów na okes 3 miesięcy
Tabela I
Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość oznaczeń w okresie 3 miesięcy | Ilość opakowań odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość 3- miesięczna netto | VAT |  | Wartość 3- miesięczna brutto
[7 empty] | % | Wartość
1 | Aminotransferaza alaninowa (AlAT, GPT) | ozn. | 4500
2 | Aminotransferaza asparaginowa (AspAT, GOT) | ozn. | 4000
3 | Albumina | ozn. | 500
4 | Amylaza (diastaza) | ozn. | 600
5 | CK-MB mass | ozn. | 200
6 | ASO (test ilościowy) | ozn. | 60
7 | Badanie ogólne moczu (wraz z mikroskopową oceną osadu moczu) | ozn. | 4000
8 | Białko całkowite | ozn. | 1400
9 | Białko C-reaktywne (CRP) - test ilościowy | ozn. | 3000
10 | Białko w moczu | ozn. | 50
11 | Bilirubina całkowita | ozn. | 3000
12 | Bilirubina bezpośrednia | ozn. | 150
13 | CA 15-3 | ozn. | 200
14 | CA 125 | ozn. | 300
15 | CA 19-9 | ozn. | 400
16 | CEA | ozn. | 450
17 | Cholesterol całkowity | ozn. | 2400
18 | Cholesterol HDL | ozn. | 2100
19 | Czas protrombinowy (PT) | ozn. | 3500
20 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | ozn. | 3000
21 | Czynnik reumatoidalny RF (test ilościowy) | ozn. | 250
22 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | ozn. | 500
23 | D-dimery /ilościowo/ | ozn. | 1700
24 | Elektrolity(Na+K+Cl) | ozn. | 6500
25 | Fibrynogen | ozn. | 500
26 | Fosfataza zasadowa (ALP) | ozn. | 600
27 | Fosfor | ozn. | 300
28 | Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) | ozn. | 1200
29 | Glukoza | ozn. | 5000
30 | HBs Ag | ozn. | 1400
31 | HCG ilościowo | ozn. | 100
32 | NT pro-BNP | ozn. | 450
33 | IgE (całk.) w surowicy | ozn. | 100
34 | Kinaza fosfokreatynowa (CK) | ozn. | 600
35 | Kreatynina | ozn. | 5000
36 | Kwas moczowy | ozn. | 1000
37 | Lipaza | ozn. | 750
38 | Magnez | ozn. | 250
39 | Mocznik | ozn. | 4000
40 | Morfologia (min. 26-parametrowa) | ozn. | 6500
41 | P/c anty-TPO | ozn. | 250
42 | PSA całkowity | ozn. | 500
43 | PSA wolny | ozn. | 50
44 | Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ) | ozn. | 460
45 | Troponina I lub T ilościowo | ozn. | 1200
46 | Trójglicerydy | ozn. | 2300
47 | TSH 3-cia generacja | ozn. | 2500
48 | Wapń całkowity w surowicy | ozn. | 450
49 | Wolna trijodotyronina (FT3) | ozn. | 700
50 | Wolna tyroksyna (FT4) | ozn. | 750
51 | Żelazo | ozn. | 800
52 | Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (-) | ozn. | 80
53 | Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (+) | ozn. | 250
54 | Mueller-Hinton agar | płytka | 10
55 | Mueller-Hinton agar z krwią baranią | płytka | 20
56 | Columbia agar + krew barania 5% | płytka | 500
57 | MacConkey agar | płytka | 350
58 | Mannitol salt agar /Chapman/ | płytka | 220
59 | Sabouraud agar + gentamycyna i chloramfenikol | płytka | 200
60 | Enterococcus agar | płytka | 200
61 | Hektoen agar | płytka | 220
62 | Płytka kontaktowa do badania czystości | płytka 55 mm | 12
63 | Agar Schendlera z krwią baranią | płytka | 10
64 | Bulion z seleninem | probówka | 20
65 | Trypton soya broth | probówka | 60
66 | Podłoże do jednoczesnego posiewu krwi w warunkach tlenowych i beztlenowych ze wskaźnikiem wzrostu | butelka | 30
67 | Krążki antybiotykowe różne wg obowiązujących zaleceń | fiolka a 50 krążków | 10
68 | Test lateksowy do identyfikacji gronkowców /clumping factor, białko A, polisacharydy MRSA/ | ozn. | 800
69 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców ß-hemolizujących grupy A | ozn. | 150
70 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców ß-hemolizujących grupy B | ozn. | 150
71 | Test immunochromatograficzny do wykrywania Rota i Adenowirusów | test | 10
72 | Test immunochromatograficzny do wykrywania Clostridium Difficile | test | 30
73 | Podłoże do hodowli grzybów | szt. | 300
| Razem |  | 84102 |  |  |  | x
Materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań
Tabela II
Analizator biochemiczny
Codzienna kontrola wszystkich parametrów na 1 poziomie
Analizator immunochemiczny
Kontrola TSH, FT3, FT4 - 3x w tygodniu na 3 poziomach,
kontrole pozostałych parametrów - 1x w tygodniu na 3 poziomach
Analizatory hematologiczne
Codzienna kontrola na 1 poziomie
Analizator mikrobiologiczny
Analizatory do badania moczu
Codzienna kontrola na 2 poziomach
Analizator koagulologiczny
Codzienna kontrola wszystkich parametrów na 2 poziomach
Analizator parametrów krytycznych /RKZ/
Codzienna kontrola na 1 poziomie
| RAZEM | [5 empty] | x
| Czynsz dzierżawny | m-c | 3
[5 empty] | RAZEM |  | x
Powyższe ilości badań nie uwzględniają ilości odczynników przeznaczonych na kontrole i kalibracje.
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania odpowiednich ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do ww. ilości badań. Koszty wspomnianej kalkulacji powinny być zawarte w powyższej tabeli.
Wykonawca oświadcza, że wykazany w formularzu asortyment jest wystarczający do wykonania podanych przez Zamawiającego ilości badań. Jeżeli ilość asortymentu będzie niewystarczająca, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia Zamawiającemu brakującej jego ilości.
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Parametry graniczne opisujące przedmiot zamówienia określony w pozycjach od 56 do 86
Tabela III
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Producent podłoży, krążków, testów powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485, który należy dołączyć do oferty. | TAK
2 | Terminy ważności podłoży na płytkach: - minimum 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, - minimum 6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. | TAK
3 | Pożywki zawierające krew nie mogą zmieniać barwy po 24 godzinnej inkubacji w tem. 37°C. Podłoża brunatniejące będą podlegać reklamacji. | TAK
4 | Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania. | TAK
5 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać: - Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii i datę ważności. - Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność. - Charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce. - Dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych. - Podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu. | TAK
6 | Dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki bez uszkodzeń mechanicznych. | TAK
7 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta. | TAK
8 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii. | TAK
9 | Każda fiolka powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci. | TAK
10 | Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w μg wydrukowane dwustronnie. | TAK
11 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać: - Nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności. - Kontrolę stężenia antybiotyku na krążku. | TAK
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Graniczne wymagania techniczne analizatorów:
Analizator biochemiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela IV
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Automatyczny analizator biochemiczny z przystawką ISE. | TAK
2 | Wydajność analizatora minimum 240 ozn./h testów fotometrycznych oraz nie mniej niż 60 ozn./h elektrolitów /Na,K,Cl/. | TAK
3 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, pmr oraz moczu. | TAK
4 | Praca z minimum 2 seriami tego samego odczynnika. | TAK
5 | Możliwość ciągłego dodawania próbek oraz oznaczeń typu "pilne" bez przerywania pracy analizatora. | TAK
6 | Minimum 60 miejsc na próbki badane. | TAK
7 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku. | TAK
8 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. | TAK
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie. | TAK
10 | Analizator wyposażony w osobną igłę próbkową i odczynnikową.
11 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
12 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
13 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
14 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
15 | Aparat i odczynniki mogą pochodzić od róznych producentów. | TAK
16 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
17 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
18 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Analizator immunochemiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela V
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Testy wykonywane metodą chemiluminiscencji. | TAK
2 | Pełna automatyzacja analiz. | TAK
3 | Tryb pracy - swobodny dostęp do badań. | TAK
4 | Wydajność aparatu - min. 150 ozn./h | TAK
5 | Ilość wykonywanych analiz z jednej próbki - min.5. | TAK
6 | Ilość oznaczeń wykonywanych równocześnie - min.20. | TAK
7 | Możliwość wykonywania badań citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu. | TAK
8 | Stabilność kalibracji i rekalibracji - min. 7 dni. | TAK
9 | System chłodzenia odczynników w analizatorze. | TAK
10 | Detektor skrzepu w próbce badanej. | TAK
11 | Czytnik kodów paskowych. | TAK
12 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. | TAK
13 | Ciągłe monitorowanie dostępnych odczynników, płynów i kuwet reakcyjnych na pokładzie aparatu. | TAK
14 | Automatyczne powtarzanie oznaczeń w przypadku przekroczenia zakresu oznaczalności. | TAK
15 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
16 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
17 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
18 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
19 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
20 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
21 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
22 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Zasadniczy analizator hematologiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2005 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela VI
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Aparat minimum 25 parametrowy różnicujący leukocyty na 5 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty wyrażone w liczbach względnych i bezwzględnych. | TAK
2 | Pomiar dużych niedojrzałych komórek oraz atypowych limfocytów wyrażony jako bezwzględne wartości liczbowe oraz wartości procentowe. | TAK
3 | Metoda różnicująca populację leukocytów : z wykorzystaniem absorpcji światła, impedencji i cytochemii. | TAK
4 | Rozdział WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji bez wyliczeń statystycznych. | TAK
5 | Możliwość łatwego wyboru trybu pracy (nie uwarunkowany statywem na probówki) CBC lub CBC+ 5 DIFF połączony z faktycznym ograniczeniem zużycia ilości i rodzaju odczynników. | TAK
6 | Wydajność minimum 80 ozn./godz. | TAK
7 | Automatyczny, zintegrowany z modułem analitycznym podajnik próbek na minimum 100 probówek w dowolnym systemie zamkniętym pobierania krwi. | TAK
8 | Możliwość wykonywania badań z wykorzystaniem systemów pobierania krwi typu "mikro". | TAK
9 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych. | TAK
10 | Automatyczna walidacja wyników. | TAK
11 | Programowalne zakresy norm i alarmów. | TAK
12 | Opcja ponownego automatycznego wykonywania oznaczeń wyników patologicznych – refleks test. | TAK
13 | Opcja "Delta Check”. | TAK
14 | Wewnętrzny moduł kontroli jakości badań : średnie XB, CV %, wykresy Levey - Jenningsa. | TAK
15 | Maksymalna objętość krwi potrzebna do wykonania pełnego oznaczenia morfologii krwi: w opcji CBC do 30 µl, w opcji CBC DIFF- do 60 µl. | TAK
16 | Możliwość stosowania odczynników bezwzględnie bezcyjankowych – analizator i odczynniki pochodzą od jednego producenta - proszę podać nazwę, numer katalogowy i producenta. | TAK
17 | Zintegrowany z modułem analizatora komputer wewnętrzny – oprogramowanie: platforma Windows XP. | TAK
18 | Minimalna pamięć wewnętrzna - 10.000 wyników badań wraz z grafiką: (histogramy, skattergramy). | TAK
19 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
20 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
21 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
22 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
23 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
24 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
25 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
26 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Pomocniczy analizator hematologiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2006 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela VII
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w liczbach względnych i bezwzględnych na neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty. | TAK
2 | Rozdział WBC minimum dwoma niezależnymi metodami w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji w natywnej ich formie. | TAK
3 | Wydajność nie mniej niż 60 badań na godzinę. | TAK
4 | Łatwy wybór trybu pracy CBC lub CBC/Diff z rzeczywistym ograniczeniem ilości i rodzajów użytych odczynników do analizy CBC. | TAK
5 | Objętość próbki od max. 30 µl krwi – oznaczenie 12 parametrów, do 60 µl krwi pełnej dla wykonania pełnego 25 parametrowego różnicowania. | TAK
6 | Wydajność minimum 60 ozn./godz. | TAK
7 | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych. | TAK
8 | Odczynniki w pełni kompatybilne z odczynnikami do analizatora podstawowego. | TAK
9 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
10 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
11 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
12 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
13 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
14 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
15 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
16 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Analizator mikrobiologiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela VIII
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Półautomatyczny analizator do oznaczania identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów. | TAK
2 | System zapewniający jednoczesną identyfikację i określenie lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych. | TAK
3 | Panele do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych zawierające naniesione różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych. | TAK
4 | Możliwość doboru paneli do jednoczesnej lub rozłącznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium. | TAK
5 | Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC. | TAK
6 | Zainstalowane oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu. | TAK
7 | Oprogramowanie pracujące w środowisku systemu Windows. | TAK
8 | Oddzielny program kontroli jakości. | TAK
9 | Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami CLSI. | TAK
10 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności /oprogramowanie alertowe/. | TAK
11 | Możliwość stosowania reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii. | TAK
12 | Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych. | TAK
13 | W systemie istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych wyników. | TAK
14 | Archiwizacja wyników. | TAK
15 | Automatyczna kalibracja analizatora. | TAK
16 | Inokulator oraz turbidymeter w zestawie. | TAK
17 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/ | TAK
18 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
19 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
20 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
21 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
22 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
23 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
24 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Zasadniczy analizator do badania moczu
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela IX
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | W pełni zautomatyzowany analizator moczu, przystosowany do oznaczania testów w ilościach określonych w załączniku cenowym. | TAK
2 | Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu. | TAK
3 | Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach. | TAK
4 | Wprowadzanie wyników z badania osadu moczu bezpośrednio z ekranu dotykowego analizatora. | TAK
5 | Możliwość analizy próbek pilnych. | TAK
6 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu, automatyczne usuwanie zużytych pasków. | TAK
7 | Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu w pamięci analizatora i na wydruku. | TAK
8 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji w aparacie. | TAK
9 | Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych, standaryzacyjnych i wpisywania kodów. | TAK
10 | Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów – min. 500, pamięć kontroli jakości – min. 200. | TAK
11 | Wydajność analizatora – min. 500 ozn./h | TAK
12 | Wprowadzanie numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych i klawiaturę komputera. | TAK
13 | Dotykowy, kolorowy ekran. | TAK
14 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
15 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
16 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
17 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
18 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
19 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
20 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
21 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Pomocniczy analizator do badania moczu
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela X
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Kompatybilność pasków z używanymi przez analizator podstawowy. | TAK
2 | Wydajność analizatora max. 80 ozn/h. | TAK
3 | Ilość określanych parametrów fizykochemicznych min. 10 | TAK
4 | Możliwość wyboru barwy moczu. | TAK
5 | Możliwość wyboru klarowności moczu. | TAK
6 | Kalibracja automatyczna bez użycia kalibratorów z pasków kalibracyjnych. | TAK
7 | Ekran dotykowy. | TAK
8 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
9 | Bezpłatne: - instalacje analizatorów - szkolenie personelu | TAK
10 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
11 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
12 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
13 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
14 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
15 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Analizator koagulologiczny
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela XI
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora. | TAK
2 | Wydajność aparatu minimum 250 testów (PT) i (aPTT) na godzinę równocześnie. | TAK
3 | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną na zasadzie optycznej, chromogenną i immunologiczną. | TAK
4 | Aparat pracuje w systemie otwartym. | TAK
5 | Wyposażenie w 3 filtry optyczne: 340, 405, 570. | TAK
6 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych. | TAK
7 | Praca z minimum 3 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika. | TAK
8 | Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium. | TAK
9 | Minimum 100 pozycji na próbki badane, Minimum 30 pozycji na odczynniki. | TAK
10 | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację. | TAK
11 | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody. | TAK
12 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek. | TAK
13 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników. | TAK
14 | System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych, terminów ważności itp. | TAK
15 | Możliwość swobodnego doładowywania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu. | TAK
16 | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (CITO) w trakcie pracy aparatu. | TAK
17 | Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie. | TAK
18 | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu. | TAK
19 | Możliwość stworzenia dowolnych wskaźników przeliczalnych między różnymi testami. | TAK
20 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
21 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
22 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
23 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
24 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
25 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
26 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Analizator parametrów krytycznych
Producent ….............................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2007 r.) …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................
Tabela XII
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
1 | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Ca, Na, K, hematokryt. | TAK
2 | Parametry wyliczane: tHb, pH(T), pO2(T), pCO2(T), TCO2, HCO3-, BEb, BEecf, sO2c, SBC, ctO2, A-aDO2, RI, Ca++ | TAK
3 | Analizator pracuje z wykorzystaniem wielofunkcyjnego zasobnika zawierającego odczynniki, kalibratory oraz zbiornik ściekowy. | TAK
4 | Elektrody bezobsługowe. | TAK
5 | Czas pomiaru próbki do 2 min. | TAK
6 | Możliwość uzyskania wszystkich parametrów z próbki o objętości 100 ųl. | TAK
7 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
8 | Pobieranie próbki bez adapterów | TAK
9 | Detekcja pęcherzyków powietrza. | TAK
10 | Automatyczne selektywne wyłączanie nieskalibrowanych elektrod. | TAK
11 | Flagowanie wyników znajdujących się poza wartościami referencyjnymi. | TAK
12 | Przechowywanie w pamięci wyników kilkudziesięciu pacjentów oraz kontroli jakości. | TAK
13 | Program statystycznej kontroli jakości. | TAK
14 | Automatyczne monitorowanie przez analizator poziomu odczynników. | TAK
15 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/. | TAK
16 | Czas reakcji serwisu – do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. | TAK
17 | Gwarancja na analizator - 3 miesiące. Zamawiający w okresie dzierżawy nie ponosi kosztów związanych z naprawami i przeglądami. | TAK
18 | Aparat i odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK
19 | Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym. | TAK
20 | Oferent ponosi koszt podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK
21 | Podać dane teleadresowe serwisu | x
| ......................................................., dnia............................. |  |  | ..................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy