Lublin, dnia 14.07.2017 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/15/2017

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust.1a. i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania                                     wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

PYTANIE NR I

Dot. Zadania nr 17: urządzenie do terapii ultradźwiękami -3kpl.

Czy Zamawiający dopuszcza w w/w postępowaniu w Zadaniu nr 17 na aparat do terapii ultradźwiękami, urządzenie  o poniższych parametrach:

Dane techniczne:

Zasilanie: 100-240 V ± 10% (50/60 Hz)

Gotowe programy: 52

Częstotliwość: 1 i 3 MHz

Moc szczytowa w trybie ciągłym: 0-2 W/cm2

Moc szczytowa w trybie impulsowym: 0-3 W/cm2

Cykl pracy: 100 Hz/5, 10, 20, 33, 50, 80%

Wyświetlacz: 480x272 pikseli

Częstotliwość impulsów: 16 Hz, 48 Hz i 100 Hz

Kanały ultradźwiękowe: 2

Wymiary: 21x19x9 cm

Ultradźwięki: ciągłe i impulsowe

Waga: 838 gr

Co to jest StatUS?

StatUS, to stacjonarne ultradźwięki, czyli najnowsze osiągnięcie w fizykoterapii. Można je stosować bez przemieszczania głowicy leczniczej. Terapia StatUS to unikalna, innowacyjna metoda fizjoterapii opracowana przez Enraf-Nonius. Ultradźwięki są jedną z najbardziej znanych terapii w medycynie fizykalnej. Terapia ultradźwiękami jest przeznaczona do skutecznego leczenia obrażeń tkanki łącznej (kolagen) o wysokiej gęstości (np. więzadła, ścięgna, powięzi, torebki stawowe i blizny). Ultradźwięki można stosować w dawce termicznej lub nietermicznej. Efekt cieplny obejmuje ogrzewanie tkanki kolagenu, co najłatwiej osiąga się za pomocą ultradźwięków o wysokiej intensywności. Efekty nietermiczne stosowane w celu mobilizacji komórek występują przy niższych poziomach energii w trybie pulsacyjnym. Ultradźwięki nietermiczne są często używane w celu przyspieszenia regeneracji tkanek, optymalizując normalne zapalenie, proliferację i fazę przebudowy.

Co to jest LIPUS?

Ultradźwięki w niskiej dawce LIPUS mają wyraźnie stymulujący wpływ na wzrost kości, ścięgien i naprawę nerwów, wspomagają procesy gojenia w ostrym oraz podostrym stanie zapalnym. Używając urządzenia Sonopuls StatUS można stosować dawkę termiczną oraz nietermiczną, w zależności od ustawionych parametrów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr II

Dot. Zadania numer 12:Sterylizator komorowy z frakcjonowaną próżnią.

- Czy zamawiający dopuści urządzenie o objętości komory większej o 1,8 litra od wymagań w specyfikacji technicznej oraz głębokości komory 43 cm, co bardzo nieznacznie przewyższa wymagania zamawiającego, przy założeniu , że urządzenie oferowane przez nas posiada bardzo szybkie programy sterylizacyjne tj. ‘’program szybki B opakowane/nieopakowane 134 stopnie’’ –czas cyklu 27 minut oraz program ochronny 121 stopni opakowane-  czas cyklu 37 minut?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr III

Dot. zadania numer 16: Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń.

- W związku z odpowiedziami na pytanie nr 6 dotyczące pakietu nr 16 z dnia 04.07.2017 r. tj. ’’zamawiający będzie wymaga , aby środek biobójczy stosowany w urządzeniu posiadał potwierdzenie dopuszczenia do obrotu na terytorium RP i potwierdzenia rejestracji’’ oraz specyfikacją techniczną punkt 1 tj. ’’środek kompatybilny z dostarczonym urządzeniem’’. Czy zamawiający dopuści urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń , którego efekt biobójczy jest osiągany i udowodniony jako praca danego środka kompatybilnego z urządzeniem dostarczonym przez producenta i uzna dopuszczenie do obrotu na terminie RP jako ‘’nie dotyczy’’?

Uzasadnienie:

Oferowanie przez nas urządzenie posiada deklarację CE , a środek jest kompatybilny z urządzeniem , tylko wtedy udowodniona skuteczność biobójczości. Środek nie jest sprzedawany jako oddzielny środek , który można wykorzystać w innych podobnych urządzeniach. Środek  przeznaczony wyłącznie do stosowania wraz z urządzeniem oferowanym przez nasza firmę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr IV

Dotyczy zadania nr 13:System zmniejszania promieniowania do angiografu.

Prosimy o rezygnację z wymogu §3 pkt 6 umowy dla zadania 13.

Zadanie Ne 13 dotyczy angiografu stacjonarnego wymagającego instalacji, wykonania projektu osłon stałych oraz akceptacji i odbioru sanepidu przez co dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy jest niemożliwe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w §3 pkt 6 umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: ” z wyłączeniem tego obowiązku w Zad nr 13” Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Zał. Nr 8 –Projekt umowy. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE Nr V

Dotyczy Zadania nr 11: Stacja pomp infuzyjnych-10 kpl.

Stacja dokująca punkt 7:Czy poprzez "uchwyt do przenoszenia" Zamawiający rozumie uchwyt służący także do mocowania stacji dokującej na stojaku/listwie?
Odpowiedź : Tak ,zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE Nr VI

Dotyczy  Zadania nr 10 : sonda liniowa do aparatu USG.

Z uwagi na fakt dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego co opisuje pkt I, ppkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chcemy zwrócić uwagę, że wyjaśnienia treści siwz z dnia 4 lipca 2017 r.  zestaw VII, pytanie 1, odrzucają takie rozwiązanie.

Według wyroku KIO/UZP 984/09 równoważność „umożliwia uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych", a takie rozwiązanie proponuje Wykonawca.

Autoryzowana firma proponująca sondy równoważne nie ma możliwości posiadać autoryzacji wszystkich producentów aparatów.

Zapewniamy, że oferowana sonda będzie fabrycznie nowa, parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne będą równie dobre jak parametry oryginału. Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie wymagając udowodnienia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające ww. wymogi oraz referencje potwierdzone przez specjalistów w swojej klasie.

Czy Zamawiający dopuści ofertę autoryzowanego przedstawiciela proponowanej sondy liniowej do aparatu USG Aplio MX funkcjonalnie równoważnej, kompatybilnej z wymienionym aparatem, gwarantującej możliwość uzyskania najwyższą jakość obrazowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Treść udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić w składanych ofertach.

UWAGA : Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.

W przypadku gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję parametrów technicznych lub innych warunków, Zamawiający żąda wskazania w odpowiednich tabelach  zaoferowanego przez Wykonawcę parametru/warunków technicznych, poprzez ich odpowiednie wpisanie ze wskazaniem pozycji której dotyczy.

Zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w ogłoszeniu dodatkowych informacji,                                              tj. do dnia 19.07.2017 r. godz. 1000.

Wz. KOMENDANTA

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

płk lek.Piotr OSTAŃSKI