Lublin, dn. 16.10.2017r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

### Znak sprawy: DZP/PN/28/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,  20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Zestaw 1

Pytanie 1

Dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (zadanie 2.1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  obniżenie wartości wykonanych dostaw do kwoty 300000,00 PLN lub na wykazanie wykonania dostaw, które swoim rodzajem i ilością odpowiadają dostawie sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia.

Wartość wykonanych dostaw, którą obecnie wymaga Zamawiający znacznie przekracza  ceny urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Posiadamy potwierdzenia należycie wykonanych dostaw, które rodzajem i ilością odpowiadają dostawie sprzętu stanowiącego zadanie nr 2.1., ale na niższą kwotę.

Wartość tych dostaw odpowiada cenom występującym obecnie na rynku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 2

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja I

Ze względu na fakt iż na rynku nie ma  w sprzedaży  urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  a inne procesory mikrofalowe wymagają minimum 12 tygodniowego okresu produkcyjnego prosimy o informację czy Zamawiający dopuści procesor próżniowy typu zamkniętego – zgodnie z poniższymi pytaniami, co pozwali na otrzymanie ważnej oferty oraz dostawy w terminie przewidzianym w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 2 – Ze względu na fakt iż na rynku nie ma  w sprzedaży  urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie próżniowego procesora tkankowego bez funkcji procesora mikrofalowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 3  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie próżniowego procesora tkankowego z możliwością pracy na wycinkach histopatologicznych o szerszym spektrum grubości niż tylko do 5mm. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 4  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora bez funkcji szybkiego utrwalania materiału.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 5  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora bez funkcji szybkiego odwapniania materiału

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 6  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora o możliwości przeprowadzania do 300 kasetek w cyklu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 7  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora pracującego w systemie koszy w których można umieścić dowolną ilość kasetek aż do uzyskania znamionowej pojemności – tzn do 300 kasetek. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 8  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora wyposażonego w trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 10  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o dopuszczenie procesora tkankowego umożliwiającego standardowe wykonywanie barwień histochemicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 11   - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o odejście od opisanego zastosowania, funkcja ta standardowo stosowana jest w urządzeniach do tego dedykowanych znajdujących się jako wyposażenie barwiarek IHC

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 12  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  prosimy o odstąpienie spełnienia wymogu odwapniania i barwienia w jednym urządzeniu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 14  - Ze względu na fakt iż na rynku nie ma w sprzedaży urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry prosimy o dopuszczenie procesora z kontrola następujących parametrów tj ciśnienie, temperatura ruch koszyka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 Pozycja IV

Punkt 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie chodzi o urządzenie  nie starsze niż wyprodukowane w 2016r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 4 – Prosimy od opuszczenie urządzenia z bocznymi szybami ochronnymi zamiast szyby przedniej. Obecność przedniej szyby ogranicza możliwość ruchu użytkownika podczas pracy. Bezpieczeństwo użytkownikowi powinien gwarantować skuteczny system wymiany powietrza w urządzeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 6 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu wyposażonego w odciąg dolny zamiast odciągu wielopunktowego. Jest to rozwiązanie lepsze dla użytkownika ponieważ opary formaliny są ciężkie i naturalnym procesem jest odciąganie ich ku dołowi, W przypadku stołów wielopunktowych użytkownik podczas pracy narażony jest na kontakt z oparami formaliny, które w sposób wymuszony zaciągane są ku górze, a co za tym idzie użytkownik jest narażony na bezpośredni kontakt z nimi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 9 _ prosimy Zmawiającego o dopuszczenie stołu z młynkiem którego sterowanie odbywa się z przycisku do obsługi manualnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 8 – Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie stołu o następujących parametrach  Zlew z kranem z możliwością podłączenia zbiornika z formaliną i odpływem do zbiornika na zużytą formalinę. Sterowanie podawania formaliny przy pomocy pedała nożnego. Czujnik poziomu płynu w zbiorniku odpływowym. Pokrywa pełna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 9 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach Zlew z kranem z możliwością podłączenia bieżącej wody ciepłej i zimnej. Sterowanie wodą za pomocą pedała nożnego. Odpływ wody wyposażony w młynek do rozdrabniania materiału tkankowego. Sterowanie młynkiem za pomocą pedała nożnego. Dodatkowe sito mocowane na zlewie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 15 –Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z dotykowym kolorowym panelem sterującym umieszczonym poza przestrzenią roboczą z czytelnym wyświetlaczem, włącznikiem głównym,  z możliwością sterowania mocą wyciągu ( wyrażoną w %), włącznikiem światła,  obsługa urządzenia w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 18 – Ze względu na brak podanych przez Zamawiającego wymiarów prosimy o podanie wymaganej przez Zmawiającego szerokości stołu. Standardowo dostępne szerokości 1200 mm, 1500 mm i 18000 mm głębokość 750 mm, wysokość 1900 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję 15% do wymaganych wymiarów.

Punkt 19 Prosimy Zamawiającego o odejście od opisanego wymogu z powodu braku wyspecyfikowanych wymiarów stołu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Punkt 20 i 21 Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez lampy UV

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 Pozycja IV

Punkt 15 –Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z dotykowym kolorowym panelem sterującym umieszczonym poza przestrzenią roboczą z czytelnym wyświetlaczem, włącznikiem głównym,  z możliwością sterowania mocą wyciągu, położeniem szyby, obsługą spryskiwaczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 18 – Prosimy o dopuszczenie stołu o szerokości 1500 mm wysokości 2410 mm i szerokości 750 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 20 i 21 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z lampą UV oraz systemem programowania dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 22 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z Kamerą z funkcją autofocus, rozdzielczość 20Mpixela, zoom optyczny 8,33, zoom cyfrowy 4x

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 27

Prosimy o dopuszczenie deski do przykrywania materiału tkankowego, wymiary : 50 cm x 40 cm, całość wykonana z polipropylenu  z wbudowanymi: linijkami i rynienkami odprowadzającymi płyn

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja V

Punkt 2  Prosimy o dopuszczenie ładni wodnej o następujących parametrach:

- Łaźnia okrągła z podświetlaną powierzchnią wody;

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury;

- Zakres regulacji temperatury od 30°C do 70°C z przeskokiem co 1°C;

- Zużycie: 150 W;

- Bezpiecznik: T2AL 250VAC;

- Bezpiecznik termiczny: +128 °C;

- Wymiary zewnętrzne: wysokość 88 mm, średnica 323 mm;

- Wymiary wewnętrzne: głębokość 61 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1  pozycja X

Punkt 2 Prosimy o dopuszczenie w punkcie 2 zakresu regulacji temperatury od 30°C do 70°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 6 Prosimy o dopuszczenie płyty chłodzącej o pojemności 110 kasetek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 7 Prosimy o dopuszczenie urządzeni z regulacją temperatury od 00C do -200C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 10 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z płynną regulacją temperatury w zakresie 20 – 90°C z dokładnością do +/- 1°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja X

Prosimy o dopuszczenie stanowiska do miktotomowania wyposażonego w stół, oświetlenie,  łaźnię wodną o następujących parametrach:

- łaźnia okrągła z podświetlaną powierzchnią wody;

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury;

- Zakres regulacji temperatury od 30°C do 70°C z przeskokiem co 1°C;

- Zużycie: 150 W;

- Bezpiecznik: T2AL 250VAC;

- Bezpiecznik termiczny: +128 °C;

- Wymiary zewnętrzne: wysokość 88 mm, średnica 323 mm;

- Wymiary wewnętrzne: głębokość 61 mm

Płytę chłodzącą o pojemności 110 kasetek i temparaturze od 00C do -200C

Oraz płytę grzewczą z płynną regulacją temperatury w zakresie 20 – 90°C z dokładnością do +/- 1°C,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XI

Punkt 3 Prosimy o dopuszczenie szafki przyściennej dwudrzwiowej  o dł. 800 mm ,wyposażonej  w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 14. Prosimy o odstąpienie wymogu posiadania wymogu CE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wykreślenie punktów: od 19 do 24- punkty tyczą się urządzeń a nie mebli.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XII

Punkt 2. Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym etapy barwienia wykonywane są automatycznie i obejmują: procesy wywoływania reakcji barwionej i  podbarwienie tła w jednym urządzeniu, odparafinowywanie i odkrywanie antygenu na pokładzie osobnego urządzenia dołączonego do zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 3 Prosimy o dopuszczenie urządzenia  - Aparat do barwienia preparatów IHC na skrawkach parafinowych, mrożeniowych, próbkach cytologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 5  Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez możliwości wykonywania badań ISH

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 13. Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez wskaźnika poziomu odczynników

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XIII

Punkt 1 Czy Zamawiający dopuści szafę formalinową wykonaną z blachy stalowej malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 5  Czy Zamawiający dopuści półki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo o nośności 100 kg z rantem zapobiegającym rozlaniu się płynem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Punkt 11 Prosimy o dopuszczenie szafy bez panelu sterowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 14 Prosimy o odejście od wymogu posiadania wymogu CE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 11 Prosimy o odejście od wymogu posiadania wyłącznika awaryjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XVII

Punkt 9. Prosimy o odstąpienie wymogu posiadania wymogu CE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkty 10, 14, 15,16, 17,18, 19 Prosimy o wykreślenie punktów - tyczą się urządzeń a nie mebli.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XIII

Pozycja 5 Prosimy o dopuszczenie szafy wykonanej w całości ze stali nierdzewnej typu AISI 304

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pozycja 11 Prosimy o dopuszczenie szafy bez wyłącznika awaryjnego .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja XVIII

Prosimy o dopuszczenie w pkt 2 . Zestawu komputerowego wyposażonego w zasilacz o mocy min.180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy SIWZ Rozdz. III ust. III 1. Pkt 2 ppkt b,c):

Zadanie  5.1

Zwracam się z prośbą o weryfikację i zmianę wymagań stawianych Wykonawcom w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej Zadania nr 5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał, że :

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 18 140 892,75 zł brutto, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):

| 5.1 | 2 093 130,00 |
| --- | --- |

Oraz

c) zdolności technicznej lub zawodowej :

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę  aparatury lub sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze o wartości  nie mniejszej niż 18 140 892,75 zł brutto

a w przypadku składnia ofert na wybrane zadania w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta:

| 5.1 | 2 093 130,00 |
| --- | --- |

Uwaga!

→ Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

→ Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku dostaw i sumowania ich wartość w celu wykazania spełniania

przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

→ Zamawiający dopuszcza natomiast, aby jeden dokument potwierdzający (dowód), że dostawy zostały wykonane należycie, potwierdzał spełnianie warunku udziału jednocześnie dla kilku części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę, pod warunkiem, że wartość dostawy będzie odpowiadała wartości wymaganej przez Zamawiającego.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w naszej branży pragniemy poinformować Zamawiającego, że liczba podmiotów które realizują zamówienia o wymaganej wartości jest bardzo mocno ograniczona. Zamawiający żądając przedstawienia referencji o wartości minimum 2 093 130,00 zł brutto w co najmniej jednym zadaniu/umowie/kontrakcie w znaczący sposób ogranicza liczbę podmiotów które mogą złożyć ofertę. Zwracamy uwagę, że sytuacja w której ofertę złoży jeden lub dwóch Wykonawców, zwiększy cenę wykonania zamówienia, jak również ogranicza konkurencję.

Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia można z pełnym obiektywizmem stwierdzić, iż Wykonawca który ma potencjał na realizację kilku zamówień o łącznej wartości równej lub wyższej od wymaganej przez Zamawiającego będzie w stanie realizować dostawy do jednego odbiorcy. Ponadto dokunując wstępnego rozeznania na rynku sprzętu z Pakietu 5.1 możemy stwierdzić jednoznacznie, iż kwota powyżej 2 milionów jest znacznie zawyżona dla rodzaju sprzętu przedstawionego w Zadaniu nr 5.1, należy tutaj mówić o kwotach nawet o połowę mniejszych. Tym bardziej biorąc pod uwagę warunki udziału w postępowaniu nie powinny one przewyższać kwotowo wartości asortymentowej a wręcz przeciwnie powinny zostać ustaiowne na mniejszym poziomie ze względu na dopuszczenie do udziału szerszej liczbie Wykonawców.

W związku z w/w faktami zwracamy się z prośbą o zmianę  wymagań potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej stawianych Wykonawcom w przedmiotowym postepowaniu. Proponujemy wprowadzenie wymogu przedstawienia referencji potwierdzających:  maksymalnie  4 zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę  aparatury lub sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze o wartości  łącznej 2 093 130,00 zł brutto  lub zmniejszenie wymaganej kwoty dostawy z propozycją zapisu na: okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę  aparatury lub sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia i / lub innego sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym o podobnym charakterze o wartości  nie mniejszej niż 1 000 000 ,00 zł brutto.

Na podstawie powyższej argumentacji prosimy również o zmniejszenie wartości posiadania środków finansowych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej:    1 000 000 ,00 zł brutto  .

Za powyższym przemawia również Orzecznictwo KIO:

Sygn. akt: KIO 33/15 
WYROK 
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Należy także zauważyć, że Zamawiający dokonując opisu treści warunku udziału w 
postępowaniu bezpodstawnie ograniczył krąg wykonawców, którzy będą mogli zrealizować 
zamówienie, poprzez znaczące zawyżenie wymagań w stosunku do zadań, które będą 
stanowiły przedmiot zamówienia, a więc poprzez dokonanie opisu warunku udziału w 
postępowaniu w sposób rażąco nieproporcjonalny. Tym samym Zamawiający dokonał opisu treści warunku udziału w postepowaniu w sposób nieproporcjonalny do wymagań opisu przedmiotu zamówienia, ale także bezpodstawnie  dokonał ograniczenia ilości wykonawców, którzy mogliby przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc ograniczona została konkurencja w niniejszym postępowaniu. Na podstawie powyższego Izba stwierdziła, że w niniejszym postępowaniu opis sposobu oceny spełniania warunków udziału nie był proporcjonalny oraz adekwatny do osiągnięcia celu, jakim jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia i jednocześnie ograniczał dostęp do zamówienia wykonawcom 
zdolnym do jego realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunku udziału, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy SIWZ Parmametry wymagane dla oferowanego sprzętu Zadanie 5.1:

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące stawianego wymagania w zakresie Warunków gwarancji oraz serwisu dot. Autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski, Zamawiający oczekuje potwierdzenia tego warunku oraz załączenia stosownego dokutemu. Czy Zamawiający ma tutaj na myśli fakt posiadania przez firmę dystrybuującą sprzęt lub producenta, że na terenie Polski znajdują się autoryzowane serwisy oraz punktu sprzedaży w zakresie oferowanego sprzętu w Zadaniu nr 5.1? Nie powinien to być zapis bezpośrednio dotyczący Wykonawcy składającego ofertę, gdyż nie możliwym jest aby jeden podmiot był autoryzowanym przedstawicielem producentów tak różnych sprzętów umieszczonych we wspomnianym Zadaniu 5.1. Wnosimy również o dopuszczenie możliwości przedstawienia wskazanego dokumentu producenta na wezwanie przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania przetargu przez Wykonawcę przedstawiającego ofertę najkorzystniejszą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty autoryzowanym serwisem producenta na terenie Polski. Należy podać dane zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli opisów przedmiotu zamówienia.

Zestaw 3

Dot. Zadanie 4.2 Aparat do znieczulenia ogólnego

Pytanie 1

lp. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji w tym punkcie? Biorąc pod uwagę nominalne obciążenie kolumny takie rozbicie wagowe nie ma znaczenia praktycznego

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

lp. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 115 x 79 x 104,5 cm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

lp. 6

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za szerokość blatu > 45 cm?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

lp. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacja skokową oświetlenia?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

lp. 12

Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami o objętości 0.7 litra każda?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

lp. 15

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za mieszalnik elektroniczny, umożliwiający automatyczne utrzymanie stężenia O2 przy zmianie przepływu świeżych gazów?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

lp. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat bez zbiorczego mechanicznego przepływomierza świeżych gazów?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

lp. 19

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za funkcję zastawki umożliwiającą natychmiastowe zwolnienie ciśnienia w drogach oddechowych bez konieczności skręcania jej do zera?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

lp. 21

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za układ z wewnętrznym podgrzewaniem systemu minimalizującym ilość skroplin w rurach?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

lp. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat z wielorazowym zbiornikiem na wapno o objętości 1,5 litra oraz z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych wymienianych w czasie pracy bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

lp. 29

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji promującej napęd pneumatyczny, który jest standardową cechą aparatów obecnych na rynku i przyzna punkty za rozwiązanie Dräger - ekonomiczny napęd elektryczny niezużywający drogich gazów medycznych do napędu?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

lp. 29

Czy Zamawiający dopuści aparat z wielorazowym zbiornikiem na wapno o objętości 1,5 litra oraz z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych wymienianych w czasie pracy bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

lp. 30

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość ustawienia CPAP w trybie wentylacji ręcznej?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

lp. 32

Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

lp. 38

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeśli tryb HLM będzie obecny w oferowanym aparacie?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

lp. 39

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za dłuższy czas pauzy?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

lp. 40

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za przełączanie miedzy trybem ręcznym a mechanicznymi i odwrotnie, wykonywanym z poziomu ekranu respiratora?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

lp. 42

Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją zużycia środków na przypadek i zużycia całkowitego bez kalkulacji ceny, a tym samym zrezygnuje z punktacji w tym punkcie? Aktualny wymóg w tzw. jednostce walutowej jest prezentowany prawdopodobnie w EURO lub USD, co wprowadzi zamieszanie, konieczność przeliczania i zamiast ułatwić, zdecydowanie utrudni kalkulację.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

lp. 48

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją plateau w zakresie minimum 20 - 60%?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

lp. 51

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za regulację czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej pozwalającej na kształtowanie fali oddechowej?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

lp. 55

Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem apnea aktywowanym na podstawie analizy ciśnienia, CO2 i przepływu?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

lp. 66

Czy Zamawiający dopuści aparat z zapamiętaniem 1 pętli referencyjnej?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

lp. 68

Czy Zamawiający uzna za korzystniejsze rozwiązanie , dopuści i przyzna punkty dodatkowe za kalkulację prowadzoną na podstawie wprowadzonej wagi i wzrostu pacjenta?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

lp. 71

Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 ekranami konfigurowalnymi?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

lp. 78, 85

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym monitor stacjonarny z dużym ekranem pozostaje zamocowany na stałe na stanowisku lub do aparatu do znieczulania, zależnie od lokalnych wymagań, a moduł transportowy z własnym ekranem jest mocowany w uchwycie umożliwiającym szybkie jego odłączenie i podłączenie, bez konieczności odłączania/przełączania modułów pomiarowych?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Czy Zamawiający przyzna punkty za masę modułu transportowego z ekranem poniżej 1 kilograma?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający przyzna punkty za odporność modułu transportowego z ekranem na upadek na twardą podłogę z wysokości co najmniej 1 metra?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy zamawiający przyzna punkty za odporność modułu transportowego z ekranem na zachlapanie i spryskanie wodą z dowolnego kierunku?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

lp. 79

Czy Zamawiający przyzna punkty za pełną automatyzację działań związanych z podłączaniem i odłączaniem modułów, polegającą na samoczynnym dopasowaniu się monitora do nowych warunków bez konieczności podejmowania decyzji, potwierdzania, oraz ręcznego wyłączania i wyłączania poszczególnych parametrów?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

lp. 86

Czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie monitora z ekranem o przekątnej powyżej 17cali?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

lp. 88, 95

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych, jak to przedstawia punkt 95 wymagań?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

lp. 88

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z pamięcią 150 zdarzeń z odcinkami krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

Czy Zamawiający przyzna punkty za zapamiętywanie zdarzeń z odcinkami krzywych dynamicznych wszystkich parametrów monitorowanych w chwili zdarzenia, niezależnie od ich liczby?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

lp. 89, 96

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 15 profili, uwzględniających wszystkie parametry monitora, oraz w niezależną pamięć 16 widoków, uwzględniających konfigurację samego ekranu, oraz w 5 konfiguracji ekranu w module transportowym i zrezygnuje z punktacji przedstawionej w punkcie 96?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35

Czy Zamawiający przyzna punkty za zapamiętywanie wszystkich ustawień monitora w postaci profili, nie tylko układów ekranu?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający przyzna punkty za automatyczny powrót wszystkich ustawień monitora do ustawień skonfigurowanych przez użytkownika jako domyślne dla danego stanowiska, po przyjęciu nowego pacjenta?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

lp. 91

Czy Zamawiający przyzna punkty za autonomiczne zasilanie modułu transportowego z ekranem podczas transportu powyżej 3 godzin?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

lp. 98

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez możliwości rozbudowy o moduł PiCCO, ale z możliwością podłączenia monitora EV-1000 oferującego podobną metodę pomiarową rzutu minutowego serca?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

lp. 99, 105

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o rozpoznawanie arytmii wg 13 definicji?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40

lp. 117

Czy Zamiast mankietu dla pacjenta otyłego na przedramię Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze M++ na ramię, umożliwiający pomiary u pacjentów normalnego wzrostu o obwodzie ramienia w zakresie od 23 do 53 cm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

lp. 120

Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej i z wymagania parametrów opisanych w punkcie 120?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

lp. 121

Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia za pomocą dodatkowego monitora, który można połączyć z ofererowanym systemem monitorowania w sposób umożliwiający przesyłanie danych z tego monitora do oferowanego systemu monitorowania?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43

lp. 124

Czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie czujnika 3D mierzącego ruch w dowolnym kierunku, bez konieczności wykonywania kalibracji przed pomiarem?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

lp. 125, 126

Czy Zamawiający pomiar wskaźnika BIS za pomocą monitora BIS Vista, mierzącego głębokość uśpienia bez pomiaru bodźców nocyceptywnych, który można połączyć z ofererowanym systemem monitorowania w sposób umożliwiający przesyłanie danych z tego monitora do oferowanego systemu monitorowania?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45

lp. 132

Czy Zamawiający przyzna punkty za współpracę monitora z aparatem, polegającą na przesyłaniu danych z aparatu do monitora w celu wyświetlania ich na ekranie monitora i zapisywania w trendach łącznie z danymi z monitora pacjenta?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający przyzna punkty za wyposażenie monitora w narzędzie umożliwiające bezpośrednie porównanie parametrów pacjenta pochodzących z aparatu do znieczulania i parametrów hemodynamicznych z monitora na wspólnym ekranie, z rozdzielczością 1 sekundy?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ.

Zestaw 4

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 5

Dotyczy zadania 2.1 – stacja do podglądu obrazów cyfrowych 
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania staję z monitorem 40” o wadze większej niż 32kg i o wymiarach 1170 x 917 x 150 (mm). Na rynku nie istnieje stacja z monitorem 40” 
o wadze 32kg spełniająca pozostałe parametry. 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania staję z monitorem 24” o wadze 37kg 
i o wymiarach 722 x 700 x 144 (mm).

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zamawiający w pkt. 3 określił wymagania minimalne dla wielkości matrycy min. 40” czy dotyczą one samej matrycy czy wymagania minimalne również określają rozdzielczość ekranu.

Czy Zamawiający dopuści monitory o rozdzielczości 1920x 1080

Nie ma na rynku monitorów 40” o podanej rozdzielczości 1600 x1200 piks.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zamawiający w pkt. 3 określił wymagania minimalne dla wielkości matrycy min. 24” czy dotyczą one samej matrycy czy wymagania minimalne również określają rozdzielczość ekranu.

Czy Zamawiający dopuści monitory o rozdzielczości 1920x1200.

Nie ma na rynku monitorów 24” o podanej rozdzielczości 1600 x 1200 piks.

Powyższe zapytania są zasadne ze względu na zmianę pierwotnej specyfikacji technicznej ze stacji z monitorem 21” na stacje z monitorami 24” i 40”.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Zestaw 6

Dotyczy: Zadanie 6.1 – pozycja VI – Szafka przyłóżkowa

Pytanie 1

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki o wysokości 82 cm.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny wykonany jest z płyty meblowej.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki wyposażonej w:

- jedną szufladę znajdującą się pod blatem, otwieraną jednostronnie

- jedną zamykaną drzwiczkami półkę, otwierają jednostronnie

- pomiędzy szufladą, a szafką dodatkowa otwarta przestrzeń np. na prasę

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki, wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje w poz. VI szafek bez blatu bocznego. (W pkt. 9 istnieje zapis „blat górny i boczny szafki…”, który może wprowadzać w błąd Wykonawców).

Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza

Pytanie 5

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny nie jest zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny nie jest wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie 6.1 – pozycja VII – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Pytanie 7

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki o wysokości 82 cm.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki wyposażonej w:

- jedną szufladę znajdującą się pod blatem, otwieraną jednostronnie

- jedną zamykaną drzwiczkami półkę, otwierają jednostronnie

- pomiędzy szufladą, a szafką dodatkowa otwarta przestrzeń np. na prasę

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki, wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny wykonany jest z płyty meblowej.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny nie jest zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat górny nie jest wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Prosimy o możliwość zaoferowania szafki, której blat boczny nie posiada na długich krawędziach tworzywowych galeryjek, zabezpieczających przedmioty przez zsunięciem się.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Zestaw 7

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Pakiet 5.1 pozycja I

Ze względu na fakt iż na rynku nie ma  w sprzedaży  urządzenia spełniającego wszystkie opisane przez Zamawiającego  parametry  a inne procesory mikrofalowe wymagają minimum 12 tygodniowego okresu produkcyjnego, prosimy o wyłączenie wspomnianego urządzenia z Pakietu nr 5.1 i wydzielenie do innego pakietu–co pozwoli na otrzymanie ważnej oferty oraz dostawy w terminie przewidzianym w SIWZ.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 8

Dotyczy Załącznika nr 1.4.2 do SIWZ, POZYCJA I  -zmiana z dnia 05.10.2017 r.

Pytanie 1

Dot. Pkt.10

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku ( dopuści) możliwość podłączenia  N2O z butli 10 kg podłączonej do aparatu  poprzez przewód zasilania N2O z wtykiem AGA  z nabutlowym reduktorem z wtykiem AGA. Butla byłaby umieszczona na wózku jezdnym bądź przymocowana do ściany albo kolumny.

Aparat do znieczulenia typu pendant nie posiada miejsca na duże 10 l butle N2O  gdyż jest skonstruowany do optymalnego podłączenia do kolumny anestetycznej z windą.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dot. Pkt.69.

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie oceny punktowej przekątnej monitora poniżej 15 cali (<15 cali - 0 pkt .) ponieważ wymogiem jest ekran minimum 15 cali .

Pytanie służy wyjaśnieniu zapisów SIWZ .

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 9

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Prosimy o wydzielenie z zadania 5.1 następujących pozycji :

- Pozycja II Barwiarka Automatyczna z nakrywarką,

- Pozycja III – cieplarka laboratoryjna 2 szt.

- Pozycja V łaźnia wodna 3 szt.

- Pozycja  VII – Mikrotom automatyczny 2 szt.

- Pozycja VIII P procesor tkankowy karuzelowy

- Pozycja IX – Stacja do zatapiania materiału – 2 szt.

- Pozycja XVI – wirówka cytologiczna

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 10

Czy Zamawiający dopuści stoły posiadające zestawienie paramentów jak wyspecyfikowane poniżej?

Dotyczy pozycji I

| Stół operacyjny ginekologiczny |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2017 |  |
| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| Parametry techniczne |
| 1. | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym Konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej szlachetnej, kwasoodpornej. Podstawa stołu bez wystających elementów w postaci dźwigni czy pedałów. Dopuszcza się aby górna osłona kolumny oraz obudowa podstawy wykonane były z tworzywa sztucznego. Konstrukcja podstawy jezdnej zwężona w środkowej części w celu ułatwienia dostępu operatora do pacjenta. Centralna blokada podstawy stołu polegająca na schowaniu kół w podstawę - funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterującego na kolumnie. | TAK |  |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 100mm. Koła umieszczone w podstawie, zabudowane. Blat stołu 5-cio segmentowy złożony z następujących segmentów: -podgłówek (odejmowalny) - płyta plecowa (stała) - segment siedziska (stała) -segment miedniczy z wycięciem urologicznym, długość: 280mm (+/- 20mm) (odejmowalna) - segment nożny - podnóżek czterodzielny (odejmowalny) Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 mm (+/- 20mm) Długość całkowita blatu: min. 2000 mm. Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C), w zakresie min. 1200mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg . Blat stołu przezierny RTG w projekcji AP - na całej długości blatu brak jakichkolwiek poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 370 mm. Podgłówek, segment miedniczy oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą szybkozłączki w postaci mocowania na zasadzie gniazda wpustowego tj. „okrągły poziomy czop - okrągły poziomy otwór”. Jedno kliknięcie po osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach niż pozioma. Podgłówek może posiadać dodatkowo zabezpieczenie śrubowe. Płyta plecowa dolna, segment siedziska, segment miedniczy oraz segment nożny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości (blat w pozycji horyzontalnej): (600 mm -1060 mm) - lub szerzej - regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie: min 30° -regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie: min 28° - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min +/- 20° - regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min (+80/-40°) - przesuw wzdłużny w zakresie: min 430 mm - regulacja podnóżków synchronicznie lub indywidualnie każdego z osobna mm. - blokowanie stołu do podłoża. Elektrohydrauliczna lub mechaniczna (ręczna) regulacja podgłówka. Podgłówek z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. (+45° / -60° ) Czterodzielna wielopozycyjna sekcja nóg, z możliwością prostego przestawienia (ręcznego) z ustawienia poziomego do pozycji ginekologicznej/urologicznej lub ustawienia w pozycji kolankowo łokciowej [klęcznik] .. Możliwość łatwego demontażu blatów sekcji nóg, umożliwiająca montaż akcesoriów (buty, podpory typu Goepel) na stelażu sekcji nóg. |  |  |  |
|  | Pilot sterujący bezprzewodowy o ergonomicznym kształcie, komunikujący się ze stołem za pomocą technologii Bluetooth lub na podczerwień. Pilot informujący o : - aktualnej orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) - orientacji blatu normalnej lub odwróconej - aktualnym stanie naładowania baterii Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów i wywołania jej z poziomu pilota bezprzewodowego. Możliwość wywołania z poziomu pilota sterującego: - pozycja „0” - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. - pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220°) - pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 120°) |  |  |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie kolumny.Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. Stół wyposażony w inteligentny system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu. Akumulatory zapewniające ¦ race stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu . Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 12 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V Stół wyposażony w demontowane materace mocowane na rzepy, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości 90 mm (+/- 10mm), wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z tzw. „pamięć kształtu”co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. |  |  |  |
|  | W części segmentu siedziska i segmentu dolnych pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu, bez jakichkolwiek przerw. Długość całkowita obu części: 850mm (+/- 20mm) Stół ekstremalnie wytrzymały na obciążenia statyczne i dynamiczne. Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny: min 450 kg. Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących. |  |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: - Podpora pod rękę na zacisku kulowym wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 2 szt. - Ekran anestezjologiczny, giętki wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 1 szt. - Pas brzuszny do ciała pacjenta - 1 szt. - Wieszak na kroplówkę - 1 szt. - Podpory nóg typu Goepel dedykowane do sekcji nóg tj. do montażu na stelażu sekcji nóg - nie dopuszcza się podpór montowanych do bocznej szyny akcesoryjnej stołu- 1 para Podpory nóg typu „buty” na sprężynach gazowych -1 para Miska urologiczna -1 szt. Materac żelowy pod głowę w kształcie zamkniętego pierścienia o średnicy 200mm - 1 szt. |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Gwarancja na całość: 60 miesięcy | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Certyfikat CE | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | W okresie gwarancji min. 2 pełne przeglądy systemu / rok gwarancji w siedzibie Zamawiającego. Pilnowanie terminów +/-1 miesiąc po stronie Wykonawcy. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Dwa dodatkowe szkolenia w trakcie eksploatacji na wezwanie Zamawiającego. | Tak |  | Potwierdzić |

Dotyczy pozycji II

| Stół operacyjny ogólnochirurgiczny |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2017 |  |
| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| Parametry techniczne |
| 1. | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym Konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej szlachetnej, kwasoodpornej. Podstawa stołu bez wystających elementów w postaci dźwigni czy pedałów. Dopuszcza się aby górna osłona kolumny oraz obudowa podstawy wykonane były z tworzywa sztucznego. Konstrukcja podstawy jezdnej zwężona w środkowej części w celu ułatwienia dostępu operatora do pacjenta. Centralna blokada podstawy stołu polegająca na schowaniu kół w podstawę - funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterującego na kolumnie. | TAK |  |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 100mm. Koła umieszczone w podstawie, zabudowane. Blat stołu 5-cio segmentowy złożony z następujących segmentów: - podgłówek (odejmowalny) -płyta plecowa (stała) - segment siedziska (stała) -segment miedniczy z wycięciem urologicznym, długość: 280mm (+/- 20mm) (odejmowalna) - segment nożny - podnóżek czterodzielny (odejmowalny) Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 mm (+/- 20mm) Długość całkowita blatu: min. 2000 mm . Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C), w zakresie min. 1200mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg . Blat stołu przezierny RTG w projekcji AP - na całej długości blatu brak jakichkolwiek poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 370 mm. Podgłówek, segment miedniczy oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą szybkozłączki w postaci mocowania na zasadzie gniazda wpustowego tj. „okrągły poziomy czop - okrągły poziomy otwór”. Jedno kliknięcie po osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach niż pozioma. Podgłówek może posiadać dodatkowo zabezpieczenie śrubowe. Płyta plecowa dolna, segment siedziska, segment miedniczy oraz segment nożny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości (blat w pozycji horyzontalnej): (600 mm -1060 mm) - lub szerzej - regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie: min 30° -regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie: min 28° - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min +/- 20° - regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min (+80/-40°) - przesuw wzdłużny w zakresie: min 430 mm - regulacja podnóżków synchronicznie lub indywidualnie każdego z osobna mm. - blokowanie stołu do podłoża. Elektrohydrauliczna lub mechaniczna (ręczna) regulacja podgłówka. Podgłówek z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. (+45° / -60° ) Czterodzielna wielopozycyjna sekcja nóg, z możliwością prostego przestawienia (ręcznego) z ustawienia poziomego do pozycji ginekologicznej/urologicznej lub ustawienia w pozycji kolankowo łokciowej [klęcznik] .. Możliwość łatwego demontażu blatów sekcji nóg, umożliwiająca montaż akcesoriów (buty, podpory typu Goepel) na stelażu sekcji nóg. |  |  |  |
|  | Pilot sterujący bezprzewodowy o ergonomicznym kształcie, komunikujący się ze stołem za pomocą technologii Bluetooth lub na podczerwień. Pilot informujący o : - aktualnej orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) - orientacji blatu normalnej lub odwróconej - aktualnym stanie naładowania baterii Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów i wywołania jej z poziomu pilota bezprzewodowego. Możliwość wywołania z poziomu pilota sterującego: - pozycja „0” - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. - pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220°) - pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 120°) |  |  |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie kolumny.Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. Stół wyposażony w inteligentny system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu. Akumulatory zapewniające ¦ race stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu . Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 12 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V Stół wyposażony w demontowane materace mocowane na rzepy, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości 90 mm (+/- 10mm), wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. |  |  |  |
|  | W części segmentu siedziska i segmentu dolnych pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu, bez jakichkolwiek przerw. Długość całkowita obu części: 850mm (+/- 20mm) Stół ekstremalnie wytrzymały na obciążenia statyczne i dynamiczne. Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny: min 450 kg. Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących. |  |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: - Pas brzuszny do ciała pacjenta - 1 szt. - Podpora do ułożenia bocznego, regulowana w 3 płaszczyznach, z prostokątnymi materacami - 3 szt. - Podpora nóg typu Goepel - 1 para - Mankiet do mocowania ręki pacjenta wzdłuż stołu operacyjnego wraz z zaciskiem mocującym - 2 szt. - Poduszka typu półwałek - 1 szt. - Poduszka typu „tunel”- 1 szt. - Poduszka do wypiętrzenia pleców składająca się z dwóch segmentów: segmentu biodrowego i segmentu barkowego -1 komplet - Pozycjoner żelowy pod twarz pacjenta z wycięciami na rury intubacyjne - umożliwiający ułożenie pacjenta w pozycji na brzuchu -1 szt. - Materac żelowy pod głowę w kształcie zamkniętego pierścienia o średnicy min. 200mm - 1 szt - Podpora pod rękę na zacisku kulowym wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 2 szt. -Ekran anestezjologiczny, giętki wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 1 szt. |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Gwarancja na całość: 60 miesięcy | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Certyfikat CE | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | W okresie gwarancji min. 2 pełne przeglądy systemu / rok gwarancji w siedzibie Zamawiającego. Pilnowanie terminów +/-1 miesiąc po stronie Wykonawcy. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Dwa dodatkowe szkolenia w trakcie eksploatacji na wezwanie Zamawiającego. | Tak |  | Potwierdzić |

Dotyczy pozycji II

| Stół operacyjny ogólnochirurgiczny |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: 2017 |  |
| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| Parametry techniczne |
| 1. | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym Konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej szlachetnej, kwasoodpornej. Podstawa stołu bez wystających elementów w postaci dźwigni czy pedałów. Dopuszcza się aby górna osłona kolumny oraz obudowa podstawy wykonane były z tworzywa sztucznego. Konstrukcja podstawy jezdnej zwężona w środkowej części w celu ułatwienia dostępu operatora do pacjenta. Centralna blokada podstawy stołu polegająca na schowaniu kół w podstawę - funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterującego na kolumnie. | TAK |  |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 100mm. Koła umieszczone w podstawie, zabudowane. Blat stołu 5-cio segmentowy złożony z następujących segmentów: -podgłówek (odejmowalny) - płyta plecowa (stała) - segment siedziska (stała) - segment miedniczy z wycięciem urologicznym, długość: 280mm (+/- 20mm) (odejmowalna) -segment nożny - podnóżek czterodzielny (odejmowalny) Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 mm (+/- 20mm) Długość całkowita blatu: min. 2000 mm . Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C), w zakresie min. 1200mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg . Blat stołu przezierny RTG w projekcji AP - na całej długości blatu brak jakichkolwiek poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 370 mm. Podgłówek, segment miedniczy oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą szybkozłączki w postaci mocowania na zasadzie gniazda wpustowego tj. „okrągły poziomy czop - okrągły poziomy otwór”. Jedno kliknięcie po osadzeniu w gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach niż pozioma. Podgłówek może posiadać dodatkowo zabezpieczenie śrubowe. Płyta plecowa dolna, segment siedziska, segment miedniczy oraz segment nożny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości (blat w pozycji horyzontalnej): (600 mm -1060 mm) - lub szerzej - regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie: min 30° -regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie: min 28° - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min +/- 20° - regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min (+80/-40°) - przesuw wzdłużny w zakresie: min 430 mm - regulacja podnóżków synchronicznie lub indywidualnie każdego z osobna mm. - blokowanie stołu do podłoża. Elektrohydrauliczna lub mechaniczna (ręczna) regulacja podgłówka. Podgłówek z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. (+45° / -60° ) Czterodzielna wielopozycyjna sekcja nóg, z możliwością prostego przestawienia (ręcznego) z ustawienia poziomego do pozycji ginekologicznej/urologicznej lub ustawienia w pozycji kolankowo łokciowej [klęcznik] .. Możliwość łatwego demontażu blatów sekcji nóg, umożliwiająca montaż akcesoriów (buty, podpory typu Goepel) na stelażu sekcji nóg. |  |  |  |
|  | Pilot sterujący bezprzewodowy o ergonomicznym kształcie, komunikujący się ze stołem za pomocą technologii Bluetooth lub na podczerwień. Pilot informujący o : - aktualnej orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) - orientacji blatu normalnej lub odwróconej - aktualnym stanie naładowania baterii Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów i wywołania jej z poziomu pilota bezprzewodowego. Możliwość wywołania z poziomu pilota sterującego: - pozycja „0” - za pomocą jednego dedykowanego przycisku. - pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220°) - pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 120°) |  |  |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie kolumny.Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. Stół wyposażony w inteligentny system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu. Akumulatory zapewniające ¦ race stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu . Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 12 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V Stół wyposażony w demontowane materace mocowane na rzepy, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości 90 mm (+/- 10mm), wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. |  |  |  |
|  | W części segmentu siedziska i segmentu dolnych pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu, bez jakichkolwiek przerw. Długość całkowita obu części: 850mm (+/- 20mm) Stół ekstremalnie wytrzymały na obciążenia statyczne i dynamiczne. Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny: min 450 kg. Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących. |  |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: - Podpora pod rękę na zacisku kulowym wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 2 szt. - Ekran anestezjologiczny, giętki wraz z zaciskiem mocującym do szyny - 1 szt. - Pas brzuszny do ciała pacjenta - 1 szt. - Podpora do ułożenia bocznego, regulowana w 3 płaszczyznach, z prostokątnymi (2 szt.) i cylindrycznymi (1 szt.) materacami - 3 szt. - Materac żelowy pod głowę w kształcie zamkniętego pierścienia o średnicy 200mm - 1 szt. - Stolik do operacji ręki o wymiarach: min. 330mm x 840mm – 1 szt. - Płyta do artroskopii barku min.3 segmentowa, z odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do ramion, wraz z podgłówkiem typu „hełm” - 1 kpl. - Przystawka ortopedyczna W skład przystawki wchodzą następujące elementy: dwa ramiona dwuczęściowe teleskopowe (z dwoma płaskimi przegubami) poziome ramiona przystawki stanowiące podparcie dla zestawów trakcyjnych adaptery mocujące ramiona przystawki do stołu część pośladkowa przystawki z otworem po prawej i lewejs stronie dla kołka oporowego para podnóżków przystawki kołek oporowy z tapicerowaniem dwa zestawy wyciągowe (śrubowe) para butów wyciągowych do stołwózek do transportu przystawki i jej elementów wyposażenia - Podpora nogi zdrowej - 1 szt. - Przystawka do artroskopii kolana - 1 pkl. - Płyta z włókna węglowego o dł. Min. 1100mm do operacji kręgosłupa – 1 szt. |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Gwarancja na całość: 60 miesięcy | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Certyfikat CE | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić |
|  | W okresie gwarancji min. 2 pełne przeglądy systemu / rok gwarancji w siedzibie Zamawiającego. Pilnowanie terminów +/-1 miesiąc po stronie Wykonawcy. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | Tak |  | Potwierdzić |
|  | Dwa dodatkowe szkolenia w trakcie eksploatacji na wezwanie Zamawiającego. | Tak |  | Potwierdzić |

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 11

ZADANIE 3 POZYCJA VI - ssak operacyjny przejezdny

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny ssak o podciśnieniu 86 kPa?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny ssak w którym nie ma potrzeby stosowania butelki zabezpieczającej przed przelaniem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny ssak w którym nie ma potrzeby stosowania butelki zabezpieczającej przed przelaniem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

ZADANIE 3 POZYCJA  VIII –stół operacyjny

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści stół operacyjny o wymiarach 2335 mm x630 mm co przy nośności stołu 500kg jest uzasadnione?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

CZ zamawiający dopuści regulację wysokości stoły do 1120 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści materac o grubości 700 mm?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

ZADANIE 3 POZYCJA  IX –stół zabiegowy

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu za pomocą jednej dźwigni nożnej umieszczonej z boku podstawy?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

ZADANIE 6.1 - Stolik przyłóżkowy – Pozycja V
Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści stolik z zakresem regulacji wysokości 850-1300mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją nachylenia blatu +/- 45 stopni?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący gwarancji na 24 miesiące?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Szafka przyłóżkowa - pozycja VI

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę z konstrukcji (korpus, szuflada i front)  wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez tworzywowych wkładów?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę z 4 relingami na blacie, zamiast 2 relingów i galeryjki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający określa jako "galeryjka" chroniąca przed spadaniem przedmiotów?

Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia, że „galeryjka” określa pionowe zabezpieczenie lub wypiętrzenie blatu chroniące przed spadnięciem / zsunięciem się przedmiotu z blatu

Pytanie 15

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący gwarancji na 24 miesiące?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Szafka przyłóżkowa - pozycja VII

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści szafkę z konstrukcji (korpus, szuflada i front)  wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez tworzywowych wkładów?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści szafkę z 4 relingami na blacie, zamiast 2 relingów i galeryjki?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający określa jako "galeryjka" chroniąca blat główny przed spadaniem przedmiotów?

Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia, że „galeryjka” określa pionowe zabezpieczenie lub wypiętrzenie blatu chroniące przed spadnięciem / zsunięciem się przedmiotu z blatu

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści szafkę z 2 relingami na blacie bocznym, zamiast  galeryjki?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający określa jako "galeryjka"  na blacie bocznym, chroniąca przed spadaniem przedmiotów?

Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia, że „galeryjka” określa pionowe zabezpieczenie lub wypiętrzenie blatu chroniące przed spadnięciem / zsunięciem się przedmiotu z blatu

Pytanie 22

Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący gwarancji na 24 miesiące?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

ZADANIE 4.2 - POZYCJA II - Respirator stacjonarny

Pytanie 23

pkt.88

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator posiadający tryb awaryjny przełączający go w wypadku uszkodzenia czujnika przepływu i jego sterowania na wentylację ciśnieniową, oraz w przypadku całkowitego uszkodzenia elektroniki na umożliwieniu swobodnego oddychania przez respirator?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

pkt. 95 i 96

Czy Zamawiający dopuści respirator nie wymagający dodatkowych filtrów wdechowych i wydechowych?

Obecnie przy powszechnym stosowaniu filtrów o skuteczności 99,999% bezpośrednio przy rurce intubacyjnej nie ma potrzeby dołączania dodatkowych filtrów, w opisanym przez Zamawiającego respiratorze dodatkowe filtry chronią czujnik przepływu wydechowy od wilgoci, a wdechowy chroni pacjenta przed zanieczyszczeniami z respiratora. Zastosowanie trzech filtrów zwiększa opory przepływu gazów, pracę oddechową oddychającego spontanicznie pacjenta i znacznie podnosi koszty eksploatacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 12

Pytania oferenta do zadania 4.4

Pytanie 1

W załączniki 1.4.4 dla pozycji nr IV określono 16 monitorów funkcji życiowych (w tym do monitorowania rzutu serca  - platforma hemodynamiczna 9 sztuk) a w kosztorysie ofertowym dla zadania 4.4 określono 14 sztuk. Prosimy o doprecyzowanie ilości monitorów funkcji życiowych oraz platform hemodynamicznych.

Odpowiedź:   14 sztuk monitorów oraz 9 platform hemodynamicznych

Zestaw 13

ZADANIE 3 POZYCJA  VIII –stół operacyjny

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 70 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Zestaw 14

Dotyczy zadania nr 4.3

Dotyczy pozycji I - Pompa do żywienia dojelitowego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz.18  pompy do żywienia dojelitowego, która w punkcie 9  posiada:

Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h dla zakresu 1-100ml/h oraz 5 ml/h dla zakresu 100-600 ml/h, spełniającej pozostałe parametry?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pozycji II - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z możliwością wpięcia

Pytanie 2

Ad2. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z manualnym montażem strzykawki? Takie rozwiązanie znacznie skraca czas do uruchomienia infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Ad. 4. Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pompy o następujących parametrach programowania: ng, µg, mg, U, mmol, mol/kg/min, godz. 24godz.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

AD 7. Czy Zamawiający zaakceptuje wbudowany w pompę zasilacz?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

AD 8. Czy Zamawiający zaakceptuje pampę o wadze 2,15 kg? Jest to waga wraz z akumulatorem i uchwytem do przenoszenia.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

AD 9. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o dokładności mechanicznej 1%?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

AD. 10. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której prędkość infuzji w zakresie 0,1-9,99 jest programowana co 0,01ml? Programowanie infuzji do 99,99 co 0,01 ml nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

AD. 11. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której prędkość bolusa mieści się w zakresie 50-1200ml?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

AD. 12. Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/3 ml ze względu na fakt że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml co spowoduje że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

AD. 14. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której jest możliwość zasilania 2 pomp jednym przewodem? Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe łączniki były przedmiotem oferty? Jeśli tak prosimy określić ich ilość.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Ad. 16. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zawierające 120 leków podzielonych na 4 grupy? Z klinicznego punktu widzenia tak duża pojemność biblioteki leków nie jest konieczna ponieważ zwykle stosuje się 20-30 leków. Jednocześnie prosimy o zmianę parametrów punktacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

AD. 17-23 Czy Zamawiający zaakceptuje prędkości bolusa dla poszczególnych strzykawek

- dla strzykawki 5ml = 50-250ml/h

- dla strzykawki 10ml = 50-350ml/h

- dla strzykawki 20 ml= 50-600 ml/h

- dla strzykawki 30 ml= 50 – 600 ml/h

- dla strzykawki 50/60 = 50-1200 ml/h

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

AD. 25/26/29/33 Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy strzykawkowej nie wyposażonej w tryb TCI oraz PCA oraz insulinoterapię,  ponieważ tylko jedna pompa na rynku posiada taką możliwość jest to BBraun a więc ogranicza to uczciwą konkurencję. Z klinicznego punktu widzenie TCI jest używany wyłącznie na bloku operacyjnym natomiast w przypadku pacjentów na OIOM pacjent nie jest w stanie sam nadzorować pracy pompy z trybem PCA.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

AD. 30. Prosimy o wyjaśnienie i wykreślenie zapisu- Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o czujnik zmian ciśnienia w linii – okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów - okluzji oraz rozłączenia. Stosowane dreny muszą umożliwiać zadziałanie alarmów w pompie.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez dodatkowego czujnika zmian ciśnienia w linii

Pytanie 15

AD 31/35  Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się do zamawiającego o wykreślenie zapisu - Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o tryb przejęcia infuzji autom. przejęcie infuzji przez kolejna pompę oraz Tryb przejęcia – automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej - takie rozwiązanie oferuje jedynie firma BBraun- i jest ono instalowane za dodatkową opłatą.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 16

AD. 32. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o dokładności mechanicznej 1%?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

AD. 36. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zawierające 120 leków podzielonych na 4 grupy? Z klinicznego punktu widzenia tak duża pojemność biblioteki leków nie jest konieczna ponieważ zwykle stosuje się 20-30 leków. Jednocześnie prosimy o zmianę parametrów punktacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

AD 37. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę której wyświetlacz pozwala na jednoczesne wyświetlanie nazwy leku i parametrów infuzji?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

AD 39. Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaprogramowania czasu infuzji 0d 01min - 96h?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

AD. 43. Prosimy o zmianę limitu dla strzykawki 50ml – 20ml

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

AD. 46. Prosimy o uzasadnienie tak szczegółowego opisu przedziałów czułości pomiaru ciśnienia- pompy przez nas oferowane posiadają min 3 poziomy programowania ciśnienia. Prosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby nie ograniczał on uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 22

AD 41. Prosimy o zmianę zapisu lub dopuszczenie zapisu „ zmiana jaskrawości ekranu w trybie nocnym”

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

AD 47/51.  Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy objętościowej nie wyposażonej w tryb PCA,  ponieważ tylko jedna pompa na rynku posiada taką możliwość jest to BBraun a więc ogranicza to uczciwą konkurencję. Z klinicznego punktu widzenie w przypadku pacjentów na OIOM pacjent nie jest w stanie sam nadzorować pracy pompy z trybem PCA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

AD. 48/49/5/52/53 Prosimy o wykreślenie zapisów:

Możliwość podaży dodatkowego bolusa przez personel medyczny z ominięciem ograniczeń karencji

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi jako stosunek liczb x/x

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %

Możliwość przełączania pomiędzy infuzją ciągłą a trybem PCA z podłączonym lub nie przyciskiem pacjenta – PCA

oraz możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCEA (punkt 53) ponieważ bezpośrednio wskazują one na pompy strzykawkowe firmy BBraun co ogranicza w sposób rażący uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 25

AD 52. Prosimy o zmianę zapisu- na możliwość blokady hasłem. Blokada na 3 poziomach znacznie wydłużyłaby czas w którym operator mógłby zmienić parametry infuzji co może wpływać na bezpieczeństwo.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza blokadę hasłem

Pytanie 26

AD 60. Czy Zamawiający zaakceptuje stacje dokującą bez dedykowanego uchwytu do przenoszenia? Uchwyt montażowy można traktować jako uchwyt do przenoszenia.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

AD 63. Według naszej wiedzy jedna stacja dokująca może maksymalnie pomieścić 10 pomp- rozbudowa do 24 pomp na stanowisko może stanowić jedynie wielokrotność stacji o pojemność 4, 6 lub 8 pomp.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza o mniejszej liczbie pomp na stanowisko. Min 8

Pytanie 28

AD 64/66  Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktów

Funkcja współpracy z czytnikiem kodów paskowych .

Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii

Takie rozwiązanie oferuje jedynie firma BBraun  a więc taki zapis ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 29

AD. 68- 75. Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z zapisów od punktu 68- 75 ponieważ  takie rozwiązanie oferuje jedynie firma BBraun  a więc taki zapis ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pozycji III - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Pytanie 30

Ad2. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z manualnym montażem strzykawki. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas do uruchomienia infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Ad. 4. Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pompy o następujących parametrach programowania: ng, µg, mg, U, mmol, mol/kg/min, godz. 24godz.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

AD 7. Czy Zamawiający zaakceptuje wbudowany w pompę zasilacz?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

AD 8. Czy Zamawiający zaakceptuje pampę o wadze 2,15 kg? Jest to waga wraz z akumulatorem i uchwytem do przenoszenia?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34

AD 9. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o dokładności mechanicznej 1%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

AD. 10. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której prędkość infuzji w zakresie 0,1-9,99 jest programowana co 0,01ml? Programowanie infuzji do 99,99 co 0,01 ml nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36

AD. 11. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której prędkość bolusa mieści się w zakresie 50-1200ml?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

AD. 12. Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/3 ml ze względu na fakt że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml co spowoduje że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38

AD. 14. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której jest możliwość zasilania 2 pomp jednym przewodem? Czy Zamawiający wymaga aby dodatkowe łączniki były przedmiotem oferty? Jeśli tak prosimy określić ich ilość.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Ad. 16. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zawierające 120 leków podzielonych na 4 grupy? Z klinicznego punktu widzenia tak duża pojemność biblioteki leków nie jest konieczna ponieważ zwykle stosuje się 20-30 leków. Jednocześnie prosimy o zmianę parametrów punktacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

AD. 17-23 Czy Zamawiający zaakceptuje prędkości bolusa dla poszczególnych strzykawek

- dla strzykawki 5ml = 50-250ml/h

- dla strzykawki 10ml = 50-350ml/h

- dla strzykawki 20 ml= 50-600 ml/h

- dla strzykawki 30 ml= 50 – 600 ml/h

- dla strzykawki 50/60 = 50-1200 ml/h

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

AD. 25/26/29/33 Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy strzykawkowej nie wyposażonej w tryb TCI oraz PCA oraz insulinoterapię,  ponieważ tylko jedna pompa na rynku posiada taką możliwość jest to BBraun a więc ogranicza to uczciwą konkurencję. Z klinicznego punktu widzenie TCI jest używany wyłącznie na bloku operacyjnym natomiast w przypadku pacjentów na OIOM pacjent nie jest w stanie sam nadzorować pracy pompy z trybem PCA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

AD. 30. Prosimy o wyjaśnienie i wykreślenie zapisu- Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o czujnik zmian ciśnienia w linii – okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów - okluzji oraz rozłączenia. Stosowane dreny muszą umożliwiać zadziałanie alarmów w pompie.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez dodatkowego czujnika zmian ciśnienia w linii

Pytanie 43

AD 31/35  Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się do zamawiającego o wykreślenie zapisu - Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o tryb przejęcia infuzji autom. przejęcie infuzji przez kolejna pompę oraz Tryb przejęcia – automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej - takie rozwiązanie oferuje jedynie firma BBraun- i jest ono instalowane za dodatkową opłatą.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 44

AD. 32. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o dokładności mechanicznej 1%?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

AD. 36. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zawierające 120 leków podzielonych na 4 grupy? Z klinicznego punktu widzenia tak duża pojemność biblioteki leków nie jest konieczna ponieważ zwykle stosuje się 20-30 leków. Jednocześnie prosimy o zmianę parametrów punktacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 46

AD 37. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę której wyświetlacz pozwala na jednoczesne wyświetlanie nazwy leku i parametrów infuzji?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47

AD 39. Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaprogramowania czasu infuzji 0d 01min - 96h?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48

AD 41. Zwracamy się o zmianę zapisu lub dopuszczenie: przyciemnianie ekranu w trybie nocnym. Tryb nocny ma na celu komfort pacjentów.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49

AD. 43. Prosimy o zmianę limitu dla strzykawki 50ml – 20ml

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

AD. 46. Prosimy o uzasadnienie tak szczegółowego opisu przedziałów czułości pomiaru ciśnienia- pompy przez nas oferowane posiadają min 3 poziomy programowania ciśnienia. Prosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby nie ograniczał on uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 51

AD 47/51.  Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy objętościowej nie wyposażonej w tryb PCA,  ponieważ tylko jedna pompa na rynku posiada taką możliwość jest to BBraun a więc ogranicza to uczciwą konkurencję. Z klinicznego punktu widzenie w przypadku pacjentów na OIOM pacjent nie jest w stanie sam nadzorować pracy pompy z trybem PCA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52

AD. 48/49/5/52/53 Prosimy o wykreślenie zapisów:

Możliwość podaży dodatkowego bolusa przez personel medyczny z ominięciem ograniczeń karencji

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi jako stosunek liczb x/x

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %

Możliwość przełączania pomiędzy infuzją ciągłą a trybem PCA z podłączonym lub nie przyciskiem pacjenta – PCA

oraz możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCEA ponieważ bezpośrednio wskazują one na pompy strzykawkowe firmy BBraun co ogranicza  w sposób rażący uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 53

AD 52. Prosimy o zmianę zapisu- na możliwość blokady hasłem. Blokada na 3 poziomach znacznie wydłużyłaby czas w którym operator mógłby zmienić parametry infuzji co może wpływać na bezpieczeństwo.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza blokadę hasłem

Dotyczy pozycji IV - pompa infuzyjna objętościowa

Pytanie 54

AD. 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym akumulator pozwala na pracę minimum 10godzin przy wymaganym przepływie 5ml/h, co oznacza, że czas pracy faktyczny jest dużo dłuższy i nieznacznie różni się od wymaganego?
Pragniemy zauważyć, że w naszym urządzeniu, przy prawidłowej obsłudze i wprowadzeniu parametrów infuzji, użytkownik ma możliwość odczytania jednocześnie długości czasów pracy urządzenia z wybranymi parametrami infuzji, które są znacząco wyższe od minimalnego, podanego przez producenta.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

AD 5. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o masie 2 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 56

AD 6. Prosimy o uzasadnienie zapisu o powierzchni zajmowanej przez pompę- taki parametr w sposób rażący ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza rezygnację z ww parametru

Pytanie 57

AD 7. Prosimy o dopuszczenie pompy o prędkości infuzji  1-1500 ml/h w trybie normalnym (regulacja co 1 ml/h) 0,1- 99,9 ml/h w trybie mikro (regulacja co 0,1 ml/h).

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58

AD 8. Czy Zamawiający dopuści prędkość bolusa 50-1200ml/h

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

AD. 9. Prosimy o zmianę zapisu z „Dokładność zgodnie z normą 60601-2-24, mechaniczna ≤±0,5% ze skalibrowanym drenem ≤±5%” na „dokładność nominalnej prędkości przepływu ±5%”

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60

AD. 13. Ze względu na mnogość zestawów do żywienia pozajelitowego zwracamy się do zamawiającego o zmianę zapisu z żywienie enteralne – dren z multikonektorem do wszystkich rodzajów pojemników, dren z workiem, dren z końcówką stożkową do cewników na „dren dren z multikonektorem do wszystkich rodzajów pojemników”. Pozostałe tyou drenów będą ustalane z zamawiającym podczas zamówień zestawów jednorazowych.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61

AD. 14. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu ” możliwość ustawienia obj. skumulowanej w zakresie 0,5-3,8ml/h” ponieważ jest to zbyt szczegółowy parametr mający na celu ograniczyć uczciwą konkurencję. Każdy z producentów posiada inne parametry w tym zakresie zapewniające bezpieczeństwo pacjenta

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza rezygnację z ww parametru

Pytanie 62

Ad 15/16  Czy Zamawiający zaakceptuje pompę w której jest możliwość zasilania 2 pomp jednym przewodem? Czy Zamawiający wymaga aby dodatkowe łączniki były przedmiotem oferty? Jeśli tak prosimy określić ich ilość.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63

AD. 17/34. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zawierające 120 leków podzielonych na 4 grupy? Z klinicznego punktu widzenia tak duża pojemność biblioteki leków nie jest konieczna ponieważ zwykle stosuje się 20-30 leków. Jednocześnie prosimy o zmianę parametrów punktacji.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 64

AD 18-24. W pompie objętościowej nie określa się prędkości do wielkości strzykawki. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza rezygnację z ww parametru

Pytanie 65

AD. 26/27/30/32/47 Mając na uwadze konkurencyjność ofert zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy objętościowej nie wyposażonej w tryb TCI oraz PCA oraz insulinoterapię,  ponieważ tylko jedna pompa na rynku posiada taką możliwość jest to BBraun a więc ogranicza to uczciwą konkurencję. Z klinicznego punktu widzenie TCI jest używany wyłącznie na bloku operacyjnym natomiast w przypadku pacjentów na OIOM pacjent nie jest w stanie sam nadzorować pracy pompy z trybem PCA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

AD 35. Czy Zamawiający zaakceptuje pompę której wyświetlacz pozwala na jednoczesne wyświetlanie nazwy leku i parametrów infuzji?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

AD 39. Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaprogramowania czasu infuzji 0d 01min – 168h? W podanych parametrach nie jest jasne czy zamawiający miał na myśli minuty czy godziny.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68

AD 41. Zwracamy się o zmianę zapisu lub dopuszczenie: przyciemnianie ekranu w trybie nocnym. Tryb nocny ma na celu komfort pacjentów.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69

AD. 42-45. Prosimy o wykreślenie punktów 42- 45 ponieważ dotyczą pompy strzykawkowej.

Odpowiedź:   Pytanie nie odnosi się do treści SIWZ

Pytanie 70

AD. 46. Prosimy o uzasadnienie tak szczegółowego opisu przedziałów czułości pomiaru ciśnienia- pompy przez nas oferowane posiadają min 3 poziomy programowania ciśnienia. Prosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby nie ograniczał on uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:   Pytanie nie odnosi się do treści SIWZ

Pytanie 71

AD. 48/49/5/52/53 Prosimy o wykreślenie zapisów:

Możliwość podaży dodatkowego bolusa przez personel medyczny z ominięciem ograniczeń karencji

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi jako stosunek liczb x/x

Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %

Możliwość przełączania pomiędzy infuzją ciągłą a trybem PCA z podłączonym lub nie przyciskiem pacjenta – PCA

Oraz możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCEA ponieważ bezpośrednio wskazują one na pompy strzykawkowe firmy BBraun co ogranicza w sposób rażący uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:   Pytanie nie odnosi się do treści SIWZ

Pytanie 72

AD 52. Prosimy o zmianę zapisu- na możliwość blokady hasłem. Blokada na 3 poziomach znacznie wydłużyłaby czas w którym operator mógłby zmienić parametry infuzji co może wpływać na bezpieczeństwo

Odpowiedź:   Pytanie nie odnosi się do treści SIWZ

Zestaw 15

ZADANIE 4.3 - POZYCJA- II- Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa zestaw 5 sztuk plus 1 stacja dokująca

Pytanie 1

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny zasilacz, wbudowany w pompę, który jest najwygodniejszy w eksploatacji? Pompę można zasilić za pomocą standardowego kabla przyłączeniowego. Takie rozwiązanie stosują wszyscy producenci sprzętu infuzyjnego za wyjątkiem firmy B.Braun.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści pompę Firmy MEDIMA o masie do 2.2 kg. Pompa o masie poniżej 1.5 kg to urządzenie pozbawione zasilacza, uchwytu do przenoszenia oraz klemy mocującej, produkowane przez tylko jedną firmę (B.Braun). Po dodaniu tych elementów waga pompy przekracza znacznie wymaganą przez zamawiającego wartość. Czy zamawiającemu chodziło o wagę pompy, której nikt nie będzie przenosił ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający  dopuści pompy Firmy MEDIMA, które posiadają nieodłączalny uchwyt do przenoszenia. Uchwyt nieodłączalny jest bardziej praktyczny. Pompa wyjęta ze stacji dokującej jest od razu gotowa do przenoszenia i nie grozi jej upadek w wyniku braku uchwytu. Nie trzeba również poszukiwać takiego uchwytu na oddziale oraz tracić czas na jego instalację / deinstalację.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści mocowanie każdej pompy własnym uchwytem mocującym. Zasilanie trzech pomp jednym przewodem wymaga specjalnego przewodu, innego niż ten do zasilania trzech pomp. Takie rozwiązanie tylko z pozoru wydaje się praktyczne, ponieważ na oddziale muszą być dostępne przewody obu przypadków. Należy pamiętać, że najczęściej przenosi się miedzy pacjentami pojedyncze pompy, w miarę jak rosną potrzeby terapii.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dot. pkt. 16 i pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści 40 bibliotek oddziałowych w ramach jednej biblioteki szpitalnej ? Większa od 40 liczba oddziałów szpitalnych, na których stosuje się pompy infuzyjne jest mało prawdopodobna. Warto policzyć iloma oddziałami dysponuje zamawiający.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dot. pkt. 25, 47,48,49,50,51,53

Czy Zamawiający dopuści pompy Firmy MEDIMA bez możliwości rozszerzenia o funkcję PCA?

Pompy PCA, wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych, powinny być wyposażone w odporną na zniszczenie osłonę, chroniącą całą strzykawkę z opioidem a nie tylko niektóre jej elementy. Rozwiązanie ochraniające tylko częściowo strzykawkę oferuje tylko jedna firma (B.Braun) i w dodatku ochrona jest możliwa w przypadku stosowania tylko niektórych typów strzykawek 50 ml. Większość dostępnych na rynku strzykawek nie będzie mogła być zastosowana lub właściwie chroniona.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dot. pkt. 26 i pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści pompę Firmy MEDIMA z możliwością rozszerzenia o TCI w późniejszym terminie?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dot. pkt. 27 i pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści pompy Firmy MEDIMA bez bezprzewodowej komunikacji z komputerem poza stacją dokującą?

W zamian tego czy zamawiający dopuści pompy, które, po ponownym zainstalowaniu w stacjach dokujących, przekażą do bazy danych pełną (kompletną) informację o przebiegu infuzji poza stacją dokującą.

System bezprzewodowej komunikacji z pompami jest bardzo złożony, wymaga drogiej i certyfikowanej infrastruktury oraz, aby spełniał swoje zadania, drogiego specjalistycznego, dopasowanego tylko i wyłącznie do danego producenta oprogramowania.

Należy nadmienić, że komunikacja bezprzewodowa niesie ze sobą największe zagrożenia niekompletności danych oraz ryzyka ingerencji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy pomp w tego typu stacjach w późniejszym terminie?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dot. pkt. 29, 66

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 11

Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści pompy bez dodatkowego czujnika zmian ciśnienia w linii pacjenta?

Taki czujnik nie jest potrzebny, jeżeli pompy wyposażone są w nowoczesny system wykrywania okluzji jak w pompie Firmy MEDIMA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Dot. pkt. 31 i pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozszerzenia funkcji o tryb przejęcia infuzji przez kolejną pompę w późniejszym terminie?

Funkcja ta bardzo rzadko jest stosowana w praktyce medycznej.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści pompy Firmy MEDIMA posiadające funkcje trybu nocnego z podświetlanym całym ekranem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Dot. pkt. 42, 42,43,44 i 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnacje z tego parametru gdyż system detekcji okluzji w pompie powinien zapewniać krótki czas wykrywania niedrożności co będzie spełnione w pompie Firmie MEDIMA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 15

Dot. pkt.46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnacje z tego parametru ze względy na nieprecyzyjne określenie wymagań tego parametru.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 16

Dot.pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma poziomami ochrony?

Firma MEDIMA oferuje intuicyjny, dwupoziomowy system ochrony, który na poziomie pierwszym zapewnia blokadę modyfikacji parametrów infuzji a na poziomie drugim dodatkowo uruchomienie lub trwałe przerwanie infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dot.pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące bez wbudowanego akumulatora ponieważ

pompy MEDIMA dysponują wbudowanymi akumulatorami pozywającym na kilkunastogodzinną pracę poza zasilaniem sieciowym (pompy strzykawkowe – 30 godz. pompy objętościowe – 15 godz.) Po przyłączeniu stacji do zasilania podejmuje ona normalną pracę a pompy przesyłają „zaległe” dane do systemu informatycznego szpitala.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Dot. pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści stacje z możliwością rozbudowy do 8 pomp?

W praktyce szpitalnej niezmiernie rzadko występuje potrzeba stosowania większej ilości pomp. Praktycznie jest zamocować dodatkową stację dokująca niż ją rozbudowywać.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dot. pkt. 64

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji współpracy z czytnikiem  kodów paskowych?

Funkcja ta jest bardzo rzadko wykorzystywana w praktyce.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 20

Dot. pkt. 90

Czy Zamawiający dopuści 1 przegląd co 2 lata co jest zgodne z zaleceniem producenta?

Wymagane przeglądy min. 2 na rok w okresie gwarancji 60 m-cy znaczenie podwyższają koszt zakupu pomp.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

ZADANIE 4.3 - POZYCJA- III Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Pytanie 21

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny zasilacz, wbudowany w pompę, który jest najwygodniejszy w eksploatacji?

Pompę można zasilić za pomocą standardowego kabla przyłączeniowego. Takie rozwiązanie stosują wszyscy producenci sprzętu infuzyjnego za wyjątkiem firmy B.Braun.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści pompę Firmy MEDIMA o masie do 2.2 kg. Pompa o masie poniżej 1.5 kg to urządzenie pozbawione zasilacza, uchwytu do przenoszenia oraz klemy mocującej, produkowane przez tylko jedną firmę (B.Braun). Po dodaniu tych elementów waga pompy przekracza znacznie wymaganą przez zamawiającego wartość. Czy zamawiającemu chodziło o wagę pompy, której nikt nie będzie przenosił ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści mocowanie każdej pompy Firmy MEDIMA własnym uchwytem mocującym?

Zasilanie trzech pomp jednym przewodem wymaga specjalnego przewodu, innego niż ten do zasilania trzech pomp. Takie rozwiązanie tylko z pozoru wydaje się praktyczne, ponieważ na oddziale muszą być dostępne przewody obu przypadków. Należy pamiętać, że najczęściej przenosi się miedzy pacjentami pojedyncze pompy, w miarę jak rosną potrzeby terapii.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Dot. pkt. 16 i pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści 40 bibliotek oddziałowych w ramach jednej biblioteki szpitalnej ? Większa od 40 liczba oddziałów szpitalnych, na których stosuje się pompy infuzyjne jest mało prawdopodobna.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dot. pkt. 25, 47,48,49,50,51,53

Czy Zamawiający dopuści pompy Firmy MEDIMA bez możliwości rozszerzenia o funkcję PCA?

Pompy PCA, wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych, powinny być wyposażone w odporną na zniszczenie osłonę, chroniącą całą strzykawkę z opioidem a nie tylko niektóre jej elementy. Rozwiązanie ochraniające tylko częściowo strzykawkę oferuje tylko jedna firma (B.Braun) i w dodatku ochrona jest możliwa w przypadku stosowania tylko niektórych typów strzykawek 50 ml. Większość dostępnych na rynku strzykawek nie będzie mogła być zastosowana lub właściwie chroniona.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dot. pkt. 26 i pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością bezpłatnego rozszerzenia o TCI w późniejszym terminie.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dot. pkt. 27 i pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści pompy Firmy MEDIMA bez bezprzewodowej komunikacji z komputerem poza stacją dokującą. W zamian tego czy zamawiający dopuści pompy, które, po ponownym zainstalowaniu w stacjach dokujących, przekażą do bazy danych pełną (kompletną) informację o przebiegu infuzji poza stacją dokującą.

System bezprzewodowej komunikacji z pompami jest bardzo złożony, wymaga drogiej i certyfikowanej infrastruktury oraz, aby spełniał swoje zadania, drogiego specjalistycznego, dopasowanego tylko i wyłącznie do danego producenta oprogramowania.

Należy nadmienić, że komunikacja bezprzewodowa niesie ze sobą największe zagrożenia niekompletności danych oraz ryzyka ingerencji.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy pomp w tego typu stacjach w późniejszym terminie?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Dot. pkt. 29, 66

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 30

Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści pompy bez dodatkowego czujnika zmian ciśnienia w linii pacjenta?

Taki czujnik nie jest potrzebny, jeżeli pompy wyposażone są w nowoczesny system wykrywania okluzji jak w pompie Firmy MEDIMA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Dot. pkt. 31 i pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozszerzenia funkcji o tryb przejęcia infuzji przez kolejną pompę w późniejszym terminie?

Funkcja ta bardzo rzadko jest stosowana w praktyce medycznej.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające funkcje trybu nocnego z podświetlanym całym ekranem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

Dot. pkt. 42, 42,43,44 i 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnacje z tego parametru gdyż system detekcji okluzji w pompie powinien zapewniać krótki czas wykrywania niedrożności co będzie spełnione w pompie Firmie MEDIMA.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 34

Dot. pkt.46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnacje z tego parametru ze względy na nieprecyzyjne określenie wymagań tego parametru.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 35

Dot.pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma poziomami ochrony?

Firma MEDIMA oferuje intuicyjny, dwupoziomowy system ochrony, który na poziomie pierwszym zapewnia blokadę modyfikacji parametrów infuzji a na poziomie drugim dodatkowo uruchomienie lub trwałe przerwanie infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36

Dot. pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści 1 przegląd co 2 lata co jest zgodne z zaleceniem producenta?

Wymagane przeglądy min. 2 na rok w okresie gwarancji 60 m-cy znaczenie podwyższają koszt zakupu pomp.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

ZADANIE 4.3 – POZYCJA IV- Pompa infuzyjna objętościowa

Pytanie 37

Dot.pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny zasilacz, wbudowany w pompę, który jest najwygodniejszy w eksploatacji?

Pompę można zasilić za pomocą standardowego kabla przyłączeniowego. Takie rozwiązanie stosują wszyscy producenci sprzętu infuzyjnego za wyjątkiem firmy B.Braun.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą z wewnętrznego akumulatora 15 godz. przy 25 ml/h ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Dot.pkt.5

Czy Zamawiający dopuści pompę Firmy MEDIMA o masie do 2.3 kg? Pompa o masie poniżej 1.5 kg to urządzenie pozbawione zasilacza, uchwytu do przenoszenia oraz klemy mocującej, produkowane przez tylko jedną firmę (B.Braun). Po dodaniu tych elementów waga pompy przekracza znacznie wymaganą przez zamawiającego wartość.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści pompę  zajmującą większą przestrzeń zgodnie z wymiarami 288x114,5x157,5 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Dot. pkt. 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści standardowe, pojedyncze dreny do cytostatyków?

Dreny z portami bezigłowymi i zastawkami bezzwrotnymi oraz dreny do żywienia enteralnego będą dostępne w styczniu 2018r.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0, 025 ml z rozdzielczością 0,01 ml oraz możliwość programowania skumulowanej objętości powietrza nie w okresie 1 h a 15 min, co jest częściej stosowane ze względu na bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści odłączalny uchwyt do przenoszenia  2 pomp zasilanych jednym przewodem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość mocowania do pionowego statywu- rury do 2 pomp połączonych jednym uchwytem i zasilanych jednym przewodem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45

Dot. pkt. 17 i 34

Czy Zamawiający dopuści 40 bibliotek oddziałowych w ramach jednej biblioteki szpitalnej? Większa od 40 liczba oddziałów szpitalnych, na których stosuje się pompy infuzyjne jest mało prawdopodobna.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46

Dot. pkt. 18, 19,20,21,22,23,24

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wykreślenie wymienionych powyżej punktów ze względu, że dotyczą one tylko pomp strzykawkowych.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 47

Dot.pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści pompy bez możliwości rozszerzenia o funkcję PCA?

Pompy PCA, wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych, powinny być wyposażone w odporną na zniszczenie osłonę, chroniącą całą strzykawkę z opioidem a nie tylko niektóre jej elementy. Rozwiązanie ochraniające tylko częściowo strzykawkę oferuje tylko jedna firma (B.Braun) i w dodatku ochrona jest możliwa w przypadku stosowania tylko niektórych typów strzykawek 50 ml. Większość dostępnych na rynku strzykawek nie będzie mogła być zastosowana lub właściwie chroniona.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47

Dot.pkt. 27 i 32

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością bezpłatnego rozszerzenia o TCI w późniejszym terminie?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48

Dot.pkt. 28 i 33

Czy Zamawiający dopuści pompy bez bezprzewodowej komunikacji z komputerem poza stacją dokującą? W zamian tego czy Zamawiający dopuści pompy, które, po ponownym zainstalowaniu w stacjach dokujących, przekażą do bazy danych pełną (kompletną) informację o przebiegu infuzji poza stacją dokującą?

System bezprzewodowej komunikacji z pompami jest bardzo złożony, wymaga drogiej i certyfikowanej infrastruktury oraz, aby spełniał swoje zadania, drogiego specjalistycznego, dopasowanego tylko i wyłącznie do danego producenta oprogramowania.

Należy nadmienić, że komunikacja bezprzewodowa niesie ze sobą największe zagrożenia niekompletności danych oraz ryzyka ingerencji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49

Dot.pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy pomp w tego typu stacjach w późniejszym terminie?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

Dot.pkt. 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ww parametru

Pytanie 51

Dot.pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma poziomami ochrony?

Firma MEDIMA oferuje intuicyjny, dwupoziomowy system ochrony, który na poziomie pierwszym zapewnia blokadę modyfikacji parametrów infuzji a na poziomie drugim dodatkowo uruchomienie lub trwałe przerwanie infuzji.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52

Dot.pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające funkcje trybu nocnego z podświetlanym całym ekranem?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53

Dot.pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści 1 przegląd co 2 lata co jest zgodne z zaleceniem producenta?

Wymagane przeglądy min. 2 na rok w okresie gwarancji 60 m-cy znaczenie podwyższają koszt zakupu pomp.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 16

Pytanie 1

Zadanie 4.2, pozycja 2, punkt 2:

Producenci respiratorów oferują różne modele konstrukcyjne respiratorów: do montażu na kolumnach sufitowych lub zintegrowane z podstawą jezdną; są to różne konstrukcje, które wymagają różnych akcesoriów i elementów montażowych i nie można ich oferować zamiennie i nie występują równocześnie. Uwzględniając powyższe proszę o doprecyzowanie jakie jest oczekiwanie Zamawiającego: czy aparat ma być na podstawie jezdnej, min. dwa koła z blokadą (jak w opublikowanej właśnie tabeli technicznej po najnowszych modyfikacjach), czy jednak ma to być zupełnie inna wersja konstrukcyjna do montażu na kolumnie wraz z dodatkowymi elementami i akcesoriami do montażu na kolumnie?

Odpowiedź:  2 sztuki na podstawie jezdnej oraz 14 sztuk montowane na kolumnach sufitowych

Pytanie 2

Zadanie 4.2, pozycja 2, punkt 23:

Czy Zamawiający wymaga w tym punkcie rozwiązań wprowadzonych na rynek leczenia wentylacyjnego ponad 10 lat temu w brzmieniu: „Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub wentylacja ASV zgodna z algorytmem Otisa”. Proponujemy rozwiązanie nie ograniczające konkurencji, a sprowadzające się do wymogu nowszych wersji wymienionych trybów, co spowoduje, że Zamawiający będzie miał wybór najnowszych dostępnych na rynku zaawansowanych trybów wentylacji działającej w sprzężeniu zwrotnym z parametrami monitorowanymi u pacjenta; czy Zamawiający będzie wymagał porównywalnych rozwiązań takich jak:

- PPS i wentylacja „szumowa”  ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support

lub

- PAV zgodny z algorytmem Younesa, ale w wersji rozbudowanej określonej „PLUS” PAV+ za automatycznym pomiarem podatności, oporności, wew.PEEP oraz WOB

lub

- Intellivent-ASV zgodna z algorytmem Otisa i automatycznym dostosowaniem m.in. poziomu PIP, PEEP, FiO2 i wentylacji minutowej

lub

- system najlepszej na rynku synchronizacji z pacjentem: NAVA;

takie uściślenie tego wymogu pozwala na wybór spośród najnowocześniejszych metod leczenia wentylacyjnego, mając jednocześnie świadomość, że urządzenia są kupowane na co  najmniej 10-cio letniego używania w najtrudniejszych sytuacjach klinicznych, a ich udowodniona skuteczność kliniczna również wpływa na efekt ekonomiczny OIT i Szpitala ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie 4.2, pozycja 2, punkt 52:

Czy Zamawiający wymaga monitorowania podatności statycznej, która jest kluczowa w ocenie podatności tkanek płucnych, a tym samym postępów leczenia; do oceny podatności statycznej wymagany jest pomiar ciśnienia plateau , który koreluje z ciśnieniami w tkankach płucnych; z kolei prawidłowy pomiar ciśnienia plateau wymaga stabilizacji ciśnienia w trakcie zatrzymania wdechu; mając do dyspozycji tylko pomiar podatności dynamicznej, gdzie do wzoru podstawiane jest ciśnienie szczytowe PIP  mamy jedynie słabo korelujący z zmianami w tkankach płucnych parametr podatności, co w praktyce oznacza, że np.: wydzielina w drogach oddechowych zwiększająca opory oddechowe wpływa znacząco na odczyt podatności dynamicznej, która nie odzwierciedla w takie sytuacji zmian podatności w tkankach płucnych; pomiar podatności statycznej jest bardzo przydatnym klinicznie i kluczowym pomiarem oceniającym postępy leczenia?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Zestaw 17

Pytanie 1

Dotyczy zadań 3; 3.1; 3.3; 4.2; 4.3; 4.4

Czy Zamawiający dopuści ilość przeglądów urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta? Wymóg dwóch przeglądów rocznie spowoduje znaczące podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy zadania 4.2 Respirator stacjonarny punkt 23;

Czy Zamawiający w celu zachowania najnowocześniejszych rozwiązań będzie wymagał trybów wentylacji:

- PPS i wentylacja szumowa zew zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressue Support

Lub

- PAV zgodny z algorytmem Younesa w wersjo rozbudowanej określonej „PLUS” PAV+ z automatycznym pomiarem podatności, oporności, wew.PEEP oraz WOB

Lub

- Intellivent-ASV zgodna z algorytmem Otisa i automatycznym dostosowaniem m.in. poziomu PIP, PEEP, FiO2 i wentylacji minutowej

Lub

- system synchronizacji z pacjentem NAVA

Wszystkie tryby są standardem w nowoczesnych respiratorach takich jak Draegere V500, GE, PB980. Brak wymogu posiadania przez oferowane urządzenie takich trybów spowoduje zaoferowanie dużo tańszych modeli o przestarzałej konstrukcji niedostosowanych do wymogów współczesnej Intensywnej Terapii.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza

Zestaw 18

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5.1.

Prosimy o wydzielenie z zadania 5.1 następujących pozycji i utworzenie z nich nowego zadania :

Pozycja II –barwiarka automatyczna z nakrywarką

Pozycja III – cieplarka laboratoryjna

Pozycja V – łaźnia wodna

Pozycja VI – mikroskopy

Pozycja VII – mikrotom

Pozycja VIII – procesor tkankowy

Pozycja IX  - Stacja do zatapiania

Pozycja XII -system do barwień IHC

Pozycja XVI -wirówka cytologiczna

Pozycja XVIII- zestaw komputerowy

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Zestaw 19

Pytanie 1

W związku z modyfikacją zapisów SIWZ z dnia 05.10.2017 oraz opublikowaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców w dniu 06.10.2017 prosimy o potwierdzenie czy obowiązującymi wymogami dotyczącymi przedmiotu zamówienia są wymogi zawarte w tabeli  Załącznik nr 1.4.2 do SIWZ,  zmiana z dnia 05.10.2017 r .

Odpowiedź:   Tak

Zestaw 20

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 4.3

Dotyczy pozycji II i III

- AD 15/16 Prosimy o zmianę zapisu- mocowanie do statywu pomp zintegrowanymi uchwytami, zasilanie 2 pomp jednym przewodem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

- AD 61. Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z wymogu aby stacja dokująca posiadała alarm wizualny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy pozycji IV

- AD 15/16 Prosimy o zmianę zapisu- mocowanie do statywu pomp zintegrowanymi uchwytami, zasilanie 2 pomp jednym przewodem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 21

Pytanie 1

Dotyczy pak. 5.1 poz. I, IV, X, XIII, XV, XVI

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 5 pozycji: I, IV, X, XIII, XV, XVI i utworzenie oddzielnego pakietu. W związku z tym, że urządzenia wyszczególnione w pakiecie 5.1 są szczegółowo wyspecyfikowane pod kątem parametrów techniczno-użytkowych praktycznie niemożliwe jest spełnienie wszystkich wymogów SiWZ dotyczących wymagań co do oferowanych sprzętów oraz posiadania autoryzowanego serwisu przez jednego wykonawcę. W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 5.1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy pak. 5.1 poz. I, IV, X, XIII, XV, XVI

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do max. 31.12.2017 . Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia oraz to, że urządzenia tego typu projektowane i produkowane są pod indywidualne wytyczne Zamawiającego czas na realizację podany w SiWZ jest za krótki do terminowego i rzetelnego wywiązania się z warunków umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian               w treści oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ                     czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w ogłoszeniu dodatkowych informacji,                                              tj. do dnia 23.10.2017 r. godz. 1100.