Załącznik nr 5 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

zadania pod nazwą :

Dostawa wraz z posadowieniem

tomografu komputerowego

Kod Wspólnego Słownika Zamówień

- Roboty instalacyjne w budynkach 						45 30 00 00-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych		45 40 00 00-1

- Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie	31 00 00 00-6

- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 				71 32 00 00-4

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- niezbędne demontaże urządzeń i instalacji związanych z utworzeniem pracowni Tomografii Komputeowej,

- zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem nowego systemu Tomografii Komputerowej (w skrócie system TK) w skrzydle wschodnim w budynku Głównym 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na poziomie parteru,

- pomieszczenia przeznaczone pod pracownie TK oznaczone są na Rzucie Parteru numerami od 0.109 do 0.126 wraz z fragmentem korytarza 0.103 pomiędzy pomieszczeniami 0.109 a 0.123. Szacunkowa powierzchnia to ok. 165 m2 (załącznik graficzny „Rzut Parteru”)

- wykonanie specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu TK oraz zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu, osób znajdujących w sąsiednich pomieszczeniach i kondygnacjach,

- zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu oraz osób znajdujących w sąsiednich pomieszczeniach i kondygnacjach

- zabezpieczenie systemu przed wprowadzaniem do otoczenia i instalacji zakłóceń,

- przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu wstępnego adaptacji pomieszczeń pod utworzenie pracowni TK,

- w razie konieczności wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej,

- w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego pełnoprawnego pozwolenia na budowę,

- w razie konieczności wyznaczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych

- adaptacja pomieszczeń objętych opracowaniem, w niezbędnym zakresie do prawidłowego użytkowania aparatu wraz z wyposażeniem.

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić użytkowanie pracowni w oparciu o decyzję Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej (dalej WOMP), rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciw pożarowych, Państwowej Inspekcji Pracy i innych służb.

Dla zainstalowania urządzeń oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunków pracy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni, konieczne będzie wykonanie prac adaptacyjnych warunkujących uruchomienie i prawidłową pracę nowego systemu TK. Zakres tych prac będzie wynikać ze specyfiki zaoferowanego aparatu, warunków jego instalacji i pracy, określonych w dokumentacji technicznej producenta aparatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią.

Zamawiający nie przewiduje zmian charakteru, funkcji i przeznaczenia pomieszczeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga przekazania po zainstalowaniu systemu wszystkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji pracowni (DTR-ki, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, opinii właściwych instytucji itp.), w języku polskim, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający wymaga przekazania wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu dostawy przez okres gwarancyjny (min. 5 lat) oraz pogwarancyjny.

Prace przystosowawcze należy wykonać z zachowaniem wymagań dla pracowni TK w szczególności 
w zakresie osłon przed promieniowaniem jonizującym. W tym celu konieczne jest wykonanie szczegółowego projektu ochrony radiologicznej (zarówno przegród pionowych jak i poziomych), który będzie pozytywnie zaopiniowany oraz zatwierdzony przez WOMP celem umożliwienia odbioru aparatu i uzyskania zezwolenia na jego pracę w przedmiotowym pomieszczeniu.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu celem akceptacji projektu wstępnego pracowni (wraz z wyposażeniem).

Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić:

- opracowanie wymaganych projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie prac przystosowawczych uwzględniające wymogi oferowanego aparatu,

- na etapie projektowania należy uzgodnić szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym,

- projekty budowlane i wykonawcze muszą być zaopiniowane przez rzeczoznawców pod względem:

        - wymagań higienicznych i sanitarnych,

        - zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii,

        - zgodności pod względem ochrony przeciwpożarowej.

        - Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania ekspertyz, projektów budowlanych 
i wykonawczych nie wymienionych wyżej, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji i warunkują prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowania pracowni.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż z uwzględnieniem zaistniałych zmian podczas realizacji,

- kolorystykę i standard wykończenia - należy dostosować się do pozostałych pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej, z uwzględnieniem grafiki odstresowującej w pracowni;

- ilości prac zostały określone szacunkowo i Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji,

- nośność istniejących stropów oraz nośność stropów łączników (dróg komunikacyjnych) Według tabeli nr T-6 ekspertyzy technicznej

- w przypadku konieczności wzmocnienia stropu i posadzki w pomieszczeniu posadowienia aparatu oraz na drodze transportu (Wykonawca przedstawi drogę transportu do akceptacji Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu.

Wszystkie pomieszczenia spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012 r. nr 12; poz. 739. z późn. zm.) oraz zgodnie Prawem Budowlanym i Prawem Atomowym.

Podstawowe wymagania i prace do wykonania w pomieszczeniach:

Zakres robót ma na celu przygotowanie pomieszczeń do instalacji aparatu wraz z Pracownią TK zgodnie z obowiązującymi przepisami (konstrukcja budynku, instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje sanitarne, ppoż., wentylacja i klimatyzacja oraz pozostałe instalacje niezbędne do prawidłowego działania aparatu).

Pomieszczenia objęte adaptacją – wg załącznika gaficznego

Uwaga: nie przewiduje się ingerencji w pomieszczenia sąsiadujące (oznaczone na rzucie) z wyłączeniem ewentualnych koniecznych „przejść” instalacyjnych.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

W celu udostępnienia do wglądu dokumentacji oraz przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego w godzinach 800-1400:

Sprawy informatyczne: Krzysztof Rysak Tel. 261 183 216

Sprawy techniczne: Jarosław Sosnowski 	tel. 261 183 293

PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC

Zakres prac ma na celu przygotowanie pomieszczenia do instalacji aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy wykonać niezbędne prace przystosowawcze w zakresie: ogólnobudowlanym, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnej, ppoż. oraz wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenia.

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI:

Projekt wstępny adaptacji pomieszczeń pod pracownię TK do akceptacji Zamawiającego,

W razie zaistnienia konieczności: projekt budowlany (w wersji papierowej,graficznej pdf, oraz edytowalnej dwg, xls, doc lub pokrewne) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego, opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i przedmiarami prac ( w wersjach jw.)

W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA:

Wielorzędowy tomograf Komputerowy

Wstrzykiwacz

Cieplarka

Aparat EKG sprzężony z aparatem CT

Zestaw fantomów na wózku jezdnym

Odzież medyczna dla ok. 20 osób z zespołu lekarzy, techników, pielęgniarek i sekretarek z dostępnego katalogu z logo Szpitala  (ewentualnie spersonalizowana)

Materiały szkoleniowe z zakresu diagnostyki obrazowej :

- Atlas Tomografii Komputerowej Serca, Budoff ,

- Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Greenspan,

- Diagnostyka obrazowa, komplet 4 tomów, mózgowie, jama brzuszna, układ kostno-szkieletowy: urazy, układ kostno-szkieletowy: choroby nieurazowe głowa i szyja,

- Kieszonkowy atlas anatomii CT i MR (2 sztuki)

- Układ naczyniowy. 100 rozpoznań.

- Układ krążenia. 100 rozpozań.

- Klatka piersiowa. 100 rozpoznań.

- Urazy. 100 rozpoznań.

- Abdominal Imaging, 2nd Edition, by Drs. Dushyant V. Sahani and Anthony E. Samir

- Anatomy in Diagnostic Imaging, 3rd Edition

- Cardiac Imaging, 4th Edition. Edited by Lawrence Boxt, MD and Suhny Abbara, MD,

- Clinical Cardiac CT: Anatomy and Function, 2ed Edition, E.J. Halpern

- CT and MRI of the Whole Body,6th Edition, By John R. Haaga,

- Critical Care Radiology, Schaefer-Prokop

- Diagnostic Imaging: 3rd Edition, Gastrointestinal, Brain, Spine, Gastrointestinal, Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Non-Traumatic Disease (2ed Edition), Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Truama 2ed Edition, Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial, 2ed Edition.

Technologia wyposażenia pomieszczeń w opracowywanym projekcie wstępnym:

- Minimalne wyposażenie poczekalni:

- Linia ławek do poczekalni dla 5 osób, 2 sztuki

- Linia ławek dla 2 osób, 2 sztuki

- Fototapeta (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym)

- Wieszak na ścianę, 4 sztuki

- Stolik okolicznościowy, 1 sztuka

- Krzesło składane, 2 sztuki

- Kosz na śmieci pedałowy o pojemności min. 60 l., 2 sztuki

- Minimalne wyposażenie gabinetu opisowego:

- Biurko pod konsole diagnostyczną, ok. 5 sztuk, (szerokość wynikająca z opracowanego projektu wstępnego)

- Krzesło biurowe, 5 sztuk

- Rolety zaciemniające z maskownicami srebrnymi

- Lampka biurkowa, 5 sztuk

- Regał na książki o wysokości około 180 cm, 3 sztuki

- Półka ścienna o długości około 120 cm, 2 sztuki

- Dostęp  do dwóch płatnych platform edukacyjnych - anatomicznej i radiologicznej, dostęp na okres min. 5 lat

- Minimalne wyposażenie pokoju socjalnego:

- Stół oraz 8 krzeseł,

- Kompletny aneks kuchenny z szafkami górnym, szafkami dolnymi, blatami, półkami, szufladami, zlewem, baterią i syfonem,

- Lodówka z zamrażalnikiem,

- Czajnik elektryczny,

- Kuchenka mikrofalowa,

- Automatyczny ekspres do kawy,

- Minimalne wyposażenie „Kominki kliniczne” z zespołem lekarzy radiologii i diagnostyki obrazowej z zespołem  kardiologów, neurologów, neurochirurgów

- Komputer stacjonarny  o parametrach technicznych min.:  Retina 5K display 4.2GHz quad-core Intel Core i7, 8GB, 512GB SSD, Radeon Pro 580 8 GB z oprogramowaniem OsiriX, które umożliwia wykonywanie zaawansowanych wizualizacji i rekonstrukcji wielowymiarowych (Zakład Diagnostyki Obrazowej).

- Komputer stacjonarny  o parametrach technicznych min.:  Retina 5K display 4.2GHz quad-core Intel Core i7, 8GB, 512GB SSD, Radeon Pro 580 8 GB z oprogramowaniem OsiriX, które umożliwia wykonywanie zaawansowanych wizualizacji i rekonstrukcji wielowymiarowych (Pracownia Hemodynamiki).

- Klawiatura, 2 sztuki

- Myszka, 2 sztuki

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z kserokopiarką

- Ekran elektryczny z napinaczami min.  280x 210 cm (Zakład Diagnostyki Obrazowej)

- Projektor. Minimalna przekątna obrazu 30’, maksymalna przekątna obrazu 300’.

- Uchwyt sufitowy i winda na projektor

- 20 składanych krzeseł

- Wózek na krzesła,

- Biurko i krzesło obrotowe

- Wskaźniki laserowe, 2 sztuki

- Szafki na dokumentację medyczną,

- Regał na książki

- Rolety zaciemniające z maskownicami srebrnymi

- Lampka biurkowa,

- Klimatyzator ścienny

- Kosz na śmieci o pojemności min. 60 l

- Niszczarka do dokumentów

- Minimalne wyposażenie Pracownia Tomografii Komputerowej ze sterownią oraz pokój przygotowawczy pacjenta

- Biuro pod konsolę TK oraz wstrzykiwacz automatyczny

- Bezprzewodowy aparat telefoniczny

- Fototapeta na suficie i na ścianie pracowni TK

- Zaprojektowany i wykonany na wymiar zestawu mebli zawierających: szafki dolne, blaty,  szafki górne, szafę, zamykaną na klucz, zlew, baterię i syfon (większość zamykana na kluczy)

- 2 osłony na gonady

- Fartuch ochronny ochronę przed promieniowaniem jednoczęściowy

- Fartuch ochronny ochronę przed promieniowaniem dwuczęściowy

- Strzykawka automatyczna

- Stolik zabiegowy z pojemnikiem na odpady, parametry techniczne: wysokość: 820 mm,- głębokość: 440 mm, szerokość: 620 mm

- Parawan (2 sztuki)

- Fotel zabiegowy,

- Statyw do kroplówek 2 wieszaki,

- Fotel do pobierania krwi,

- Waga do określania masy ciała pacjentów ,

- Wieszak na ubrania ,

- Standardowy wózek inwalidzki ręczny,

- Rolety zaciemniające z maskownicami srebrnymi,

- Klimatyzator ścienny ,

- Kosze na śmieci, 6 sztuk

- Dozowniki na mydło i środek dezynfekujący

- Pojemnik na ręczniki papierowe

- Minimalne wyposażenie Szatnia (pokój/gabinet) w którym można zostawić okrycia wierzchnie dla zespołu lekarzy radiologów, zespołu techników, gości

- Szafa z przesuwnymi drzwiami (2 sztuki)

- Ława z miejscem na buty

- Krzesła składane (2 sztuk)

- Wieszak na ścianę (2 sztuki) o długości minimum 60 cm

- Szafka ubraniowa BHP z półką i drążkiem ok. 30 sztuk

- Lustro

- Wycieraczka

- Rolety

W ZAKRESIE OGÓLNOBUDOWLANYM:

- naprawa spękań ścian i sufitów oraz malowanie pomieszczeń

- wymiana futryn i drzwi,

- zabezpieczenie dwustronne drzwi do pomieszczeń pracowni,

- wykonanie nowych odbojnic na całej szerokości glifu (wys. ok. 1,1 m ) przy drzwiach

- montaż posadzek (m.in. wykładziny elektrostatyczne w pomieszczeniach badań i sterowni),

- wykonanie osłon przeciwsłonecznych na oknach, założenie rolet wewnętrznych (naszybowe na każde skrzydło okna oddzielne)

- w przypadku konieczności wykonania demontaży, przekuć należy doprowadzić pomieszczenie i jego wyposażenie do stanu pierwotnego,

- W przypadku konieczności należy:

  - Wykonać osłony radiologiczne zgodnie z projektem,

  - dokonać wzmocnienia stropu na drodze transportowej (na czas transportu aparatu),

  - wykonać wzmocnienia strop w miejscu posadowienia aparatu (zgodnie z wcześniej wykonanym projektem konstrukcyjnym),

- do przeprowadzenia instalacji do aparatu można wykonać kanały instalacyjne w posadzce,

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH:

Instalacje elektryczne i teletechniczne zakres podstawowy

- do wykorzystania dotychczasowe zasilanie pomieszczeń wraz z rozdzielnicami,

- do wykorzystania i adaptacji istniejące kanały kablowe oraz przejścia,

- adaptacja instalacji gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania,

- dostawa i montaż urządzenia UPS zapewniającego w przypadku utraty napięcia ciągłość badania wraz z możliwością zapisania zebranych danych na aparacie, bezpiecznego zakończenia pracy z pacjentem oraz zakończenia pracy z systemem,

- przystosowanie instalacji gniazd zasilających urządzenia sterowania i kontroli,

- wykonanie systemu uziemień ekwipotencjalnych dla wszystkich urządzeń i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach gdzie system TK będzie zainstalowany,

- przystosowanie sieci telefonicznej dla pomieszczeń opisowych /sterownia przy konsoli

- pomieszczenie sterowni powinna zostać wyposażona w instalację teletechniczną (okablowanie strukturalne) w kategorii min. 6E. W pomieszczeniach zainstalować gniazda Ethernet.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Jeżeli parametry techniczne nowego aparatu wymagać będą podania zasilania o większej mocy należy zaprojektować i wykonać nowe zasilanie kablem YKY o odpowiednim przekroju z rozdzielni głównej budynku.

- Jeżeli parametry techniczne instalacji wentylacji i klimatyzacji do nowego aparatu wymagać będą podania zasilania o większej mocy należy zaprojektować i wykonać nowe zasilanie kablem YKY o odpowiednim przekroju z rozdzielni głównej.

- w przypadku nie wykorzystania istniejących linii kablowych do zasilania nowych urządzeń należy wykonać demontaż starej instalacji.

W ZAKRESIE INSTALACJI PPOŻ.

W adaptowanych pomieszczeniach parteru należy wykonać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN.

W adaptowanych pomieszczeniach parteru należy wykonać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

W adaptowanych pomieszczeniach parteru należy wykonać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ramach przystosowania należy wykonać:

- Wentylacja nawiewno wyciągowa  wraz z automatyką

- Klimatyzatory w pomieszczeniach wynikających z przedstawionego  do akceptacji Zamawiającego projektu wstępnego i, min.: sterowni, pokojach opisowych oraz pracownik TK

Układ automatyki, winien posiadać minimum:

- płynną regulację nawiewu i wywiewu,

- kontrolę zabrudzenia filtru,

- kontrolę sprężu,

- kontrolę pracy centrali nawiewnej i wyciągowej,

- sterownik centrali z wyświetlaczem i możliwością wprowadzania zmian (możliwość regulacji 
i podglądu parametrów regulowanych),

- sygnalizację pracy układu wentylacji w pomieszczeniu sterowni.

Układ wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Tomografu musi uwzględniać parametry techniczne niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia oraz zapewnić  odpowiednie wymiany powietrza dla przebywających osób (pacjentów oraz personelu).

UWAGA:

Należy przewidzieć wszelkie prace demontażowe oraz naprawy po demontażach, montażach, przejściach czy przebiciach we wszystkich branżach.

OPIS WYMAGAŃ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie, który umożliwi uruchomienie pracowni, przekazanie jej do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tj.:

Projektów branży budowlanej - budowlane i wykonawcze konstrukcja, wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia i na drodze transportu  aparatu w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania zaproponowanego aparatu. W projekcie należy szczegółowo rozwiązać zagadnienie wprowadzenia urządzenia do pomieszczeń.

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania ekspertyz, projektów budowlanych 
i wykonawczych nie wymienionych wyżej, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej instalacji i eksploatacji oraz warunkują prawidłowe zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Pracowni Tomografii Komputerowej.

Projekty budowlane i wykonawcze muszą:

- uwzględniać adaptację pomieszczeń do wymogów oferowanych aparatów w zakresie instalacji, montażu i eksploatacji.

- być zaopiniowane przez rzeczoznawców pod względem:

- wymagań higienicznych i sanitarnych,

- zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymogami ergonomii,

- zgodności pod względem ochrony przeciwpożarowej.

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

- Szpital nie posiada wolnych pomieszczeń socjalnych i magazynowych dla zewnętrznych firm wykonawczych. Wykonawca musi zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe we własnym zakresie na placu pomiędzy budynkami A i B od strony wschodniej.

- materiały magazynowane na placu budowy przed ich wbudowaniem będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i wartość do robót i będą dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

- zasilenie w wodę, energię elektryczną i odbiór ścieków z sieci szpitala za odpłatnością 0,2% wartości prac adaptacyjnych.

- lista pracowników wykonujących pracę powinna być przekazana do Szefa Logistyki,

- posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej identyfikację firmy przez cały okres trwania realizacji,

- wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym z czynnym działem diagnostyki obrazowej - konieczne jest umożliwienie pracy czynnej pracowni z zachowaniem ruchu pacjentów.

- uzgadnianie z Szefem Logistyki czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych,

- uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracowników, realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas), utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy,

- prace nad wymianą poziomów wody zimnej i ciepłej, pionu kanalizacyjnego będą wykonywane bez wyłączenia budynku szpitala z normalnej eksploatacji co powoduje określone skutki i ograniczenia 
w wykonywanej pracy,

- należy zachowywać ciągłość dostawy wody, konieczne przełączenia będą możliwe od godziny 2100 do 500 następnego dnia. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Szefem Logistyki terminu wyłączenia z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- prace instalacyjne mogą być wykonywane przez całą dobę (prace „hałaśliwe” w godz. od 1600 do 2100),

- wykonanie prowizorycznych wydzieleń - np. z płyty OSB lub innej - rejonu prowadzenia robót ,

- zachowanie bezwzględnej możliwej czystości prac, zabezpieczenie drzwi do pionów instalacyjnych poniżej miejsc kucia folią z PCV i taśmą samoprzylepna w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu.

- zabezpieczenie podłóg w miejscu wykonywania folią PCV i materiałem tekstylnym chłonącym pył.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru, inspektorzy BHP i PPOŻ.) odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ.

Transport materiałów i wywóz gruzu:

- korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu materiałów 
i elementów konstrukcyjnych, urządzeń medycznych ),

- transport poziomy będzie się odbywał w czynnych i użytkowanych korytarzach szpitala 
z zachowaniem pierwszeństwa przewozu chorych, personelu medycznego i lekarstw.

- transport pionowy windami, które znajdują się przy klatkach schodowych w porze mniejszego nasilenia ruchu chorych na wózkach i łóżkach.

- usuwanie zdemontowanych rur w odcinkach maksymalnie po 2m, które mieszczą się do wind i nie powodują uszkodzeń ścian kabin windowych.

Zabezpieczenie zaplecza i miejsca wykonywania pracy:

- Miejsce składowania materiałów i narzędzi oraz zaplecze budowy powinno być skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- Ochrona szpitala nie będzie odpowiadać za utracone mienie.

- Miejsca pracy muszą być czasowo wydzielane w estetyczny sposób od reszty pomieszczeń szpitalnych w celu zabezpieczenia osób niepowołanych i uniknięcia wypadków. Po zakończeniu dnia pracy i sprzątnięciu stanowiska pracy zabezpieczenia te muszą być uprzątnięte i musi być przywrócona pełna komunikacja.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU POMIESZCZEŃ.

Odbiór robót zanikających podlegających zakryciu:

- Polega na końcowej ocenie jakości i ilości tych robót po ich wykonaniu przez Inspektora nadzoru 
w obecności przedstawiciela wykonawcy i potwierdzeniu ich wykonania stosownym protokółem.

- Odbiór ten powinien być wykonany w takim czasie aby nie zatrzymywać toku prac i aby zachować możliwość wykonania niezbędnych poprawek,

- Wykonawca musi powiadomić zamawiającego o planowanym odbiorze robót zanikających 
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Odbiór końcowy:

- Odbiór końcowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości robót po ich całkowitym zakończeniu.

- Odbiór końcowy w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru całkowitego zakończenia robót.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Komisja sprawdzi wykonanie wszystkich robót (w przypadku nowego terminu odbioru końcowego Komisja sprawdzi również wykonanie robót poprawkowych i uzupełniających),

- w przypadku gdy jakaś część robót nie będzie wykonana prawidłowo wg zasad sztuki budowlanej 
i warunków umowy komisja przerwie swoją działalność i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

Dokumenty do odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć 2 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, są to:

- Badanie oporności izolacji elektrycznej.

- Badanie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej,

- Badanie sprawności i rezystancji uziomów,

- Badanie wydajności powietrza kratek wentylacyjnych,

- Badanie sprawności klimatyzacji przez pomiar temperatury powietrza,

- Badanie poziomu hałasu emitowanego przez wentylację,

- Badanie poziomu sprawności osłony radiologicznej,

- Certyfikaty i atesty oraz gwarancje użytych do budowy materiałów armatury i urządzeń,

- Pisemną gwarancję zgodną z umową na wykonane roboty.

OPIS WYMAGAŃ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczej dokumentacji wielobranżowej w zakresie, który umożliwi uruchomienie pracowni, przekazanie jej do eksploatacji i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie tj.:

- Projektów branży budowlanej – powykonawczy - konstrukcja, wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia aparatu i na drodze transportu aparatu w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania zaproponowanego aparatu. Projekt powykonawczy ma zawierać w co najmniej:

- inwentaryzacje,

- rzuty kondygnacji - demontaże

- rzuty kondygnacji - technologia,

- rzuty i przekroje (w zakresie wzmocnienia stropu)

- obliczenia statyczne i oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Projektów powykonawczych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – Projekt powykonawczy 
w zakresie zapewnienia właściwych parametrów powietrza dla pracowni i pomieszczeń towarzyszących. Projekt powykonawczy ma zawierać co najmniej:

- opis techniczny,

- obliczenia zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego,

- obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu,

- szczegółowe wytyczne branżowe,

- wykaz elementów instalacyjnych dla wentylacji, chłodzenia i sterowania schemat centrali,

- schemat automatyzacji,

- schemat wentylacji - rozwinięcie,

- karty doboru urządzeń,

- rzuty na poszczególnych kondygnacji i przekroje elementów instalacji.

- schemat instalacji chłodniczej,

- schemat instalacji ciepła technologicznego.

- Projektu powykonawczego linii zasilających (w przypadku wykonywania nowego zasilania) wraz z niezbędnymi rozdzielnicami oraz układem bezprzerwowego zasilania dla potrzeb aparatu 
z uwzględnieniem pojemności kanałów i koryt kablowych dla kabli i uziemień połączeń wyrównawczych. Projekt powykonawczy ma zawierać co najmniej:

- opis techniczny

- obliczenia

- dobór UPS

- zestawienie podstawowych materiałów dla linii zasilających i rozdzielnic

- inwentaryzację,

- schemat zasilania,

- rzuty tras kablowych i pomieszczeń z rozdzielnicami

- Projektu powykonawczego adaptacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracowni 
z uwzględnieniem instalacji oświetlenia ogólnego, oświetlenia dodatkowego ogólnego z możliwością płynnej regulacji natężenia oświetlenia, zasilania gniazd, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ostrzegawczego, instalacji połączeń wyrównawczych miejscowych, posadzki antyelektrostatycznej, ochrony przepięciowej instalowanych urządzeń, kanałów kablowych rozprowadzających przewody 
do urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach. Projekt powykonawczy ma zawierać co najmniej:

- opis techniczny

- inwentaryzację,

- obliczenia,

- schematy zasilania,

- rzuty pomieszczeń z rozprowadzeniem poszczególnych instalacji (gniazdowa, oświetleniowa)

- przekroje,

  - Projektu powykonawczego adaptacji instalacji SSP

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania ekspertyz, projektów budowlanych 
i wykonawczych nie wymienionych wyżej, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji i warunkują prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie pracowni.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

Uwarunkowania przepisów prawa i normy związanych z projektowaniem i wykonaniem robót określonych w programie.

Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.

Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane polskim prawem .

Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim  powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739 z dnia 29 czerwca 2012 r),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz. U. Nr 51, poz. 265 z 2011r.

- Ustawo Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. Z 1994 roku, nr 89, poz. 414)
z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z dnia 26 czerwca 2012r zmianami. (Dz. U. z 2012 r. nr 12; poz. 739. z późn. zm.).

- Projekt i adaptacji pomieszczeń oraz wszelkie prace związane z realizacją projektu 
i montażu wyposażenia winny być realizowane zgodnie z przyjętymi standardami, zasadami oraz obowiązującymi przepisami, a szczególności normy PN – EN 60601 – 2 -33 medyczne urządzenia elektryczne.