## Zadanie 2
| (pieczęć Wykonawcy) |  | Załącznik nr 2.2
|  |  | DZP/PN/32/2018 | ZMIANA Z DN. 30.07.2018 r.
Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej
Zadanie 2 - Ureterorenoskop
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Cecha parametru | Oferowane parametry | Ocena
I. Wymagania ogólne
1 | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2 | Producent | Podać |  | Wymagane
3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4 | Rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5 | Certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie UE | TAK |  | Wymagane
6 | Instrukcja obslugi w jez. polskim (z dostawą) | TAK |  | Wymagane
II. Ureterorenoskop z wyposażeniem
7 | wymiar zewnętrzny | 9,8 Fr |  | Wymagane
8 | wymiar kanału roboczego | 6,4 Fr |  | Wymagane
9 | kąt patrzenia | 7° |  | Wymagane
10 | długość robocza | max.431 mm |  | Wymagane
11 | koniec dystalny | 8,6 Fr |  | Wymagane
12 | odcinek dystalny | 9,8 Fr |  | Wymagane
13 | w zestawie: |  |  | Wymagane
| łącznik z nierozbieralnym kranikiem | TAK |  | Wymagane
| uszczelka do łącznika 10 szt. | TAK |  | Wymagane
III. KONTENER
14 | Wymiary | 531x79x255 mm
IV. Drut prowadzący o budowie hybrydowej-3 op.
15 | rdzeń nitinolowy | TAK |  | Wymagane
16 | końcówka dystalna giętka, prosta | TAK |  | Wymagane
17 | część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm | TAK |  | Wymagane
18 | dalsza część w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania | TAK |  | Wymagane
19 | koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu (zgodność z techniką back loading) | TAK |  | Wymagane
20 | introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny | TAK |  | Wymagane
21 | rozmiar 0.035'' | TAK |  | Wymagane
22 | długość 150 cm | TAK |  | Wymagane
23 | sterylny | TAK |  | Wymagane
24 | 5 szt./op. | TAK |  | Wymagane
V. Drut prowadzący-1 op.
25 | nitinolowy rdzeń zwężający się ku elastycznej końcówce dystalnej | TAK |  | Wymagane
26 | końcówka prosta | TAK |  | Wymagane
27 | powłoka hydrofilowa | TAK |  | Wymagane
28 | rozmiar 0.035'' | TAK |  | Wymagane
29 | długość 150 cm | TAK |  | Wymagane
30 | sterylny | TAK |  | Wymagane
31 | 5 szt./op. | TAK |  | Wymagane
VI. Drut prowadzący-1 op.
32 | usztywniony nitinolowy rdzeń dla lepszej trakcji w moczowodzie i zwężający się ku elastycznej końcówce dystalnej | TAK |  | Wymagane
33 | końcówka prosta | TAK |  | Wymagane
34 | powłoka hydrofilowa | TAK |  | Wymagane
35 | rozmiar 0.035'' | TAK |  | Wymagane
36 | długość 150 cm | TAK |  | Wymagane
37 | sterylny | TAK |  | Wymagane
38 | 5 szt./op. | TAK |  | Wymagane
VII. System ręcznej irygacji- 2 op.
39 | strzykawka samonapełniająca się ze sprężynowym tłokiem o pojemności 12 ml | TAK |  | Wymagane
40 | dren do endoskopu o długości 76,2 cm, z przyłączem typu luer i spinką blokującą, do zabiegów ureterorenoskopii, | TAK |  | Wymagane
41 | sterylny | TAK |  | Wymagane
42 | 5 szt./op. | TAK |  | Wymagane
VIII. Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa)
43 | powłoka hydrofilowa | TAK |  | Wymagane
44 | oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie | TAK |  | Wymagane
45 | atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer | TAK |  | Wymagane
46 | 10/12 Fr (5 szt./op. – 3 op.) | TAK |  | Wymagane
47 | 11/13 Fr (5 szt./op.- 1 op.) | TAK |  | Wymagane
48 | długość 38 cm | TAK |  | Wymagane
49 | sterylna | TAK |  | Wymagane
IX. Warunki gwarancji i serwisu
1 | Gwarancja na całość min.60 miesięcy | Tak |  | Potwierdzić
2 | Certyfikat CE | Tak |  | Potwierdzić
3 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić
4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | 48 h-0 pkt, <48 h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
6 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić
7 | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
8 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Potwierdzić
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
10 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
11 | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji: 2 razy w roku. Pilnowanie terminów +/- 1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Potwierdzić
12 | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Potwierdzić
13 | Szkolenie wstepne dla presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urzadzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Potwierdzić
14 | Szkolenie dodatkowe presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt.
15 | Szkolenie dodatkowe presonelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia | Tak |  | Potwierdzić
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy