Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 11.09.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/35/2018

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie Centralnej Sterylizacji wraz z wyposażeniem kwaterunkowym obiektu Centralnego Bloku Operacyjnego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania                                     wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Dotyczy Pozycji 245

Pytanie nr 1:

Jaki okres gwarancji Zamawiający przewiduje dla abatora – nie jest to urządzenie medyczne?

Odpowiedź: Okres gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.

Dotyczy Pozycji 249

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie w tej pozycji oferty na sterylizator na tlenek etylenu 5XL, rok produkcji 2016, (zaoferowanie sterylizatora z 2018 roku spowoduje niemożność podłączenia do abatora sterylizatora posiadanego przez szpital – sterylizatory z roku 2017 i 2018 są „nowego typu”), wielkość komory 136 litrów, który może być wykorzystany jako aerator? Producent posiadanego przez szpital sterylizatora na tlenek etylenu Steri Vac 8 XL, nie produkuje już aeratorów do tlenku etylenu.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW II

Dotyczy Projektu umowy § 10 ust. 7

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie powyższego zapisu, o termin 5 dniowy naprawy, powyżej którego następuje obowiązek przedłużenia gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Projektu umowy § 10 ust. 10

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obowiązek zapewnienia urządzenia zastępczego następował po okresie naprawy trwającym 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Projektu umowy § 10 ust. 16

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości miesięcznej gwarancji na części zainstalowane w ramach napraw gwarancyjnych do 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Projektu umowy § 13 ust. 1, p. 3-9

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i wprowadzenie karu umownych w wysokości określonej liczby procentowej od konkretnego, jednostkowego przedmiotu umowy, którego kara umowna dotyczy, a nie całego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor, która posiada drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy dedykowanych pól dotykowych na przeszklonym panelu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, uszczelnienie drzwi za pomocą uszczelki do której docisk następuje mechanicznie z dostępem do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor o pojemności komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x250x70 mm lub 4 pojemników sterylizacyjnych 1/2 STE lub 4 pojemników 1 STE? Uzasadnienie: rozmiar tac o który pytamy jest standardowym rozmiarem zgodnym z obowiązującymi normami. Rozmiar 260 podany przez Zamawiającego jest rozmiarem nietypowym i prowadzi wyłącznie do ograniczania konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tace o wymiarach min. 580x250x70 mm z zachowaniem dalszej treści SIWZ. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany poprzez dodanie w w/w pozycji wyrażenia o treści „ lub min.580x250x70 mm”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor narzędziowe, wyposażone wyłącznie w jeden dodatkowy zbiornik przygotowawczy wody do ostatniego płukania, redukujący czas procesu i system oszczędzania poprzez automatyczny dobór wody w każdej fazie procesu? Uzasadnienie: odzysk wody zawierającej pozostałości zanieczyszczeń z ostatniego płukania i ich ponowne wykorzystanie w kolejnym procesie nie daje takich korzyści jak redukcja zużycia w każdej fazie. Woda z ostatniej fazy jest gorąca (93st.C) i nie może zostać wykorzystana w kolejnym procesie mycia gdyż gorąca woda (powyżej 40st.C) powoduje ścięcie białka zarówno w fazie mycia wstępnego jak i zasadniczego w związku z czym należy ją schłodzić do niższej temperatury dodatkowym poborem wody zimnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor która posiada sterownik nie wymagający i wysuwania w celu jego serwisowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor rozwiązanie lepsze, w którym archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli następuje w zewnętrznej pamięci której wykonywana jest w sposób automatyczny na serwerze kopia bezpieczeństwa (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanych myjni narzędziowych, dla oferowanej myjni do wózków transportowych i sterylizatorów parowych dostarczany wraz z urządzeniami)? Uzasadnienie: tworzenie kopi bezpieczeństwa w urządzenie jest bezzasadnym gdyż nie pozwala zachować danych w przypadku awarii układu sterowania. Kopie bezpieczeństwa tworzy się w rozdzielnej lokalizacji od urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której sterownik urządzenia wyposażony jest w kolorowy ekran o przekątnej minimum 5" z przeszklonym panelem sterowania dotykowym do obsługi urządzenia (wybór programów i obsługa urządzenia bezpośrednio z panelu dotykowego), wyświetlania komunikatów tekstowych i parametrów procesu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której na ekranie sterowania następuje wskazanie temperatury w czasie rzeczywistym w postaci numerycznej oraz alarmu w przypadku braku osiągnięcia ciśnienia minimalnego w systemie obiegowym, które to rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami normy PN EN 15883? Uzasadnienie: Urządzenie dokonuje monitorowania ciśnienia w czasie rzeczywistym, natomiast alarm występuje i zatrzymuje prace wyłącznie w czasie kiedy wartość minimalna nie zostaje osiągnięta. Nie zachodzi potrzeba wskazywania wartości ciśnienia na wyświetlaczu, gdyż użytkownik nie jest w stanie ocenić jak wartość ciśnienia wpłynie na efekt mycia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której liczba programów mycia - dezynfekcji minimum 12 uniwersalnych programów w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio panelu dotykowego sterownika? Dla urządzeń tego typu nie wykorzystuje się takiej ilości programów - w centralnej sterylizatorni dąży się do unifikacji programów co eliminuje konieczność rozdziału materiału na różne wsady.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu i klucza serwisowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w w/w pozycji poprzez dodanie wyrażenia o treści : „ lub kodu i klucza serwisowego”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor która wyposażona jest w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych elementów układu suszącego które znajdują się wewnątrz komory w trakcie procesu, dla którego element grzejny suszarki umieszczony poza komora myjącą celem zabezpieczenia materiału przed kontaktem z elementem grzejnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w w/w pozycji poprzez dodanie wyrażenia o treści : „lub poza komorą myjącą”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, posiada przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka centralnie w podstawie wózka co jest rozwiązaniem dającym ten sam efekt funkcjonalnie do wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający doprecyzowuje w/w zapis i dokonuje stosownej zmiany.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której spust wody odbywa się za pomocą wydajnego zaworu spustowego opróżniającego komorę zaledwie w czasie kilku sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w w/w pozycji poprzez dodanie wyrażenia o treści : „ lub zaworu spustowego opróżniającego komorę”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz jest nie większe niż 25 kW co nieznacznie odbiega od wymaganego a jednocześnie skraca czas procesu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w w/w pozycji poprzez usunięcie wyrażenia o treści „21 kW” i zastąpienie go wyrażeniem o treści „ 25 kW”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor w której wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów do narzędzi, sterylizatorów parowych posiada sprawdzone oprogramowanie innego producenta o potwierdzonym oświadczeniem producenta oprogramowaniu do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 21:

Myjnie dezynfektory narzędziowe, czy doszczelnianie uszczelki wymagane jest w wersji higienicznej i powinno następować bezpośrednio do szklanej powierzchni drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 22:

Myjnie dezynfektory narzędziowe, czy wewnętrzne narożniki komory myjni powinny być wykonane w wersji higienicznej, zaokrąglone (spawane od wnętrza komory) w celu zapobiegania gromadzenia wody w złączach (wersja higieniczna komory)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 23:

Myjnie dezynfektory narzędziowe, Czy Zmawiający wymaga aby myjnie dezynfektory narzędziowe wyposażone były w rozwiązanie redukujące zużycie wody poprzez redukcje wody w każdej fazie mycia poprzez dobór zredukowanej ilości wody i środków chemicznych odpowiednio do wielkości załadunku z jednoczesnym zachowaniem stałego stężenia roztworu roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 24:

Myjnie dezynfektory narzędziowe, jakie jest maksymalne dopuszczalne zużycie wody na jedną fazę mycia przy pełnym załadunku komory myjącej oraz jaki jest oczekiwany czas procesu?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 25:

Myjnie dezynfektory narzędziowe, czy w celu potwierdzenia zgodności z normą należy załączyć równolegle do deklaracji producenta również certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej co jest aktualnie standardem?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów elastycznych z bezpośrednimi przyłączani do kanałów endoskopów ca zapewnia kontrolę przepływu przez poszczególne kanały?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 27:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów z kanałami watr-jet umieszczonymi na dedykowanym przyłączu do danego typu endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 28:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów o temperaturze procesu dezynfekcji w temperaturze 50-58°C?

Odpowiedź: Podnoszony przez Wykonawcę parametr temperatury procesu dezynfekcji mieści się w wymaganiach zamawiającego określonych w SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 29:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów w której komora i obudowa wykonane są z odpornych na działanie środków chemicznych materiałów tworzywowych o dożywotniej gwarancji na odporność chemiczną stosowanych środków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 30:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów nie wymagającą wysuwanego kosza do umieszczania endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 31:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów z drzwiami otwieranymi automatycznie do góry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 32:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów z suszeniem powierzchni wewnętrznych przy pomocy przedmuchu sprężonym powietrzem oraz przepłukiwaniu alkoholem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 33:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów z możliwością wykorzystywania dedykowanych środków gwarantujących najwyższy poziom czystości mikrobiologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 180.5 Myjnia endoskopowa szt 1

Pytanie nr 34:

Myjnia endoskopowa Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor do endoskopów o wymiarach gabarytowych: urządzenie nie większe niż: 80 cm szerokość, 145 cm wysokość z panelem sterującym i 65 cm głębokość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga W związku z powyższym zamawiający  dokonuje stosownej zmiany w w/w pozycji poprzez dodanie wyrażenia o treści „ lub nie większe niż: 80 cm szerokość, 145 cm wysokość z panelem sterującym i 65 cm głębokość”.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje przy użyciu sprężonego powietrza pod ciśnieniem co wydłuża żywotność urządzenia do minimum 3500 cykli i jest rozwiązaniem zgodnym z normą PN EN 285?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE z przeszklonym panelem dotykowym po stronie załadowczej oraz rozładowczej z ekranem kolorowym o przekątnej powyżej 5,5” po stronie załadowczej do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami, instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze zlokalizowanym w strefie czystej), natomiast archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli następuje w zewnętrznej pamięci jako kopia bezpieczeństwa (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami)? Uzasadnienie: tworzenie kopi bezpieczeństwa w urządzenie jest bezzasadnym gdyż nie pozwala zachować danych w przypadku awarii układu sterowania – w związku z czym nie może stanowić kopi bezpieczeństwa. Kopie bezpieczeństwa tworzy się rozdzielnej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta lub nieodpłatnie przez serwis producenta? Uzasadnienie: dla urządzenia medycznego tak istotna zmiana jak odtworzenie oprogramowania powinno się odbywać pod nadzorem przeszkolonego serwisu. Jeśli urządzenie utraciło sposób nieoczekiwany oprogramowanie oznacza to jego nieprawidłowe działanie i wymaga naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 39:

Prosimy o doprecyzowanie jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość załadowcza komory sterylizatora parowego?

Odpowiedź: Komora swoją wysokością musi pomieścić 6 jednostek STE

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje przy użyciu sprężonego powietrza pod ciśnieniem co wydłuża żywotność urządzenia do minimum 3500 cykli?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE z przeszklonym panelem dotykowym po stronie załadowczej oraz rozładowczej z ekranem kolorowym o przekątnej powyżej 5,5” po stronie załadowczej do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami, instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze zlokalizowanym w strefie czystej), natomiast archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli następuje w zewnętrznej pamięci jako kopia bezpieczeństwa (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z urządzeniami)? Uzasadnienie: tworzenie kopi bezpieczeństwa w urządzenie jest bezzasadnym gdyż nie pozwala zachować danych w przypadku awarii układu sterowania – w związku z czym nie może stanowić kopi bezpieczeństwa. Kopie bezpieczeństwa tworzy się rozdzielnej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy 6STE w którym możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta lub nieodpłatnie przez serwis producenta? Uzasadnienie: dla urządzenia medycznego tak istotna zmiana jak odtworzenie oprogramowania powinno się odbywać pod nadzorem przeszkolonego serwisu. Jeśli urządzenie utraciło sposób nieoczekiwany oprogramowanie oznacza to jego nieprawidłowe działanie i wymaga naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Parametrów Technicznych LP. 267 Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach:

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW

Wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304. Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwia ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg. Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy

EN ISO 16442:2015 lub równoważne oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch drzwi do komory załadowczej z zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń dla wszystkich endoskopów umożliwiająca przechowywanie minimum 8 endoskopów.

Szafa wyposażona w wentylatory i niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. Szafa nie wymagająca przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala. Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. Możliwość samodzielnego programowania progów alarmowych. Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualnym kodem dostępu oraz identyfikacja endoskopów np.: za pomocą numerów seryjnych/czytników RFID.

Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym. Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych

Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, przyjaznym Użytkownikowi interfejsem. Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania.

Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości i sterylności wewnątrz urządzenia. Konstrukcja

energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego

wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. Dwustopniowe filtry typu „HEPA” o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów. Filtr przewietrzania komory roboczej klasy H13, filtr kapsułkowy przewietrzania kanałów aparatów endoskopowych klasy H14."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ.

Pytanie nr 45:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa, poz. 180.5 Myjnia endoskopowa, poz. 200 Sterylizator parowy 6STE, poz. 201 Sterylizator parowy 9STE i poz. 267 Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów. Umożliwi to złożenie Państwu oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW III

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 46:

Zamawiający w OPZ zawarł ogólne wymagania co do mebli punkt A oraz opis mebli medycznych punkt B i socjalnych punkt C. W wymaganiach  mebli punkt A wskazał blaty robocze HPL o grubości 38mm a w wymaganiach punkt C zawarł informacje iż blaty HPL  maja być min. 28 mm. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jakie blaty, jakiej grubości ma oferent  przewidzieć w swojej ofercie do mebli medycznych, do mebli socjalnych, zabudów kuchennych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga grubości 38 mm. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w pkt. C ppkt.8 poprzez usunięcie wyrażenia o treści „28 mm”, a w to miejsce zamawiający wpisuje wyrażenie o treści „38 mm”.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 47:

Podobna rozbieżność informacji dotyczy rodzajów szuflad. Zamawiający w OPZ zawarł ogólne wymagania co do mebli punkt B (szuflady typu metabox o pełnym wysuwie i podwyższonej dynamice zamykania) i socjalnych punkt C (prowadnica rolkowa). W szczegółowych opisach meble socjalne, zabudowy kuchenne podane są szuflady typu metabox pełny wysuw z hamulcem. Z uwagi na dużą rozbieżność cenową prosimy Zamawiającego o konkretne ujednolicenie zapisów szuflad opisy ogólne nie są spójne z szczegółowymi opisami konkretnych pozycji. Na podstawie takich zapisów oferent nie wie jaki asortyment ująć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza typ szuflad jako metabox bez konieczności pełnego wysuwu dla mebli B i C, ale nie wymaga.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 48:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnych pozycji z opisu szczegółowego konkretnych pozycji, które są meblami medycznymi tzn. wykonane w systemie profili aluminiowych. Z uwagi na to iż brak jest w opisach szczegółowych mebli wskazania, które meble wykonane są w technologii stelaża aluminiowego.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby pozycje 41, 42, 47, 65-72, 79-82, 95-110, 113-114, 120, 141 zostały wykonane z profili aluminiowych.

Dotyczy Pozycji nr 65 – 72 Stoły laboratoryjne

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający w pozycjach Stoły laboratoryjne dotyczy pozycji od 65 do 72 – z uwagi na przeznaczenie mebli –mają być wykonane w technologii mebli medycznych stelaża aluminiowego a nie jak w szczegółowy opis meble na stelażu metalowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pozycji nr 73 Szafa dwudrzwiowa typ SDW8

Pytanie nr 50:

Dotyczy pozycji 73 Szafa dwudrzwiowa typ SDW8– z uwagi na to iż szafy dwudrzwiowe znajdują się w pomieszczeniu ze stołem laboratoryjnym z pozycji 72 – i zachowując ciągłość technologii wykonania mebli – mają być wykonane w systemie stelaża aluminiowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pozycji nr 95, 97-110, 120, 141

Pytanie nr 51:

Zabudowy laboratoryjne i meble – pozycja 95,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,120,141 - z uwagi na przeznaczenie mebli –mają być wykonane w technologii mebli medycznych stelaża aluminiowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pozycji nr 9

Pytanie nr 52:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy szafa ma być wykonana z płyty meblowej czy blachy stalowej i o jakiej grubości.

Odpowiedź: Szafa wykonana z blachy stalowej 0,6-0,7 mm. Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz.7 i 8 w zakresie grubości blachy stalowej poprzez dodanie w w/w pozycjach wyrażenia o treści „ 0,6-0,7  mm”. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 53:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w meblach gdzie wymagane są półki przestawne regulacji co 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pozycji nr 27 Szafy ubraniowe BHP jednodrzwiowa na nóżkach

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 szafy ubraniowe BHP jednodrzwiowe na nóżkach o wymiarach całkowitych 300x 500x1940 wykonane z blachy stalowej o grubości 0,5 mm lakierowanej proszkowo z pionowym podziałem na brudną i czystą odzież, posiadające półkę, drążek plastikowy z haczykami, samoprzylepny wizytownik, posiadające perforację zapewniająca wentylacje oraz zamek jednopunktowy cylindryczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ. Ponadto zamawiający dokonuje zmiany w/w pozycji w zakresie oferowanych wymiarów całkowitych poprzez dodanie wyrażenia o treści „ 30x50x194 cm”. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

Dotyczy Pozycji nr 28, 29

Pytanie nr 55:

Dotyczy pozycji 28,29 – wymiar 180 cm jest to wysokość szafy  a wymiar całkowity szafy 180 cm  plus wysokość ławeczki? Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarze ławeczki +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW IV

Dotyczy Wzoru umowy § 10 pkt. 10

Pytanie nr 56:

Prosimy o doprecyzowanie, że dostarczenie urządzenia zastępczego dotyczy tylko urządzeń nie wbudowywanych na stałe w elementy konstrukcji budynku.

Naprawy urządzeń wbudowywanych wykonywane są na miejscu zainstalowania

Odpowiedź: Dotyczy urządzeń nie wbudowanych na stałe.

Dotyczy Wzoru umowy § 13 pkt. 1.3

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę zapisu na: „(…) w wysokości 0,5 % ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Wzoru umowy § 13 pkt. 1.5

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę zapisu na: „(…) w wysokości  0,1 % ceny brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień przekroczenia terminu”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Wzoru umowy § 13 pkt. 1.6

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(…) 0,2 % ceny brutto podlegającego przeglądowi  urządzenia za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, stacja uzdatniania wody, pkt. 156

Pytanie nr 60:

Prosimy o potwierdzenie poprawności doboru urządzeń filtracyjnych przed układem wody zmiękczonej – według nas są to urządzenia znacząco przeszacowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza poprawność doboru stacji wody zmiękczonej. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, możliwość zaprojektowania i dobrania innych urządzeń stacji z zachowaniem poprawności działania stacji wg wymagań zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz technologii Centralnej Sterylizacji. Odpowiedzialność za poprawność działania Stacji ponosi Wykonawca.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, stacja uzdatniania wody, Odżelaziacz z automatycznym płukaniem pkt. 156.2

Pytanie nr 61:

Prosimy o weryfikację wielkości złoża. Biorąc pod uwagę wielkość poprzednich urządzeń, wielkość złoża powinna być co najmniej 140 l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, stacja uzdatniania wody, pkt. 156

Pytanie nr 62:

W przypadku poprawności doboru SUW sugerujemy,  aby Zamawiający wymagał średnicy przyłącza głowic na 1,5”. Urządzenia z 1” przyłączem będą generowały bardzo duże opory podczas przepływu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, stacja uzdatniania wody, pkt. 156.7

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 1 zbiornika 3000l zamiast 2 x 1500l ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany poprzez dodanie wyrażenia o treści „lub 1x 3000 l” w w/w pozycji.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, stacja uzdatniania wody, pkt. 156.9

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z systemu automatycznego sterowania pracą lampy? Lampa UV jest urządzeniem pracującym w pełni automatycznym i nie wymaga dodatkowego układu sterującego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosownie do zaoferowanej technologii oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 180 Myjnia dezynfektor do narzędzi 15-tacowa

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez - wbudowanej drukarki do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu mając możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 180.5 Myjnia endoskopowa szt. 1

Pytanie nr 66:

Mając na uwadze przepisy dot. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA, XI. Centralna Sterylizatornia, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą gdzie wymagane jest stosowanie urządzeń przelotowych (myjnie-dezynfektory – pkt. 15 i sterylizatory – pkt. 16) czy zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię dezynfektor endoskopową przelotową, dwudrzwiową przeznaczoną do montażu w ścianie w szeregu z myjniami narzędziowymi wg poniższego opisu (rozwiązanie równoważne zapewniające mycie i dezynfekcję dwóch endoskopów elastycznych w czasie porównywalnym z opisanym w SIWZ urządzeniem:

Myjnia-dezynfektor przelotowa do endoskopów elastycznych o pojemności komory na jeden endoskop elastyczny

- urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu elastycznego

- możliwość mycia endoskopów różnych producentów

- złącza testu szczelności i przyłącza kanałów endoskopów do myjni dla endoskopów

- proces dezynfekcji z użyciem środków opartych na kwasie nadoctowym, czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji nie dłuższy niż 20 minut

- jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego)

- komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej

- praca w szczelnym systemie zamkniętym

- ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną

- wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania

- automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu

- wyjmowany kosz do umieszczania endoskopów

- przesuwne pionowo, przeszklone drzwi komory

- sterowanie mikroprocesorowe

- możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji, dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem

- automatyczny program samodezynfekcji urządzenia

- kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot.  testu szczelności.

- wyświetlanie komunikatów w języku polskim

- wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu

- pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji

- pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji

- zasilanie elektryczne 230V; 50Hz

- sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego

- możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu

- wyposażona w system automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów

- możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego

- wbudowana drukarka parametrów procesu

- maksymalne wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 70 cm szerokość, 230 cm wysokość i 88 cm głębokość

- wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 8”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 200 Sterylizator parowy 6STE

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej drukarki do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu mając możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o drzwiach przesuwnych poziomo? Jest to standardowe rozwiązanie dla urządzeń o komorach o pojemności 9 STE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 70:

Prosimy o doprecyzowanie ilości poziomów załadowczych, standardowo w komorach o pojemności 9STE stosuje się 3 poziomy załadowcze o wysokości 1 STE, czy Zamawiający dopuści urządzenie o trzech poziomach załadowczych o regulowanej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany poprzez dodanie wyrażenia o treści : „min.”. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 8”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 201 Sterylizator parowy 9STE

Pytanie nr 72:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej drukarki do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu mając możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 215, 226 Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający dopuści zapis informacji w poprzek kierunku przesuwu etykiet co jest rozwiązaniem równoważnym, a zależy od sposobu/kierunku umieszczenia etykiet na taśmie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, Regał z półkami perforowanymi

Pytanie nr 74:

Prosimy o dopuszczenie w wymaganiach dla regałów uniwersalnych gdzie występuje zapis „z półkami perforowanymi” dopuszczenie zastosowania półek pełnych? Rozwiązanie to zapewnia wymaganą nośność i zapewnia w prawidłowy sposób składowanie materiału na regałach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 233, 234 Szafa stalowa I i II

Pytanie nr 75:

Prosimy o dopuszczenie szafy z ławeczką montowaną na stałe na stelażu szafy (niewysuwaną)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany poprzez dodanie wyrażenia o treści : „lub niewysuwana”. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 244, 245, 246, 247, 249 dot. wyposażenia dla technologii sterylizacji tlenkiem etylenu

Pytanie nr 76:

W związku z wysokim kosztem inwestycyjno-eksploatacyjnym, wymogiem stosowania sterylizatorów przelotowych (przepis przytoczony w pytaniu nr 11) czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast pozycji pkt. 244, 245, 246, 247, 249 sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru? Sterylizator tego typu został zaplanowany w technologii medycznej Centralnej Sterylizatorni np. rysunek nr RYS. 7 - ETAP III - RZUT PIĘTRA 3 CZ.1 STERYLIZATOR H2O2, poniżej opis funkcjonalny proponowanego urządzenia:

Sterylizator H2O2 przelotowy,

Zasilanie elektryczne trójfazowe 380 - 415 VAC /32A/50/60 Hz. Nie wymaga innych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej)

Urządzenie posiada system umożliwiający otwarcie komory sterylizacyjnej podczas załadunku bez użycia rąk.

Wymiary urządzenia;

- wysokość; od 1700 mm do max 1800 mm

-głębokość; od 1000 mm do max 1100 mm

-szerokość; od   760 mm do max   800 mm

Waga sterylizatora max 460 kg

Komora sterylizatora wykonana z aluminium, o kształcie prostokątnym.

Wymiary komory sterylizacyjnej;

-wysokość; od 400 mm do max 420 mm

-głębokość; od 730 mm do max 750 mm

- szerokość; od 510 mm do max 540 mm

Komora sterylizacyjna, o pojemności użytkowej minimum 90 litrów max 100 litrów

Urządzenie dwudrzwiowe - przelotowe. Wyposażone w ekran dotykowy oraz drukarkę zarówno po stronie załadowczej jak i stronie wyładowczej.

Urządzenie umożliwia blokowanie jednych drzwi i pracy w trybie urządzenia nieprzelotowego

Urządzenie posiada dedykowaną stronę internetową na której użytkownik po zalogowaniu uzyskuje dostęp do przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych kwalifikacji narzędzi i sprzętu medycznego z dokładną rekomendacją programu sterylizacyjnego dla danego narzędzia. Minimum 20 000 narzędzi oraz sprzętu z przeprowadzoną kwalifikacją dla minimum 80 producentów, w tym takich firm jak: Olympus, Biosense Webster, Karl Storz, Medtronic, Richard Wolf, Stryker, Ethicon Endo-Surgery, Philips, Synthes, Terumo.

Urządzenie posiada możliwość wprowadzania danych sterylizowanego sprzętu z nośników zewnętrznych - tworzenie baz danych w systemie sterylizatora, celem wykorzystania jej przez użytkownika do rozpoznawania i kwalifikacji sterylizowanego sprzętu medycznego i narzędzi po wprowadzeniu ich kodów lub nazwy.

Komora wyposażona w dwie wyjmowane półki o wymiarach minimum: długość 630 mm, szerokość 420 mm.

Czynnik sterylizacyjny ekologiczny: plazma generowana na nadtlenku wodoru bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej o stężeniu minimum 58%.

Minimum 4 cykle sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu;

- cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych w  czasie nie dłuższym niż max. 48 min.

- cykl przeznaczony do sterylizowania endoskopów giętkich w czasie nie dłuższym  niż max. 42 min.

- cykl szybki - przeznaczony do sterylizowania narzędzi i urządzeń medycznych w czasie max. 25 min.

- cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego takiego jak: bronchoskopy, histeroskopy, cystoskopy, choledochoskopy w czasie nie dłuższym  niż 60 minut, przy zastosowaniu trybu pracy urządzenia ze stężeniem środka sterylizującego max 59% H2O2.

Sterylizator umożliwia wybór trybu pracy urządzenia ze względu na stężenie czynnika sterylizującego w komorze pomiędzy 58%-59% H2O2 a 90%-95% H2O2

Sterylizator umożliwia przeprowadzenie procesu sterylizacji dwóch endoskopów giętkich jednocześnie.

Temperatura cyklu sterylizacyjnego max. 56º C. Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji.

Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu)

Urządzenie wyposażone w system kondensujący nadtlenek wodoru, umożliwiające jego przechwycenie, odparowanie i skoncentrowanie do minimum 90%

Urządzenie posiada możliwość rozpoznawania użytkownika po wprowadzonym spersonalizowanym kodzie

Rejestracja i wydruk – całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych w języku polskim, z możliwością drukowania wszystkich parametrów cyklu: nr cyklu, fazy procesu, czasy poszczególnych etapów, temperatury, ciśnienia, daty oraz operatora.

Możliwość zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci urządzenia - minimum 200 procesów, na nośnikach zewnętrznych oraz przez sieć na zewnętrznym serwerze.

Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym. Nie ma obostrzeń używania do sprzętu z oddziałów okulistycznych.

Usuwanie zużytych, nieopróżnionych i niewykorzystanych do końca pojemników z czynnikiem sterylizującym dobywa się w sposób w pełni automatyczny i bezpieczny dla personelu obsługującego sterylizator. Czynnik sterylizujący w momencie usuwania ze sterylizatora jest podwójnie zabezpieczony przed możliwością kontaktu z otoczeniem. Automatycznie usuwany do pojemnika zabezpieczającego z urządzenia dostarczającego sterylant do komory sterylizatora. Pojemnik umożliwia bezpieczną utylizację pojemników z czynnikiem sterylizującym.

Cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzanych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry; czasu, temperatury, ciśnienia, stężenia czynnika sterylizującego.

Posiada możliwość niezależnego monitorowania wszystkich parametrów procesu poprzez zewnętrzne urządzenie, oraz podłączenie do sieci komputerowej.

Sterylizator zostanie zwalidowany zgodnie z normą ISO 14937 przez autoryzowany serwis. Stosowny raport zostanie przekazany Zamawiającemu.

System podawania czynnika sterylizującego poprzez pojemnik z nabojami zawierającymi odpowiednią dawkę sterylantu przeznaczoną na 1 cykl sterylizacyjny. Pojemnik z czynnikiem sterylizacyjnym po wprowadzeniu do urządzenia umożliwia przeprowadzenie minimum 4 procesów bez konieczności ponownego wprowadzania pojemnika z czynnikiem sterylizującym. Pojemnik z nabojami podawanymi automatycznie, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wydobywanie się środka sterylizującego z pojemnika oraz testem chemicznym obrazującym ewentualną nieszczelność. Do przechowywania czynnika sterylizującego nie są wymagane dodatkowe urządzenia.

Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych.

Sterylizator wyposażony w lampę UV zamontowaną bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej sterylizatora. Monitorującej stężenie nadtlenku wodoru w komorze sterylizacyjnej podczas trwania cyklu.

Sterylizator posiada wbudowaną drukarkę termiczną na panelu głównym po każdej stronie. Drukarka charakteryzuje się prostym ładowaniem papieru, polegającym na włożeniu rolki papieru termicznego i wyciągnięciu jego końca poza panel drukarki. Nie wymaga skomplikowanych czynności przy wymianie papieru takich jak: przekładanie papieru przez system rolek, nawijanie na rolki czy też konieczność demontażu części drukarki podczas wymiany papieru.

Urządzenie wyposażone w kolorowy czytelny dotykowy ekran LCD o rozdzielczości minimum 800 x 600 pikseli oraz przekątnej minimum 11,5" umieszczony zarówno po stronie załadowczej jak też wyładowczej urządzenia.

Urządzenie wyposażone w system monitorujący termin upływu aktualnego przeglądu technicznego, informujący użytkownika na minimum 30 dni o jego upływie. Nie pozwalający na użytkowanie urządzenia po upływie terminu aktualnego przeglądu.

Urządzenie wyposażone w system monitorujący termin przydatności czynnika sterylizującego załadownego do urządzenia.

Sterylizator wyposażony w czytnik testów biologicznych, komunikujący się ze sterylizatorem w celu powiązania cyklu sterylizacyjnego z wykonaną próbą biologiczną .

Czytnik testów biologicznych wyposażony w:

- ekran dotykowy o minimalnej rozdzielczości 1024 x 500 pikseli,

- minimum 2 porty USB 2.0 umożliwiające podłączenie klawiatury oraz czytnik kodów kresowych lub drukarkę oraz zewnętrzny dyskiem twardym,

-  złącze RJ45 umożliwiające komunikację z siecią Ethernet o przepustowości min 1000 Mbit

- minimum 5 otworów testowych umożliwiających procesowanie prób biologicznych

- wbudowany czytnik kodów kreskowych oraz łączność z siecią pozwalającą na łatwą dokumentacje przeprowadzonych sterylizacji.

Wykonany z tworzywa termoplastycznego ułatwiającego czyszczenie i konserwację. Umożliwia współpracę z testami biologicznymi szybkiego odczytu - czas uzyskania odczytu wyniku testu biologicznego max. 35 min.

Sterylizator wyposażony w urządzenie z systemem informatycznym zapewniającym komunikację pomiędzy sterylizatorem, czytnikiem testów biologicznych, komputerem użytkownika służącym do gromadzenia i przetwarzania danych z przeprowadzonych cykli oraz internetową siecią lokalną użytkownika lub " chmurą " służącą do gromadzenia danych.

Każdy pojemnik ze środkiem sterylizującym zawiera zakodowaną informację, która umożliwia wyświetlenie na panelu sterowania danych dotyczących daty ważności, producenta, statusu ampułki i informacji na temat zakończenia cyklu sterylizacyjnego.

Urządzenie wyposażone w system kontrolujący poprawność przygotowania wsadu do sterylizacji, informujący użytkownika o jakości załadowanego wsadu. Weryfikujący ewentualne pozostałości wilgoci we wsadzie oraz umożliwiający jej eliminację ze wsadu. Użytkownik ma możliwość wyboru zastosowania tego rozwiązania w celu eliminacji przerwanych cykli sterylizacyjnych, ze względu na złe przygotowanie wsadu. System redukuje koszty związane z przerwanymi cyklami sterylizacyjnymi oraz przyspiesza obieg narzędzi do ponownego użycia w szpitalu. Maksymalny czas trwania procesu weryfikacji max. 6 min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 257 Stelaż na wózki wsadowe sterylizatorów parowych

Pytanie nr 77:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stelaża o pojemności 3 wózków wsadowych dostosowanych do użycia w transporcie materiału wysterylizowanego na Blok Operacyjny windą towarową, prosimy również o podanie gabarytów wewnętrznych zainstalowanej windy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zainstalowany w budynku dźwig to Dźwig typ BKG produkcji Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. o wymiarach kabiny (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 1000 x 1200 mm.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 258 Wózek transportowy sterylizatora parowego

Pytanie nr 78:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 2 szt. Zamiast 4 szt wózków? Są to dodatkowe wózki do użycia w systemie transportu materiałów windą transportową, a każdy oferowany sterylizator posiada na wyposażeniu dedykowane wózki transportowe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Specyfikacja przedmiotowa, pkt. 261 Adaptacja wjazdu do windy

Pytanie nr 80:

Prosimy o padanie wewnętrznych wymiarów gabarytowych kabiny windy.

Odpowiedź: Zainstalowany w budynku dźwig to Dźwig typ BKG produkcji Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. o wymiarach kabiny (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 1000 x 1200 mm

Dotyczy Zasilanie elektryczne urządzeń Centralnej Sterylizatorni

Pytanie nr 81:

W związku z informacją z dokumentacji projektowej

„Zasilanie urządzeń sterylizatorni zaprojektowano do mocy szczytowej technologicznej

Po= 85 KW.

Patrz folder :

- PW ELEKTRYKA ETAP 3/ rys.  1.1 pw lub wojsk etap III sch rozdz energii (1) –  szafa odbiorcza 6 pion tablic 3T3

- PW ELEKTRYKA ETAP 3/   opis_ETAP_III_PW_BUDYNEK_CBO – bilans mocy strona 5”

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dot. zakresu wykonania instalacji, gdyż moc szczytowa związana z równoczesnością pracy urządzeń Centralnej Sterylizatorni może wynosić około 240 kW (gdzie Pi= 273,5 kW na tablicy 3T3), czy Zamawiający określi wymagania dot. dodatkowego kabla zasilającego i zabezpieczy odpowiedni zapas mocy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga doprowadzenia dodatkowych kabli do rozdzielnicy na 3 piętrze (wraz z jej ewentualną rozbudową wg dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę). Zapas mocy Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie.

Dotyczy Zakres prac adaptacyjno-instalacyjnych

Pytanie nr 82:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostosowania instalcji i pomieszczeń do oferowanych myjni i sterylizatorów czy też jak to jest na rysunku technologicznym również dla 3 myjni narzędziowej i sterylizatora parowego na 2STE?

Odpowiedź: Wg. rysunku, w ramach prac adaptacyjnych należy wykonać przyłącza (podejścia) pod możliwość instalacji urządzeń wskazanych w lokalizacji z rysunku technologii w przyszłości.

ZESTAW V

Dotyczy Pozycji nr 7, 8

Pytanie nr 83:

Prosimy Zamawiającego o określenie grubości blachy i potwierdzenie, że szafa ma być metalowa z uwagi na zapis – wszystkie wymogi nieoklejone krawędzie zabezpieczyć… Czy Zamawiający wymaga lub dopuści szafy metalowe o grubości 0,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach w odpowiedzi na pytanie nr 52. Zamawiający wymaga zgodnie z przywołaną wcześniej odpowiedzią.

Dotyczy Pozycji nr 131

Pytanie nr 84:

Prosimy o potwierdzenie, że szafa ma być metalowa?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 85:

Czy Zamawiający zapewnia zlewy i baterie, umywalki do zabudów i szafek zlewozmywakowych, umywalkowych? Jeśli nie, proszę o wskazanie wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zapewnia ww. asortymentu wszelkiego rodzaju zlewy, baterie, umywalki, syfony, węże, zawory itp. są po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania armatury  o klasie nie niższej niż wskazana poniżej(aktualnie Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu nw. asortymentu):

- zlewy dwukomorowe – 25 szt.,

- syfony do zlewów dwukomorowych – 25 szt. – Rawiplast,

- zlewy jednokomorowe z ociekaczem – 7 szt.,

- zlewy okrągłe – 5szt.,

- syfony do zlewów jednoodpływowych – 12 szt. – Rawiplast,

- umywalki na blatowe – 29 szt. –Rocka,

- syfony do umywalek – 29szt. – Rawiplast,

- baterie umywalkowe – 29szt. – Armatura kfa,

- baterie zlewowe – 37szt. – Armatura kfa

Dotyczy Pozycji nr 62 – zabudowa kuchenna 0/43

Pytanie nr 86:

W zabudowie jest szafka na mikrofalówkę – natomiast w pozycji 151 wyposażenie socjalne jest mikrofalówka z tabeli wynika iż do pomieszczenia -1/54. Prosimy o potwierdzenie, iż oferent nie dostarcza do pomieszczenia 0/43 mikrofalówki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, oferent dostarcza mebel a nie mikrofalówkę w zakresie powyższej pozycji.

Dotyczy Pozycji nr 74 – zabudowa kuchenna 1/60

Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferent nie dostarcza wraz z zabudową płyty indukcyjnej i mikrofalówki. Prosimy o potwierdzenie, iż jeśli nie ma w konkretnej pozycji sprzętu AGD tzn. tak jak pozycja np. 152 to wykonawca nie dostarcza wyposażenie AGD.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, oferent dostarcza mebel a nie sprzęt AGD w zakresie powyższej pozycji.

ZESTAW VI

Pytanie nr 88:

Czy w związku z ilością dostawy wymaganego  wyposażenia medycznego ( w tym elektronicznego) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach dostawy dostarczył tester bezpieczeństwa elektrycznego spełniający wymagania normy PN EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne - Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych oraz  dodatkowo spełniający wymagania normy PN EN 60601 (Medyczne urządzenia elektryczne - Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego)?

Urządzenie posiadające możliwość komunikacji z komputerem oraz wydruku testu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w ramach dostawy dostarczenia testera bezpieczeństwa elektrycznego. W związku z powyższym zamawiający dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 3 poprzez dodanie wiersza o numerze porządkowym 271 w brzmieniu : „Tester bezpieczeństwa elektrycznego spełniający wymagania normy PN EN 62353 i PN EN 60601”.

ZESTAW VII

Dotyczy Pozycji nr 7, 9

Pytanie nr 89:

Czy Zamawiający dopuści szafę o następujących parametrach: Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg. 1990 x 800 x 435?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. Zamawiający informuje, iż proponowane powyżej wymiary spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pozostałe propozycje zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy Pozycji nr 7, 8, 9 oraz 131

Pytanie nr 90:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafę wykonaną zgodnie z opisem płyty laminowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pozycji nr 40

Pytanie nr 91:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę o opisie: Wymiary 825 x 608 x 633, trzy szufladowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm.

Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Dostosowana na kart B5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

ZESTAW VIII

Pytanie nr 92:

| 244 | Sterylizator na tlenek etylenu przelotowy - w posiadaniu Zamawiającego; - przeniesienie, montaż i uruchomienie w nowym miejscu. | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Zamawiajacy posiada sterylizator 3M Steri-Vac 8XL. |  |
| 245 | Abator. | 1 |
|  | kompatybilny z posiadanym sterylizatorem gazowym na EO typ 8 XL efektywność spalania min. 99,9% produkty końcowe spalania: para wodna i dwutlenek węgla praca automatyczna, sterowana ze sterylizatora EO bez konieczności ręcznej obsługi automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu spalania układ awaryjnego wyrzutu EO instalacja sterowniczo-sygnalizacyjna pomiędzy spalarką i sterylizatorem gazowym EO energia elektryczna - 400V; 50 Hz; moc nie większa niż 8 kW wymiary zewnętrzne: ok. 820 x 1050 x 800 mm (sxdxw). |  |
| 246 | Wyciąg znad drzwi sterylizatora. | 1 |
|  | Wyciąg znad drzwi sterylizatora pozwalający na bezpieczne usunięcie powietrza z pomieszczenia wraz z wyprowadzeniem w bezpieczne miejsce. |  |
| 247 | Centralka sterująca z czujkami. | 1 |
|  | 2 czujniki tlenku etylenu (głowice gazometryczne) o czułości 0-20 ppm umieszczone po obu stronach sterylizatora gazowego sterownik mikroprocesorowy z wyjściami na czujniki, sygnalizatory i do włączania awaryjnego wentylacji wyciągowej możliwość programowania wartości progowych alarmowych 2 sygnalizatory świetlno - optyczne do umieszczenia na zewnątrz pomieszczeń nad drzwiami. |  |
| 249 | Aerator | 1 |
|  | kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem |  |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zakresie opisanych pozycji dotyczących sterylizacji metodą tlenkiem etylenu, która to metoda sterylizacji jest metodą bardzo skomplikowaną instalacyjnie (wymaga wykonania specjalnych: przyłączy sprężonego powietrza, odprowadzenia z daszków wentylacyjnych na dach w pozycji 246, wykonania specjalnego komina wyrzutu spalin na dach fi 160 dla pozycji 245, wykonania specjalnej linii awaryjnego wyrzutu tlenku etylenu na dach dla pozycji 244 i 245, wykonania centralki sygnalizacji obecności tlenku etylenu; dostarczenie sterylizatora plazmowego nie wymagających żadnych przyłączy poza przyłączem elektrycznym 400V max. 5kW o parametrach jak poniżej:

 sterylizator plazmowy pojemności całkowitej komory 125-135 litrów

 komora prostokątna przelotowa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej,

 drzwi komory automatyczne przesuwne w dół,

 wymiary komory sterylizacyjnej użytkowe minimalne (W x S x G) 400 x 430 x 730 mm

 przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk,

 możliwość sterylizacji przewodów kanałowych teflonowych i ze stali nierdzewnej Ø1mm × 12 metrów,

 możliwość sterylizacji przewodów w wykonaniu ze stali nierdzewnej (półelastycznych) Ø1mm × 1 metr,

 kontrola skuteczności sterylizacji przy wykorzystaniu testu HELIX Ø2mm × 1,5 metra,

 temperatura sterylizacji do 55°C,

 czynnik sterylizujący w komorze: nadtlenek wodoru oraz plazma,

 stężenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu sterylizacji maksymalnie 50%,

 nabój sterylizacyjny z czynnikiem na jeden proces (jeden nabój jeden proces),

 urządzenie nie wymagające stosowania dodatkowego zbiornika (pojemnika) gromadzącego pozostałości nadtlenku wodoru,

 minimum 2 programy sterylizacyjne,

 programy sterylizacyjne zwalidowane przez producenta do zwalniania parametrycznego oraz okresowego przeprowadzania testów biologicznych bez konieczności wykonywania okresowo dodatkowych walidacji

 czas trwania procesu do 70 minut, brak konieczności aeracji wsadu,

 możliwość zwalniania materiału bezpośrednio po procesie bez konieczności oczekiwania na wynik testu biologicznego,

 panel sterowania dotykowy o przekątnej minimum 5,7”,

 sterowanie mikroprocesorowe,

 wbudowana drukarka,

 wymiary zewnętrzne maksymalnie (W x S x G) 1800 x 1100 x 1100 mm

 zasilanie 400 V, max. 5kW (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy)

 CE MDD 93/42/EEC, EN14937

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć trudności związanych z wyprowadzeniem linii wyrzutów gazu (wybuchowego) jakim jest tlenek etylenu ponad dach, z dala od ujęć powietrza oraz innych obiektów zlokalizowanych na dachu, co bezwzględnie przyczyni się do skrócenia czasu realizacji zadania i obniży koszty jego wykonania, nie spowoduje ingerencji na elewacjach budynku. Jednocześnie nowoczesne urządzenie sterylizacji plazmowej pozwoli na zwiększenie wydajności w zakresie sterylizacji niskotemperaturowej, gdyż czas cykli mieści się w przedziale 30-70 minut. Proponowany sterylizator plazmowy zapewnia penetracje kanałów o średnicy 1mm i długości 12 metrów, co stawia go jako metodę równą sterylizatorowi tlenkiem etylenu, znacznie łatwiejsza w instalacji i tańszą w eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania równoważnego o parametrach określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt.I.ppkt 12-13 SIWZ.

Pytanie nr 93:

Prosimy o doprecyzowanie, z jakich lokalizacji należy doprowadzić zasilania elektryczne, oraz czy Zamawiający dysponuje wymaganą mocą przyłączeniową na poziomie rozdzielnic?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 81.

Zamawiający w wyniku udzielonych wyjaśnień dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 poprzez wykreślenie pierwotnych zapisów i wprowadzenie aktualnego brzmienia opisu/parametru.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian treści oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz dokonanymi zmianami, Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w oparciu o art. 12a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium na obowiązujące terminy:

1) termin składania ofert i wpłaty wadium: 19.09.2018 r. godz. 9:30.

2) termin otwarcia ofert: 19.09.2018 r. godz. 10:00.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

Zapraszamy do składania ofert.