## zadanie 8
DZP/PN/38/2018
| (pieczęć Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2.1
ZMIANA Z DNIA 30.08.2018 R.
Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej
Zadanie 8 - Lampa szczelinowa
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
Wymagania ogólne
1 | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2 | Producent | Podać |  | Wymagane
3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4 | Rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5 | Certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie UE | TAK |  | Wymagane
6 | Instrukcja obslugi w jez. polskim (z dostawą) | TAK |  | Wymagane
Lampa szczelinowa
7 | Powiększenie | min.3-stopniowe |  | 3 - 0 pkt., >3-5 pkt.
8 | Stopnie powiększenia | min.10/16/25 |  | Wymagane
9 | Typ | Haag-Streit |  | Wymagane
10 | Filtry:
| niebieski | TAK |  | Wymagane
| zielony | TAK |  | Wymagane
| pochłaniający ciepło | TAK |  | Wymagane
| amber | TAK |  | Wymagane
| szary | TAK |  | Wymagane
| odcinający UV i IR | TAK |  | Wymagane
10 | Oświetlenie halogenowe | TAK |  | Wymagane
11 | Uchwyt do tonometru podwieszanego | TAK, typ R900 |  | Wymagane
12 | Tonometr aplanacyjny podwieszany | TAK, typ R900 |  | Wymagane
Przystawka cyfrowa fotograficzna i video
13 | Min.5 Mpix | TAK |  | 5 - 0 pkt., >5-5 pkt.
14 | Możliwość podglądu obrazu na żywo | TAK |  | Wymagane
15 | Transmisja do komputera (złącze LAN) | TAK |  | Wymagane
16 | Reagowanie na podczerwień umożliwiające obrazowanie gruczołów Meiboma | TAK |  | Wymagane
Monitor z komputerem typu all-in-one i programem do obróbki zdjęć
Stolik elektryczny pod lampę
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Gwarancja na całość min.60 miesięcy | Tak |  | Podać
2 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | Tak |  | Potwierdzić
3 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić
4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | 48 h-0 pkt, <48 h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
6 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić
7 | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
8 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Potwierdzić
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
10 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
11 | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji: 2 razy w roku. Pilnowanie terminów +/- 1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Potwierdzić
12 | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Potwierdzić
13 | Szkolenie wstepne dla presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urzadzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Potwierdzić
14 | Szkolenie dodatkowe presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt.
15 | Szkolenie dodatkowe presonelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia | Tak |  | Potwierdzić
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy