## łóżko
(pieczęć Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
po zmianie z dnia 11.09.2018r.
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTOWA
Zestawienie parametrów technicznych
Łóżko specjalistyczne dla ciężko chorych - 6 kpl.
Dane ogólne:
Pełna nazwa*:
Producent / Kraj*:
Rok produkcji*:
Dystrybutor – Wykonawca*:
Lp. | Parametry graniczne I oceniane | Parametr graniczny/war waru wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
I
Parametry ogólne
1 | Dołączone materiały informacyjne zawierające informacje nie sprzeczne z podanymi poniżej zgodnie z wymogami określonymi w Rozdz. IV.2 pkt. 3 SIWZ | TAK |  | Wymagane
1.1 | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) lub konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, a części tworzywowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS. Fabrycznie nowe. | TAK |  | Wymagane
2 | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK |  | Wymagane
3 | Długość łóżka max. 2300 mm | TAK |  | Wymagane
4 | Leże z możliwością przedłużenia o min. 180 mm od długości bazowej | TAK |  | 180 mm-0 pkt., >180 mm-5 pkt.
5 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  | Wymagane
6 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym lub prostokątnym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C lub mobilnymi, przyłóżkowymi aparatami RTG. | TAK |  | Wymagane
7 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  | Wymagane
8 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  | Wymagane
9 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  | Wymagane
10 | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 820 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  | Wymagane
11 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 60o | TAK |  | Do 60-0 pkt.,
>60-5 pkt.
12 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego) | TAK |  | Wymagane
13 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego) | TAK |  | Wymagane
14 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | TAK |  | Wymagane
15 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  | Wymagane
16 | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. | TAK |  | Wymagane
[W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5°.
Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25°(-1o)] lub Możliwość wykonania przechyłu w każdym położeniu i na każdej wysokości wypoziomowanej ramy leża w zakresie do 20° w każdą stronę
17 | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach) lub Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych tj. zatrzymanie leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 0º w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego | TAK |  | Wymagane
18 | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. | TAK |  | Wymagane
19 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm lub Funkcja podwójnej autoregresji 165 mm - jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  | Wymagane
20 | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm lub Funkcja podwójnej autoregresji 165 mm - jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  | Wymagane
21 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta lub centralny panel sterujący zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, z możliwością podwieszenia pod wysuwaną półką na pościel | TAK |  | Wymagane
22 | Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka lub centralny panel sterujący z czytelnymi piktogramami bez wskaźnika podłączenia do sieci i wskaźnika ładowania akumulatora | TAK |  | Wymagane
23 | Ekran dotykowy z trzema menu: | TAK |  | Wymagane
- menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne),
- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur)
- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań.
lub
Panel centralny z czytelnymi piktogramami, podzielony na trzy strefy:
- strefa do blokowania funkcji i przycisków służących do regulacji (góra-dół)
- strefa do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment uda, przechyły boczne, wysokość leża, przechyły wzdłużne)
- strefa do sterowania pozycją CPR, antyszokową, do badań/egzaminacyjną, kardiologiczną
24 | W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem | TAK |  | Wymagane
lub
Centralny panel sterujący z czytelnymi piktogramami (ikony regulowanej funkcji) służącymi do regulacji elektrycznych funkcji łóżka
25 | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. | TAK |  | Wymagane
26 | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: | TAK |  | Wymagane
- regulacja wysokości leża
- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
- regulacja kąta nachylenia segmentu ud
- regulacja pozycji Trendelenburga
- regulacja pozycji anty-Trendelenburga
- regulacja przechyłów bocznych
- pozycja „krzesła kardiologicznego”
- pozycja CPR
- pozycja antyszokowa
- pozycja do badań
27 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  | Wymagane
28 | Pozycja CPR uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  | Wymagane
29 | Pozycja antyszokowa uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  | Wymagane
30 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół) lub poprzez regulację wysokości leża tj. góra-dół (za pomocą przycisków na pilocie, panelu centralnym oraz sterowaniu w barierkach) lub wybór funkcji „do badań” (zaprogramowana, ergonomiczna wysokość) dostępnej na panelu centralnym (funkcja dostępna za pomocą jednego przycisku) | TAK |  | Wymagane
31 | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High lub pozycja Fowlera (obniżenie wysokości, uniesienie oparcia pleców i uda) uzyskiwana poprzez wybór funkcji/przycisków służących do regulacji wysokości leża, segmentu parcia pleców, segmentu uda dostępnych na pilocie, panelu centralnym oraz sterowaniu w barierkach. | TAK |  | Wymagane
32 | Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: | TAK |  | Wymagane
- stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka
- stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych)
- stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego.
lub
trzy rodzaje systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka:
- rodzaj I – sterowanie za pomocą pilota przewodowego
- rodzaj II – sterowanie za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne (od strony wewnętrznej dla pacjenta i od strony wewnętrznej dla personelu). Panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące funkcje sterowania w sposób świadomy
- rodzaj III – sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka za pomocą centralnego panelu sterowania zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta?
33 | Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. | TAK |  | Wymagane
Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie lub tryb „stand by” tzn. odłączenie wszelkich regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) oraz odłączenie wszelkich regulacji (za wyjątkiem funkcji CPR, antyszokowej, krzesła kardiologicznego, do badań/egzaminacyjnej) na centralnym panelu sterowania po ok. 20 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji).
34 | Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: włącz/wyłącz, CPR, pozycja antyszokowa, krzesło kardiologiczne lub po naciśnięciu przycisku danej funkcji, która ma być aktualnie realizowana (np. funkcji służącej do regulacji segmentu oparcia pleców) | TAK |  | Wymagane
35 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | TAK |  | Wymagane
lub
Centralny panel sterujący posiadający możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji CPR, antyszokowej, krzesła kardiologicznego, do badań/egzaminacyjnej), zablokowanie funkcji na centralnym panelu sterowania blokuje także funkcje na pilocie i w sterowaniu w barierkach bocznych
36 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: pozycja CPR, pozycja antyszokowa, pozycja „krzesła kardiologicznego” | TAK |  | Wymagane
lub
Centralny panel sterujący posiadający możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji CPR, antyszokowej, krzesła kardiologicznego, do badań/egzaminacyjnej), zablokowanie funkcji na centralnym panelu sterowania blokuje także funkcje na pilocie i w sterowaniu w barierkach bocznych
37 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | TAK |  | Wymagane
38. | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: | TAK |  | Wymagane
- regulacja wysokości leża
- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
- regulacja kąta nachylenia segmentu ud
- funkcja autokontur
39. | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego lub układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka (za wyjątkiem funkcji CPR, antyszokowej, krzesła kardiologicznego, do badań/egzaminacyjnej) z centralnego panelu sterującego | TAK |  | Wymagane
40. | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: | TAK |  | Wymagane
- regulacja wysokości leża
- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
- regulacja kąta nachylenia segmentu ud
- autokontur,
oraz tylko od strony personelu:
- regulacja pozycji Trendelenburga
- regulacja pozycji anty-Trendelenburga
Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji
lub
Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud Panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące funkcje sterowania w sposób świadomy. Regulacja funkcji autokontur dostępna na pilocie, a regulacje pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępne z centralnego panelu sterowania
41. | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia. | TAK |  | Wymagane
42. | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  | Wymagane
43. | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  | Wymagane
44. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  | Wymagane
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa dołączyć do oferty.
lub
konstrukcja wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, podwozie jest osłonięte jednoczęściową osłoną wykonaną z estetycznego tworzywa sztucznego
45. | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  | Wymagane
46. | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | TAK |  | Wymagane
lub
łóżko posiadające segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców oraz posiadające elektryczną funkcję CPR wszystkich segmentów leża dostępną na centralnym panelu sterowania za pomocą jednego przycisku
47. | Układ jezdny z czterema kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | TAK |  | Wymagane
48. | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka lub dźwignia hamulca centralnej blokady kół umieszczoną na całej szerokości ramy podwozia od strony nóg pacjenta | TAK |  | Wymagane
49. | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  | Wymagane
50. | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  | Wymagane
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża
lub
Szczyty wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, wytworzone z wysokiej jakości tworzywa ABS, z wklejką (kolor do uzgodnienia), szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża
51. | Rama leża wyposażona w poziomicę lub wbudowane w barierki boczne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych | TAK |  | Wymagane
52. | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | TAK |  | Wymagane
53. | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | TAK |  | Wymagane
54. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | Wymagane
55. | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża | TAK |  | Wymagane
56. | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  | Wymagane
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.
Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia
Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi.
lub
Łóżko posiadające poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z wysokiej jakości tworzywa ABS, poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców, poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia, dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi
57. | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel | TAK |  | Wymagane
58. | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: | TAK |  | Wymagane
- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych,
- zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami.
lub
 Dyrektywa Europejska 93/42/CE z 14. czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych  Dyrektywa Europejska 2006/42/CE z 17. maja 2006 roku dotycząca maszyn, zmieniająca Dyrektywę 95/16/CE  Dyrektywa Europejska 2006/95/CE z 12. grudnia 2006 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie materiałów elektrycznych przeznaczonych do stosowania pod limitowanym napięciem  Dyrektywa Europejska 2004/108/CE z 15. grudnia 2004 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej  Dyrektywa Europejska 2009/23/CE z 23. kwietnia 2009 roku dotycząca nieautomatycznych przyrządów ważenia  Norma UNE – EN ISO 12100, “Bezpieczeństwo maszyn. Zasady ogólne dla oceny i redukcji ryzyka projektowania”  Norma UNE – EN 20324, “Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy, kod IP”. Równoważna normie IEC 60529  Norma UNE – EN 60204-1, “Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Zasady ogólne”  Norma UNE – EN 60601-1, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa”  Norma UNE – EN 60601-1-2, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2. Zasady ogólne bezpieczeństwa. Norma: kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania i badania”  Norma UNE – EN 60601-2-52, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych”  Norma EN 45501-95, metrologiczne aspekty nieautomatycznych przyrządów ważenia
59. | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany lub Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego w barierach bocznych po obu stronach łóżka, panele zintegrowane w barierkach bocznych, nie wystające poza obrys łóżka (bez konieczności „chowania” w przypadku nie używania) | TAK |  | Wymagane
60. | Dane techniczne systemu ważącego: | TAK |  | Wymagane
działka odczytowa: 0,1 kg,
dokładność pomiaru: 0,1 kg,
maksymalne obciążenie: 250,0 kg,
Klasa dokładności: III
61. | Funkcje sytemu ważącego: | TAK |  | Wymagane
tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku,
wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku,
przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi,
funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru,
wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia,
wskaźnik stabilności pomiaru masy,
wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta,
wskazanie przeciążenia wagi,
zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia
lub
Funkcje systemu ważącego:  automatyczne tarowanie  zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku)  funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych  automatyczne kalibrowanie wagi  funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta  alarm wyjścia pacjenta z łóżka  przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”
62. | Udźwig łóżka min. 250 kg | TAK |  | Wymagane
63. | Elementy wyposażenia łóżka: | TAK |  | Wymagane
- wieszak na kroplówki
- materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 2 szt.
- dodatkowy materac wypełniający (przy przedłużeniu leża) w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy – 2 szt.
64. | W komplecie do każdego łóżka: | TAK |  | Wymagane
1. stojak na kroplówki wyposażony w min.3 gniazda zasilające
2. ciśnieniomierz elektroniczny
3. pasy do krępowania pacjenta (ręce i nogi) wykonane z wysokiej jakości skóry. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem pacjenta pokryte miękką wyściółką-2 komplety
4. termometr medyczny bezdotykowy
5. materac przeciwodleżynowy-1 szt.
6.szafka przyłóżkowa
7. ramka do kart gorączkowych z ochroną danych osobowych kompatybilna z łóżkiem- 2 szt.
65. | Kolory łóżka, szafki i materacy do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Wymagane
Materac przeciwodleżynowy
66. | Wymiary materaca 200x85cm (+/- 5 cm). | TAK |  | Wymagane
67. | Wysokość materaca powyżej 20cm. | TAK |  | Wymagane
68. | Materace muszą być dostosowane do łóżek wymienionych w specyfikacji. | TAK |  | Wymagane
69. | Nowoczesna konstrukcja materaca umożliwiająca odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej. | TAK |  | Wymagane
70. | Minimum 20 wymiennych komór poprzecznych - umieszczonych w rzędach, wykonanych z poliuretanu, napełniających się i opróżniających na przemian co druga oraz posiadających zabezpieczenie antyrotacyjne. | TAK |  | Większa ilość od wymaganego – 5 pkt
Wymagany – 0 pkt
71. | Materac wyposażony w system komór spodnich, stale wypełnionych powietrzem dla zabezpieczenia pacjenta przed kontaktem z konstrukcją łóżka i ułatwiających dezynfekcję całego materaca, funkcję transportową powyżej 3h, funkcję szybkiego spuszczenia powietrza tzw. CPR, wzmocnione przewody materaca schowane w pokrowcu, pasy stabilizacyjne z wkładem przeciwpoślizgowym, szybkozłączki komór, system dotleniania uciskanych tkanek. | TAK |  | Wymagane
72. | Materac pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym – tkanina min. 230g/m2, wielokierunkowo rozciągliwym, zapinanym na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C oraz dodatkowo jeden zapasowy pokrowiec o właściwościach opisanych powyżej. | TAK |  | Wymagane
73. | Wytrzymałość mechaniczna do 240kg. | TAK |  | Większy od wymaganego – 5 pkt
Wymagany – 0 pkt
74. | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: | TAK |  | Wymagane
75. | · całkowicie automatyczny system pracy reagujący samoczynnie na wszelkie zmiany pozycji ciała pacjenta i dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do V stopnia włącznie, | TAK |  | Wymagane
76. | · dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień i modyfikacji parametrów pracy sprzętu | TAK |  | Wymagane
77. | · funkcję wyboru ciśnienia w zakresie od 10 do 40mmHg (+/- 5mmHg) | TAK |  | Wymagane
78. | · funkcję wyboru trybu: statycznego, maksymalnego wypełnienia z funkcją auto-powrotu, kardiologicznego, symulacyjnego i siedzącego | TAK |  | Wymagane
79. | · alarm wizualny i dźwiękowy spadku ciśnienia | TAK |  | Wymagane
80. | · alarm wizualny i dźwiękowy braku zasilania | TAK |  | Wymagane
81. | · alarm przeglądu serwisowego | TAK |  | Wymagane
82. | · funkcję zabezpieczenia wprowadzonych parametrów dla pracy pompy przed ich przypadkową zmianą poprzez automatyczną blokadę panelu sterowania | TAK |  | Wymagane
83. | · wyłącznik alarmu dźwiękowego | TAK |  | Wymagane
84. | · funkcję wyboru czasu trwania cyklu od 10 do 20min. (+/- 5min.) | TAK |  | Wymagane
85. | · funkcję pamięci wprowadzonych parametrów pracy . W przypadku chwilowego braku zasilania energetycznego system ma wznowić pracę zgodnie z wprowadzonymi ostatnio parametrami pracy | TAK |  | Wymagane
86. | · wydajność pompy nie mniejsza niż 15 l/min. | TAK |  | Wymagane
87. | · Gniazdo 2 sekcyjne (2 wloty powietrza) szybkozłączki do połączenia z materacem | TAK |  | Wymagane
88. | · wymienny, zewnętrzny mechaniczny filtr powietrza | TAK |  | Wymagane
89. | · wymienny antybakteryjny filtr powietrza + 1szt zapasowy | TAK
Szafka przyłóżkowa
90. | Szafka przyłóżkowa z możliwością postawienia po obu stronach łóżka
91. | Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-15 cm
- Głębokość : 50 cm, +/-15 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-15cm
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-15 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 15cm
92. | Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się pod blatem
- półkę wewnątrz szafki ,
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki lub z blachy metalowej, lakierowanej
93. | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
94. | Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów lub z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
95. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
96. | Układ jezdny: 4 koła jezdne z niebrudzącego podłóg materiału
97. | Min. 2 koła z blokadą
98. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej.
II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. | Okres gwarancji | TAK, min 60 miesięcy |  | nie podlega ocenie
2. | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną - jeśli dotyczy | TAK |  | nie podlega ocenie
3. | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  | nie podlega ocenie
4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych) | TAK, max. 48 godz. |  | nie podlega ocenie
5. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów (dotyczy dni roboczych) | TAK, max. 72 godz. |  | nie podlega ocenie
6. | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | TAK Podać dane teleadresowe |  | nie podlega ocenie
7 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zoferowanego urządzenia w czasie trwania gwarancji (obsługa serwisowa w języku polskim) | TAK Podać lokalizację |  | nie podlega ocenie
8. | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczona wraz z urządzeniem) | TAK |  | nie podlega ocenie
9. | Paszport techniczny (dostarczony wraz z urządzeniem) | TAK |  | nie podlega ocenie
10. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji: min. 1 raz w roku. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy | TAK |  | nie podlega ocenie
11. | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem gwarancji | TAK |  | nie podlega ocenie
12. | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | TAK |  | nie podlega ocenie
13. | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 5 lat od protokolarnego odbioru sprzętu | TAK, min. liczba szkoleń: 2 |  | 2 - 0 pkt. > 2 - 5 pkt.
14. | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia na wezwanie Zamawiającego, w ciągu min. 1 roku od protokolarnego odbioru sprzętu | TAK, min. liczba szkoleń: 1 |  | 1 - 0 pkt. > 1 - 5 pkt.
15. | Gwarancja dostępności serwiu po upływie okresu gwarancji | TAK, nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | nie podlega ocenie
16. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | TAK, nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | nie podlega ocenie
17. | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje | TAK |  | nie podlega ocenie
18. | Koszt jednej roboczogodziny serwisu pogwarancyjnego | TAK |  | nie podlega ocenie
19. | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół | TAK |  | nie podlega ocenie
20. | Liczba niezbędnych przeglądów pogwarancyjnych w ciągu roku | TAK, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | nie podlega ocenie
21. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny (obsługa serwisowa w języku polskim) | TAK, podać lokalizację i czego dotyczy |  | nie podlega ocenie
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
............................, dnia ....................... |  |  | ……………………………………………..
pieczęć i podpis osoby uprawnionej ze strony wykonawcy