## lampa szczelinowa
DZP/PN/43/2018
| (pieczęć Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2
| Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej |  |  | ZMIANA Z DNIA 25.09.2018 r.
Lampa szczelinowa
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany* | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać**) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
I. Wymagania ogólne
1 | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2 | Producent | Podać |  | Wymagane
3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4 | Rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
II. Lampa szczelinowa
5 | Powiększenie | min.3-stopniowe |  | 3 - 0 pkt., >3-5 pkt.
6 | Stopnie powiększenia | min.10/16/25 |  | Wymagane 0 pkt., wiecej możliwości - 5 pkt.
7 | Typ | Haag-Streit |  | Wymagane
8 | Filtry:
| niebieski | TAK |  | Wymagane
| zielony | TAK |  | Wymagane
| pochłaniający ciepło | TAK |  | Wymagane
| amber | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt.
| szary | TAK |  | Wymagane
| odcinający UV i IR | TAK |  | Wymagane
9 | Oświetlenie halogenowe | TAK |  | Wymagane
10 | Uchwyt do tonometru podwieszanego | TAK, typ R900 |  | Wymagane
11 | Tonometr aplanacyjny podwieszany | TAK, typ R900 |  | Wymagane
III. Monitor z komputerem typu all-in-one i programem do obróbki zdjęć
IV. Stolik elektryczny pod lampę
V. Warunki gwarancji i serwisu
1 | Gwarancja na całość min.60 miesięcy | Tak |  | Podać
2 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Potwierdzić
3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | 48 h-0 pkt, <48 h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
4 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić
5 | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
6 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Potwierdzić
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
8 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
9 | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji: 2 razy w roku. Pilnowanie terminów +/- 1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Potwierdzić
10 | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Potwierdzić
11 | Szkolenie wstępne dla presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urzadzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Potwierdzić
12 | Szkolenie dodatkowe presonelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt.
13 | Szkolenie dodatkowe presonelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia | Tak, min. 1 |  | 1-0 pkt., >1-5 pkt.
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy