Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 07.12.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/67/2018

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem – 2 zadania

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania                                     wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Dotyczy Zadania nr 2 – Dostawa aparatu RTG ramię C

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu  od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu i naprawy gwarancyjnej.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający w związku z zapytaniem Wykonawcy modyfikuje zapisy w wymaganym czasie reakcji serwisu i naprawy gwarancyjnej o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu od pn – pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 5załącznika nr 2.2 „Warunki gwarancji i serwisu”

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie czasu na usunięcie wad i usterek  w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych i w przypadku sprowadzenia  części zamiennych                        z zagranicy).

Proponujemy termin do 4 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych)  i do 10 dni roboczych w przypadku sprowadzenia  części zamiennych                                  z zagranicy).

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 10 załącznika nr 2.2 „Warunki gwarancji i serwisu”

W nawiązaniu do powyższego punktu prosimy o niewielką modyfikację zgodnie z poniższym zapisem:

„Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji. Pilnowanie terminów +/-2 tygodnie po stronie Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 11 załącznika nr 2.2 „Warunki gwarancji i serwisu”

W nawiązaniu do powyższego punktu prosimy o niewielką modyfikację zgodnie z poniższym zapisem:

„Bezpłatny przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę zapisu na „Bezpłatny przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji”. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.2 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy pkt. 4  załącznika nr 2.2 „Serwis pogwarancyjny

Czy koszt roboczogodziny ma zawierać koszty delegacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy ust.1.3) § 5

W nawiązaniu do ust.1.3) § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% ceny wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – Projekt umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy ust.1.5) § 5

W nawiązaniu do ust.1.5) § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – Projekt umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy ust.1.6) § 5

W nawiązaniu do ust.1.6) § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu okresowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – Projekt umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy ust.1.7) § 5

W nawiązaniu do ust.1.7) § 5 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – Projekt umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę).

Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy ust.9 § 3 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego do                             12 dni roboczych od momentu rozpoczęcia naprawy z koniecznością wymiany części. lub podzespołów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – Projekt umowy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW II

Dotyczy Zadania nr 1 – Dostawa aparatu USG

Pytanie 14

Dotyczy pkt. 82

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium o parametrach w wielu miejscach przewyższających wymagane, który posiada doskonałą głowicę Liniową nowej generacji o zakresie częstotliwości aż 3,0 – 13,o MHz (obrazowanie harmoniczne 16 zakresów, szerokość skanu 50 mm) wykonaną w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach, ale posiadającą 192 elementy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 82 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

ZESTAW III

Dotyczy Zadania nr 1 – Dostawa aparatu USG

Pytanie 15

Dotyczy pkt. 10 i 11

Zamawiający w Pkt 10 i 11 wymaga:

| 10. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 000 000 | TAK, podać |  | 1 000 000 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt |
|  |  |  |  | powyżej 1 400 000 – 10 pkt |
| 11. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK, podać |  | 1 000 000 – 0 pkt |
|  |  |  |  | 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt |
|  |  |  |  | powyżej 1 400 000 – 10 pkt |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Pragniemy zaznaczyć że ilość kanałów nadawczo i odbiorczych jest parametrem technologicznym i  w żaden istotny sposób nie wpływa na  jakość obrazu.

- W związku z powyższym wnosimy  o  zmianę parametru w następujący sposób:

| 10. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 200 000 | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 200 000 | TAK, podać |  | Wymagane |

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy pkt. 13

Zamawiający w Pkt 13 wymaga:

| 13. | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez gniazd głowic tzw. parkingowych  ?

Pragniemy podkreślić że gniazdo parkingowe dla głowicy w obecnej konfiguracji dla aparatu jest zupełnie nieużyteczne z uwagi na to że w tabeli parametrów granicznych dla aparatu USG występują 3 głowice obrazowe czyli tyle ile aparat posiada aktywnych gniazd dla głowic obrazowych. Z tego powodu nie zaistnieje potrzeba używania gniazd parkingowych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 13 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 17

Dotyczy pkt. 14

Zamawiający w Pkt 14 wymaga:

| 14. | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK, podać |  | 270 – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 271 – 280 – 5 pkt. |
|  |  |  |  | Powyżej 280 – 10 pkt. |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający dopuści  aparat, którego dynamika systemu wynosi 265 DB,  i zmieni  treść parametru w następujący sposób:

| 14. | Dynamika systemu min. 265 dB | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zaznaczyć że tak niewielka zmiana nie wpływa na jakość systemu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy pkt. 15

Zamawiający w Pkt 15 wymaga:

| 15. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności i wyrównania szans w postępowaniu dopuści zmianę i dodatkowo wprowadzenie punktacji w niniejszym punkcie w następujący sposób :

| 15. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 2 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK, podać |  | Przekątna ekranu 17 cali – 0 Pkt Przekątna ekranu 19 cali – 5 Pkt Przekątna ekranu 21 cali i więcej – 10 Pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy pkt. 18

Zamawiający w Pkt 18 wymaga:

| 18. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający dopuści  aparat, który posiada panel sterujący LCD 8,4 cali,  i zmieni  treść parametru w następujący sposób:

| 18. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 8 cali | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy podkreślić że niniejsza zmiana w wymogu wielkości ekranu LCD jest minimalna i nie ma żadnego istotnego wpływu na komfort użytkowania aparatu ani nie wpływa w żaden sposób na walory diagnostyczne.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 18 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy pkt. 20

Zamawiający w Pkt 20 wymaga:

| 20. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Pragniemy podkreślić że liczba obrazów pamięci dynamicznej w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.

- W związku z powyższym wnosimy  o  zmianę parametru w następujący sposób:

| 20. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2700 obrazów | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy pkt. 22

Zamawiający w Pkt 22 wymaga:

| 22. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK, podać |  | 200 sek. – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201 – 250 sek. – 5 pkt. |
|  |  |  |  | Powyżej 250 sek. – 10 pkt. |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Pragniemy podkreślić że długość pamięci dynamicznej w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.

- W związku z powyższym wnosimy  o  zmianę parametru w następujący sposób:

| 22. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek. | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie22

Dotyczy pkt. 23

Zamawiający w Pkt 23 wymaga:

| 23. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,8 - 40 cm | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Pragniemy zauważyć że powyższa zmiana jest marginalna i pozostawienie parametru w pierwotnej formie tylko w niepotrzebny sposób ogranicza konkurencję w postępowaniu.

- W związku z powyższym wnosimy  o  zmianę parametru w następujący sposób:

| 23. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 40 cm | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 23 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie23

Dotyczy pkt. 28

Zamawiający w Pkt 28 wymaga:

| 28. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1 200 obrazów/sek. | TAK, podać |  | 1 200 obr/sek. – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 201-1 400 obr/sek. – 5 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 1 400 obr/sek. – 10 pkt |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści system, którego odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: wynosi  500 obrazów/sek.

- W związku z powyższym wnosimy  o  zmianę parametru w następujący sposób::

| 28. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 500 obrazów/sek. | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy podkreślić że powyższa zmiana w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie24

Dotyczy pkt. 32

Zamawiający w Pkt 32 wymaga:

| 32. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaną prędkością dla Dopplera Kolorowego 3,87 m/sek? Tak mała różnica nie ma żadnego znaczenia dla możliwości diagnostycznych aparatów.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 32 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie25

Dotyczy pkt. 36

Zamawiający w Pkt 36 wymaga:

| 36. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- W związku z faktem, że jest Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego jest istotnym  parametrem  , wnosimy wprowadzenie punktacji w następujący sposób :

| 36. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  | +/- 4,0 do +/-15 m/sek – 0 Pkt +/- 16 i więcej – 10 Pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie26

Dotyczy pkt. 36

Zamawiający w Pkt 32 wymaga:

| 37. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści system, którego regulacja bramki dopplerowskiej wynosi  od 1,0 mm do 20 mm.

Czy Zamawiający dopuści zmianę w niniejszym punkcie na następującą treść :

| 37. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 1,0 mm do 20 mm | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy podkreślić że powyższa zmiana jest absolutnie marginalna i w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 37 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie27

Dotyczy pkt. 40

Zamawiający w Pkt 40 wymaga:

| 40. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać | -60 | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający   dopuści aparat o automatyczna korekcji kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni  oraz zmieni   w treść parametru w następujący sposób :

| 40. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy podkreślić że powyższa zmiana jest mało istotna i w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 40 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie27

Dotyczy pkt. 40

Zamawiający w Pkt 40 wymaga:

„Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI”

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Wnosimy o usunięcie z wymogu parametrów niniejszego zapisu gdyż nie wnosi on nic istotnego, a tylko niepotrzebnie ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie28

Dotyczy pkt. 43

Zamawiający w Pkt 43 wymaga:

| 43. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, dodatkowo aparat wyposażony jest w zaawansowane oprogramowanie Precision Imaging (4 ustawień) poprawiające rozdzielczość oraz rozróżnialność tkanek o bardzo zbliżonej skali szarości. Które w przeciwieństwie do metod używających większą ilość wiązek nie powoduje spowolnienia przetwarzania obrazu a co za tym idzie umożliwia ciągłą pracę nawet przy wysokich ustawieniach parametrów obrazowych.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie29

Dotyczy pkt. 45

Zamawiający w Pkt 45 wymaga:

| 45. | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji automatycznego rozpoznawania tkanki? Jest to funkcjonalność bardzo rzadko stosowana a w znacznym stopniu podraża oferowany aparat.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 45 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 30

Dotyczy pkt. 51

Zamawiający w Pkt 51 wymaga:

| 51. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK, podać |  | 15 map – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16-20 – 5 pkt. |
|  |  |  |  | Powyżej 20 – 10 pkt. |

Czy Zamawiający dopuści w zmianę w niniejszym punkcie na następującą treść :

| 51. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Zastosowanie punktacji w niniejszym punkcie nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego gdyż liczba map kolorów o którą prosimy: min 12 – jest wystarczająco duża przy codziennej pracy i sztuczne punktowanie i zawyżanie punktowania tego parametru tylko w niepotrzebny sposób ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31

Dotyczy pkt. 56

Zamawiający w Pkt 56 wymaga:

| 56. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści zapis w formatach DICOM, JPG, BMP oraz AVI, co jest absolutnie wystarczające w codziennej pracy, oraz w żaden istotny sposób nie wpływa na walory użytkowe i diagnostycznego oferowanego aparatu?

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32

Dotyczy pkt. 68

Zamawiający w Pkt 68 wymaga:

| 68. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści w oferowanym aparacie możliwość przełączanie głowic z panelu sterowania aparatu, jak również możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów wybieranych z menu na ekranie dotykowym?

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 68 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 33

Dotyczy pkt. 74

Zamawiający w Pkt 74 wymaga:

| 74. | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowic wyposażonych w złącza inne niż bezpinowe, nowej generacji wykonane w technologii równoważnej do matrycowej typu Multicrystal ?

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 74 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 34

Dotyczy pkt. 76, 77 i 78

Zamawiający w Pkt 76, 77 i 78 dla Głowicy convex wymaga:

| 76. | Zakres częstotliwości pracy | TAK, podać |  | 1,0 – 5,0 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  | Szerszy zakres – 10 pkt |
| 77. | Liczba elementów: min. 800 | TAK, podać |  | 800 – 0 pkt |
|  |  |  |  | 801-900 – 5 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 900 – 10 pkt |
| 78. | Kąt skanowania min. 75 st. | TAK, podać |  | Wymagane |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści zmianę w niniejszych punktach na następującą treść :

| 76. | Zakres częstotliwości pracy | TAK, podać |  | 1,5 – 5,0 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. 1,5 – 5,0 MHz. |  |  | Szerszy zakres – 10 pkt |
| 77. | Liczba elementów: min. 750 | TAK, podać |  | 700 – 0 pkt |
|  |  |  |  | 701-800 – 5 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 800 – 10 pkt |
| 78. | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK, podać |  | Wymagane |

Pragniemy zaznaczyć że powyższe zmiany mają charakter minimalny i w żaden istotny sposób nie wpływają na jakość ani walory diagnostyczne oferowanego aparatu i mają jedynie charakter technologiczny danego producenta urządzeń.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35

Dotyczy pkt. 90

Zamawiający w Pkt 90 wymaga:

| 90. | Kąt skanowania min. 195 st. | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis parametru uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z głowicą endovaginalną o kącie skanowania:  180 st. a także 900 elementach akustycznych ?

Pragniemy zauważyć, że powyższa zmiana w żaden istotny sposób nie wpływa na walory diagnostyczne oferowanego aparatu i ma charakter całkowicie marginalny.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 90 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 36

Dotyczy pkt. 95

Zamawiający w Pkt 95 wymaga:

| 95. | Możliwość rozbudowy systemu o głowice kardiologiczna typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st. | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w możliwościach rozbudowy głowicy kardiologicznej o zakresie częstotliwości 1,4-4,8 MHz.?

Tak minimalistyczna różnica nie może mieć żadnego istotnego wpływu na jakość otrzymywanego obrazowania.

Pragniemy podkreślić że możliwości rozbudowy są wyłącznie opcjami które mogą w przyszłości a wcale nie musza zostać dokupione przez Zamawiającego, z tego powodu ich wyszczególnienie nie pomaga w zwiększeniu konkurencyjności w postępowaniu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 95 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy pkt. 106

Zamawiający w Pkt 106 wymaga:

| 106. | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 2,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | TAK, podać |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści głowicę objętościową o zakresie częstotliwości 2,0-7,2 MHz, posiadającą 128 elementów, obrazowanie harmoniczne na 3 zakresach częstotliwości, oraz prędkość skanowania do 20 vol/sek.

Tak minimalistyczna różnica nie może mieć żadnego istotnego wpływu na jakość otrzymywanego obrazowania.

Pragniemy podkreślić że możliwości rozbudowy są wyłącznie opcjami które mogą w przyszłości a wcale nie muszą zostać dokupione przez Zamawiającego, z tego powodu ich wyszczególnienie nie pomaga w zwiększeniu konkurencyjności w postępowaniu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. 106 – Załącznik nr 2.1 do SIWZ. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1 do SIWZ. Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 38

Możliwości rozbudowy: Pkt 94, 97, 99, 100, 101, 102.109

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez możliwości rozbudowy z sekcji:

”Możliwość rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)” w następujących pozycjach:

| 94. | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do oceny zwłóknienia wątroby | TAK |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK, podać |  | Wymagane |
| 99. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  | Wymagane |
| 100. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  | Wymagane |
| 101. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 4,0-9,0 MHz, min. 256 elementów | TAK, podać |  | Wymagane |
| 102. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 Pkt |
| 109. | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 Pkt |

Pragniemy podkreślić że możliwości rozbudowy są wyłącznie opcjami które mogą w przyszłości a wcale nie musza zostać dokupione przez Zamawiającego, z tego powodu ich wyszczególnienie nie pomaga w zwiększeniu konkurencyjności w postępowaniu.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkowy wymóg do tabeli parametrów granicznych o następującej treści:

|  | Wbudowana w aparat bateria pozwalająca na min. 2 godziny pracy aparatu po utracie zasilania | TAK/NIE |  | Tak – 50 Pkt Nie – 0 Pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Powyższy wymóg może być bardzo przydatny w sytuacjach nagłego zaniku zasilania, podczas diagnostyki w trakcie zabiegów np. biopsji lub innych sytuacjach kryzysowych i potrzeby pilnego transportu urządzenia w inne miejsce i szybkiego jego użycia np. w obrębie bloku operacyjnego lub SORu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40

Zamawiający wymaga:

Prosimy o zmianę terminu z „bezpłatne przeglądy” , na „przeglądy ujęte w cenie oferty”.

Prosimy o doprecyzowanie Zamawiający wymaga : bezpłatnych przeglądów przez okres 60 miesięcy ( w tym zawarte są przeglądy przeprowadzone w okresie 24 miesięcznej  pełnej gwarancji) tj. do ceny oferty należy doliczyć przeglądy na dodatkowy okres 36 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian               w treści oferty.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2.1. i nr 2.2 do SIWZ.

Zapraszamy do składania ofert w terminie wyznaczonym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Sporz. Kamila Taracha-Bąkowska