## Aparat USG
| (pieczęć Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2.1 do SIWZ
Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Dostawa aparatu USG.
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
Aparat USG - 1 kpl
1. | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2. | Producent | Podać |  | Wymagane
3. | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4. | Rok produkcji 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5. | Konstrukcja
6. | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 lub później | TAK |  | Wymagane
7. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Wymagane
8. | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  | Wymagane
9. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Wymagane
10. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 000 000 | TAK, podać |  | 1 000 000 – 0 pkt
1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt
powyżej 1 400 000 – 10 pkt
11. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK, podać |  | 1 000 000 – 0 pkt
1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt
powyżej 1 400 000 – 10 pkt
12. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK, podać |  | Wymagane
13. | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK, podać |  | Wymagane
14. | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK, podać |  | 270 – 0 pkt.
271 – 280 – 5 pkt.
Powyżej 280 – 10 pkt.
15. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK, podać |  | Wymagane
16. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Wymagane
17. | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |  | Wymagane
18. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK, podać |  | Wymagane
19. | Zakres częstotliwości pracy: | TAK, podać |  | 1-18 MHz – 0 pkt
| min. od 1 MHz do 18 MHz. |  |  | 1-19 MHz – 5 pkt
1-20 MHz i więcej – 10 pkt
20. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK, podać |  | Wymagane
21. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  | Wymagane
22. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK, podać |  | 200 sek. – 0 pkt.
201 – 250 sek. – 5 pkt.
Powyżej 250 sek. – 10 pkt.
23. | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,8 - 40 cm | TAK |  | Wymagane
24. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min 60 | TAK |  | 60 – 0 pkt.
61 – 100 – 5 pkt.
Powyżej 100 – 10 pkt.
25. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Wymagane
26. | Obrazowanie i prezentacja obrazu
27. | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: | TAK, podać |  | Wymagane
· B, B + B, 4 B
· M
· B + M
· D
· B + D
· B + C (Color Doppler)
· B + PD (Power Doppler)
· 4 B (Color Doppler)
· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
28. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1 200 obrazów/sek. | TAK, podać |  | 1 200 obr/sek. – 0 pkt
1 201-1 400 obr/sek. – 5 pkt
Powyżej 1 400 obr/sek. – 10 pkt
29. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. | TAK, podać |  | 300 obr/sek. – 0 pkt
301-350 obr/sek. – 5 pkt
Powyżej 350 obr/sek. – 10 pkt
30. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  | 6 zakresów – 0 pkt
7 zakresów – 5 pkt
8 zakresów i więcej – 10 pkt
31. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Wymagane
32. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK, podać |  | Wymagane
33. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Wymagane
34. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Wymagane
35. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Wymagane
36. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  | Wymagane
37. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  | Wymagane
38. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK, podać |  | Wymagane
39. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  | Wymagane
40. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  | Wymagane
41. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK, podać |  | Wymagane
42. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Wymagane
43. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK, podać |  | Wymagane
44. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Wymagane
45. | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |  | Wymagane
46. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Wymagane
47. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  | Wymagane
48. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Wymagane
49. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Wymagane
50. | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK, podać |  | Wymagane
51. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK, podać |  | 15 map – 0 pkt.
16-20 – 5 pkt.
Powyżej 20 – 10 pkt.
52. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Wymagane
53. | Archiwizacja obrazów
54. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK, podać |  | Wymagane
55. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  | Wymagane
56. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Wymagane
57. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Wymagane
58. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
59. | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Wymagane
60. | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  | Wymagane
61. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Wymagane
62. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Wymagane
63. | Funkcje użytkowe |  |  | Wymagane
64. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x18 | TAK, podać |  | Wymagane
65. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu:min. X18 | TAK, podać |  | Wymagane
66. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK, podać |  | Wymagane
67. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | Wymagane
68. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | Wymagane
69. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK, podać |  | Wymagane
70. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Wymagane
71. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Wymagane
72. | Pełne oprogramowanie do badań: | TAK |  | Wymagane
| · Naczyniowych |  |  | Wymagane
| · Brzusznych |  |  | Wymagane
| · Urologicznych |  |  | Wymagane
| · Małych narządów |  |  | Wymagane
| · Mięśniowo-szkieletowych |  |  | Wymagane
| · Ortopedycznych |  |  | Wymagane
| · Pediatrycznych |  |  | Wymagane
| · Kardiologicznych |  |  | Wymagane
| · Transkranialnych |  |  | Wymagane
| · Śródoperacyjnych |  |  | Wymagane
| · Ginekologiczno-położniczych |  |  | Wymagane
73. | Głowice ultrasonograficzne
74. | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach | TAK |  | Wymagane
75. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Wymagane
76. | Zakres częstotliwości pracy | TAK, podać |  | 1,0 – 5,0 – 0 pkt
| min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  | Szerszy zakres – 10 pkt
77. | Liczba elementów: min. 800 | TAK, podać |  | 800 – 0 pkt
801-900 – 5 pkt
Powyżej 900 – 10 pkt
78. | Kąt skanowania min. 75 st. | TAK, podać |  | Wymagane
79. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  | 6 zakresów – 0 pkt
7 zakresów – 5 pkt
8 zakresów i więcej – 10 pkt
80. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Wymagane
81. | Zakres częstotliwości pracy | TAK, podać |  | 4,0 – 13,0 – 0 pkt
| min. 4,0 – 13,0 MHz. |  |  | Szerszy zakres – 10 pkt
82. | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  | 800 – 0 pkt
801-900 – 5 pkt
Powyżej 900 – 10 pkt
83. | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK, podać |  | Wymagane
84. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  | 6 zakresów – 0 pkt
7 zakresów – 5 pkt
8 zakresów i więcej – 10 pkt
85. | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  | Wymagane
86. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Wymagane
87. | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. | TAK, podać |  | 5,0 – 13,0 – 0 pkt
Szerszy zakres – 10 pkt
88. | Liczba elementów: min. 190 | TAK, podać |  | Wymagane
89. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | TAK, podać |  | Wymagane
90. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  | 6 zakresów – 0 pkt
7 zakresów – 5 pkt
8 zakresów i więcej – 10 pkt
91. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Wymagane
92. | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
93. | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  | Wymagane
94. | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do oceny zwłóknienia wątroby | TAK |  | Wymagane
95. | Możliwość rozbudowy systemu o głowice kardiologiczna typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st. | TAK, podać |  | Wymagane
96. | Możliwość rozbudowy o obrązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK, podać |  | Wymagane
97. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK, podać |  | Wymagane
98. | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  | Wymagane
99. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  | Wymagane
100. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  | Wymagane
101. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 4,0-9,0 MHz, min. 256 elementów | TAK, podać |  | Wymagane
102. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
103. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
104. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywisty z głowic objętościowych (tzw. 4D) | TAK |  | Wymagane
105. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywisty z renderowaniem obrazu pod wpływem padającego światła np. HD Live lub podobne | TAK |  | Wymagane
106. | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 2,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | TAK, podać |  | Wymagane
107. | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
108. | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie wielowarstwowym z głowic objętościowych tzw. obrazowanie tomograficzne min. 6 warstw | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
109. | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt
Tak – 10 pkt
Warunki gwarancji i serwisu
1. | Gwarancja na całość min.24 miesiące | Tak |  | Wymagane
2. | Bezpłatne przeglądy na okres 60 miesięcy w cenie urządzenia | Tak |  | Wymagane
3. | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Wymagane
4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
5. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Wymagane
6. | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
7. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
8. | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
9. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
10. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Wymagane
11. | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Wymagane
12. | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Wymagane
13. | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt.
14. | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i seriwsu urządzenia | Tak |  | Wymagane
Serwis pogwarancyjny
1 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
3 | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje | Tak, podać |  | Wymagane
4 | Koszt jednej roboczogodziny serwisu | Tak, podać |  | Wymagane
6 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół | Tak, podać |  | Wymagane
7 | Liczna niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane
9 | Dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami dla przedmiotu zamówienia wg ustawy o wyrobach medycznych | Tak, podać sposób przekazania |  | Wymagane
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy

## Aparat RTG ramię C
| (pieczęć Wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2.2 do SIWZ
Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Dostawa aparatu RTG ramię C.
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
Aparat RTG ramię C - 1 kpl
1. | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2. | Producent | Podać |  | Wymagane
3. | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4. | Rok produkcji 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5. | Generator
6. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK |  | Wymagane
7. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | TAK |  | Wymagane
8. | Moc generatora min. 2 kW max. 3 kW | TAK, podać |  | Wymagane
9. | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | TAK, podać |  | Wymagane
10. | Prąd skopii ciągłej / impulsowej min. 11mA | TAK, podać |  | Wymagane
11. | Radiografia cyfrowa | TAK |  | Wymagane
12. | Prąd radiografii analogowej i cyfrowej min. 20 mA | TAK, podać |  | Wymagane
13. | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60% | TAK, podać |  | Wymagane
14. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | TAK, podać |  | Wymagane
15. | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  | Wymagane
16. | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsów/s | TAK, podać |  | 1-20 – 0 pkt >20-24 pulsy/s - 5 pkt. ≥24 pulsów/s - 10 pkt
17. | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-25ms | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa -10 pkt
18. | Lampa X - RAY
19. | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa | TAK |  | Wymagane
20. | Totalna filtracja min 4,0 mm Al. | TAK, podać |  | Wymagane
21. | Ognisko jedno max. 0,6 mm | TAK, podać |  | Wymagane
22. | Pojemność cieplna anody min 50 kHU | TAK, podać |  | Wymagane
23. | Pojemność cieplna kołpaka min 1 100 kHU | TAK, podać |  | Wymagane
24. | Szybkość chłodzenia anody min 50 kHU/min | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa -10 pkt
25. | Kolimator typu IRIS | TAK |  | Wymagane
26. | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  | Wymagane
27. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  | Wymagane
28. | Wózek z ramieniem C
29. | Waga wózka z ramieniem C max. 320 kg | TAK, podać |  | Wymagane
30. | Głębokość ramienia C min. 67 cm | TAK, podać |  | Wymagane
31. | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 75 cm | TAK, podać |  | Wymagane
32. | Odległość SID min. 97 cm | TAK, podać |  | Wymagane
33. | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm | TAK, podać |  | 20 cm – 0 pkt ≥21 cm -10 pkt
34. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 41 cm | TAK, podać |  | Wymagane
35. | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20° | TAK, podać |  | Wymagane
36. | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  | Wymagane
37. | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±220° | TAK, podać |  | Wymagane
38. | Zakres ruchu orbitalnego min. 132° | TAK, podać |  | 130-134 - 5 pkt >134 - 10 pkt =132 – 0 pkt
39. | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  | Wymagane
40. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | Wymagane
41. | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | TAK |  | Wymagane
42. | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | TAK, podać |  | Wymagane
43. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | TAK |  | Wymagane
44. | Celownik laserowy od strony wzmacniacza obrazu | TAK |  | Wymagane
45. | Wzmacniacz obrazu
46. | Średnica nominalna 23 cm | TAK |  | Wymagane
47. | Ilość pól detektora obrazu min 3 | TAK, podać |  | Wymagane
48. | Rozdzielczość wzmacniacza min. 1024 x 1024 | TAK, podać |  | Wymagane
49. | Monitor i tor wizyjny na osobnym wózku |  |  | Wymagane
50. | Dwa monitory 19” rozdzielczość min. 1280 x 1024 | TAK, podać |  | Wymagane
51. | Dwa monitory 19”, kolorowe TFT (min. 1000 cd/cm2) 1000:1 | TAK, podać |  | Wymagane
52. | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live | TAK, podać |  | Wymagane
53. | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | TAK, podać |  | Wymagane
54. | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | TAK |  | Wymagane
55. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | TAK, podać |  | Wymagane
56. | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli x 25bit | TAK, podać |  | >25 do 30 bit - 5 pkt ≥30 - 10 pkt = 25 bit – 0 pkt
57. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 10 000 obrazów | TAK, podać |  | Wymagane
58. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  | Wymagane
59. | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  | Wymagane
60. | Funkcja ZOOM min. x 4 | TAK, podać |  | Wymagane
61. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | TAK |  | Wymagane
62. | Obraz lustrzany | TAK |  | Wymagane
63. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  | Wymagane
64. | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali | TAK |  | Wymagane
65. | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.(DAP) | TAK |  | Wymagane
66. | Archiwizacja obrazów |  |  | Wymagane
67. | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji | TAK |  | Wymagane
68. | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | TAK |  | Wymagane
69. | Funkcjonalność
70. | Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy programowalny przycisk nożny do skopii i zapisu | TAK/NIE |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
71. | Wyposażenie
72. | Pamięc przenośna - Pen Drive 16 GB – 2 szt | TAK |  | Wymagane
Warunki gwarancji i serwisu
1. | Gwarancja na całość min.24 miesiące | Tak |  | Wymagane
2. | Bezpłatne przeglądy na okres 60 miesięcy w cenie urządzenia | Tak |  | Wymagane
3. | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Wymagane
4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
5. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Wymagane
6. | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
7. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
8. | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
9. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
10. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Wymagane
11. | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Wymagane
12. | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Wymagane
13. | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt.
14. | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i seriwsu urządzenia | Tak |  | Wymagane
Serwis pogwarancyjny
1 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
3 | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje | Tak, podać |  | Wymagane
4 | Koszt jednej roboczogodziny serwisu | Tak, podać |  | Wymagane
6 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół | Tak, podać |  | Wymagane
7 | Liczna niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane
9 | Dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami dla przedmiotu zamówienia wg ustawy o wyrobach medycznych | Tak, podać sposób przekazania |  | Wymagane
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z uzupełnionymi na wezwanie materiałami informacyjnymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy