## OCT
Zał. Nr 3 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
Tabela parametrów granicznych i oceny jakościowej Opis przedmiotu zamówienia
OCT 3D-urządzenie do spektralnej koherentnej tomografii optycznej
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie
OCT 3D - 1 szt.
1 | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2 | Producent | Podać |  | Wymagane
3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4 | Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5 | Technologia pracy: spektralne OCT | Tak |  | Wymagane
6 | Szybkość skanowania: | Tak, podać |  | poniżej 90 000 [Askan/sek.] – 0 pkt., w zakresie 90 000 – 105 000 [Askan/sek.] – 5 pkt., powyżej 105 000 [Askan/sek.] – 10 pkt.
7 | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] | Tak |  | Wymagane
8 | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] | Tak, podać |  | Wymagane
9 | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm] | Tak, podać |  | Wymagane
10 | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: | Tak, podać |  | poniżej 10 x 10 [mm] – 0 pkt., w zakresie 10 x 10 – 12 x 9 [mm] – 5 pkt., powyżej 12 x 9 [mm] – 10 pkt.
11 | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. | Tak, podać |  | Wymagane
12 | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3 [mm]. | Tak, podać |  | Wymagane
13 | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): | Tak, podać |  | od -15D do + 15D – 0 pkt., od -20D do + 20D – 5 pkt., powyżej zakresu od -20D do + 20D – 10 pkt.
14 | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. | Tak |  | Wymagane
15 | Dostępność analiz siatkówki: | Tak |  | Wymagane
| mapa grubości siatkówki; | Tak |  | Wymagane
| mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; | Tak |  | Wymagane
| mapa deformacji nabłonka barwnikowego; | Tak |  | Wymagane
| mapa grubości nabłonka barwnikowego. | Tak |  | Wymagane
16 | Dostępność analiz w kierunku jaskry: | Tak |  | Wymagane
| analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; | Tak |  | Wymagane
| ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; | Tak |  | Wymagane
| automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS); | Tak |  | Wymagane
| analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); | Tak |  | Wymagane
| analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych. | Tak |  | Wymagane
17 | Analiza przedniego odcinka oka: | Tak |  | Wymagane
| mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; | Tak |  | Wymagane
| pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); | Tak |  | Wymagane
| pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; | Tak |  | Wymagane
| automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). | Tak |  | Wymagane
18 | Możliwość chronologicznego porównania wyników od 2 do 6 badań. | Tak |  | Wymagane
19 | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. | Tak |  | Wymagane
20 | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. | Tak |  | Wymagane
21 | Wraz z dostawą tomografu musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa. | Tak |  | Wymagane
22 | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. | Tak |  | Wymagane
23 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | Tak |  | Wymagane
24 | Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchniowym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. | Tak |  | Wymagane
25 | Moduł Biometrii OCT umożliwiający pomiar długości gałki ocznej, głębokości przedniej komory, grubości rogówki i grubości soczewki | Tak, podać |  | Brak modułu Biometrii OCT – 0 pkt., Moduł Biometrii OCT – 5 pkt.
26 | Taborety z regulacją wysokości – na stopkach dla pacjenta, na kółkach dla operatora | Tak |  | Wymagane
Warunki gwarancji i serwisu
1. | Gwarancja na całość min.24 miesiące | Tak |  | Wymagane
2. | Możliwość odpłatnego pzedłużenia grarancji do max. 60 miesięcy (łacznie) w okresie trwania umowy | Tak |  | Wymagane
| Koszt za każde dodaktowe 12 miesięcy / koszt łączny przedłużenia o 36 miesięcy | Tak, podać |  | Wymagane
4. | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  | Wymagane
5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt.
6. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Wymagane
7. | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
8. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
9. | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
10. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Wymagane
11. | Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy | Tak |  | Wymagane
12. | Bezpłatny przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji | Tak |  | Wymagane
13. | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu | Tak |  | Wymagane
14. | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego | Tak, min 2 |  | 2 szkolenia - 0 pkt., >2 szkoleń - 5 pkt.
15. | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia na wezwanie Zamawiającego | Tak |  | Wymagane
Serwis pogwarancyjny
1 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji |  | Wymagane
3 | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje | Tak, podać |  | Wymagane
4 | Koszt jednej roboczogodziny serwisu | Tak, podać |  | Wymagane
6 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół | Tak, podać |  | Wymagane
7 | Liczna niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane
8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać lokalizację, dane teleadresowe i czego dotyczy |  | Wymagane
9 | Dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie z przepisami dla przedmiotu zamówienia wg ustawy o wyrobach medycznych | Tak, podać sposób przekazania |  | Wymagane
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Natomiast warunki / parametry z żądaniem „TAK / NIE” nie są wymaganiami odcinającymi. Spełnienie takiego warunku powoduje przyznanie punktów, niespełnienie skutkuje przyznaniem 0 punktów dla ocenianego parametru.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy