(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Zadanie nr 1 – Wiertarka chirurgiczna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka – 1 kpl. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | ZESTAW NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH - 1 kpl. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | NAPĘD SZYBKOOBROTOWY |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr/min |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Maksymalna moc: 350W |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obroty wiercenia: lewo i prawo |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długości kabla zasilającego napęd min. 4.6 m |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Średnica kabla zasilającego napęd max. 5.7 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga napędu wraz z przewodem max. 400 g |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość korpusu napędu max 110 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Średnica obudowy napędu max 17mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dedykowany sterownik ręczny mocowany zatrzaskowo na korpusie napędu |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Dedykowany sterownik ręczny z blokadą bezpieczeństwa (włączony/wyłączony) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dedykowany sterownik ręczny z regulacją długości dźwigni sterującej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napęd kompatybilny z mikroprocesorową konsolą zasilającą w posiadaniu Zamawiającego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | NASADKI DO NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO: |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | REDUKTOR DO TREPANACJI |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1 |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | KRANIOTOM 16mm STAŁY |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego |  |  | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | PROSTNICA BEZ STOPKI 8 cm - 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Prostnica bez stopki, współpracująca z ostrzami do kraniotomii stożkowymi i spiralnymi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Montaż ostrzy bezpośrednio w gnieździe napędu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | KĄTNICA 7 cm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 70±5%mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | KĄTNICA 14 cm SIGNATURE |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej max 140mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | MIKROPROCESOROWA KONSOLA STERUJĄCA |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8 ±5% cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 65º, kolor 24-bitowy |  |  | Tak, podać |  | Wymagany - 0 pkt >- 5 pkt |
|  | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 - 300 ml/min. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników |  |  | Tak, podać |  | Wymagany - 0 pkt >- 5 pkt |
|  | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga konsoli poniżej 7,8 kg |  |  | Tak, podać |  | Wymagany - 0 pkt <- 5 pkt |
|  | STEROWNIK NOŻNY |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem, z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy pozwalającej na obsługę sterownika z obu stron |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość przewodu sterownika nożnego min. 4.6 m |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | KONTENER STERYLIZACYJNY |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zamknięty kontener steylizacyjny z pokrywą umożliwiającą użycie filtrów wielorazowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Filtry wielorazowe na min 1000 sterylizacji - 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Taca stalowa z uchwytami do ułożenia wszystkich elementów zestawu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | OSTRZA TREPANU - 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Jednorazowe, czterokrawędziowe ostrze trepanu, zapewniające płynną i efektywną pracę, |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Złącze trepanu typu Hudson |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ostrze wyposażone w element centrujący znajdujący się na końcu elementu wiercącego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rozmiar ostrza 14/11mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | OSTRZA KRANIOTOMU - 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Jednorazowe ostrze kraniotomu. Możliwość wyboru ostrza pomiędzy ostrzem spiralnym i stożkowym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rozmiar 16mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | FREZY - 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Frezy jednorazowe. Frezy teleskopowe, z możliwością dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki. Rodzje frezów do wyboru: Frezy "różyczki" możliwość wyboru różnych gradacji ostrza, frezy diamentowe - możliwość wyboru różnych gradacji ostrza. Frezy precyzyjne dwukrawędziowe z ringiem stabilizującym, Frezy specjalne. Do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min. 60 miesięcy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 60 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego,                            czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego                   przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku                            w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy