(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Zestaw do endoskopii zabiegowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | WIDEOGASTROSKOP ZABIEGOWY – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max. 11,0 mm |  |  | Tak, podać |  | 11,0 mm – 0 pkt < 11,0 mm – 5 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 10,0 mm |  |  | Tak, podać |  | 10,0 mm – 0 pkt < 10,0 mm – 5 pkt |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max.3 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pole widzenia min. 140o |  |  | Tak, podać |  | 140o – 0 pkt. >140o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość sondy roboczej 1030 – 1050 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość całkowita 1350 – 1400 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Elektroniczna funkcja zoom |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja migawki elektronicznej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W zestawie kompatybilna pompa wody WaterJet o parametrach: |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja mocy przepływu – min. 9 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalny przepływ: 700-750 ml/min dla kanału roboczego, ~ 230 ml/min dla kanału pomocniczego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W zestawie kompatybilny insuflator CO2 o parametrach: |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przycisk uruchamiania i zatrzymania przepływu gazu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wskaźnik przepływu gazu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalne ciśnienie podawania gazu: 45 kPa |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Włączanie urządzenia jednym przyciskiem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wskaźnik ciśnienia zasilającego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Timer do automatycznego wyłączania insuflacji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rurka do niskiej prędkości przepływu CO2 – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga max. 5 kg |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary około 125(szer.) x 300(Głęb.) x 150 (Wys.) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zasilanie 230V |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Moc 40 W |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W zestawie 2 szt. zawór CO2/woda, niezbędne węże ciśnieniowe do podłączenia CO2 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | WIDEOKOLONOSKOP ZABIEGOWY – 2 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |  | Tak |  | 13 mm – 0 pkt < 13 mm – 5 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm |  |  | Tak |  | 13,2 mm – 0 pkt < 13,2 mm – 5 pkt |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 4 mm od końcówki sondy endoskopowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Blokada pokrętła góra/dół |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pole widzenia min 160o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita |  |  | Tak |  | 160o – 0 pkt. >160o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość sondy roboczej 1300 – 1350 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość całkowita 1650 – 1700 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Elektroniczna funkcja zoom |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja migawki elektronicznej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni, w zestawie zapasowa lampa ksenonowa do toru wizyjnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wyposażenie: |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Endoskopowe urządzenie do regulacji przepływu CO2 – 1szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zawór CO2 gaz/woda – 2szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rurka do niskiej prędkości przepływu CO2 – 1szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przewód ¾ DIN wysokociśnieniowy do podłączenia CO2 – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Adapter do systemu ściennego typ NIST – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pompa płucząca z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zarówka ksenonowa CLV-190 (lub równowazna) do posiadanego źródła światła – 2 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zawór woda/powietrze – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zawór ssący – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zaworki biopsyjne – 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dren do pompy płuczącej – 3 kpl. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wózek do transportu endoskopów – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przenośny analizator składu ciała z możliwością podłączenia do komputera wykorzystujący technologię BIA umożliwiający odczytanie parametrów dla całego ciała w ciągu max 15s., na wyposażeniu oprogramowanie do tworzenia raportów, przechowywania pomiarów pacjenta, przeglądanie historii i śledzenie zmian. Analizator o wadze max. 4,8 kg Sposób pomiaru za pomocą min. 4 elektrod analizy BIA Zasilany bateryjnie i zasilacz AC Max obciążenie 200kg Interfejs USB x 1 Cyfrowy wyświetlacz LCD Zakres pomiaru 150-1200 Ω ze skalą co 0,1 Ω Funkcja Tary: 0-10 kg z podziałką co 0,1 kg Data urodzenia Płeć Typ sylwetki Wzrost |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konsola (generator) do litotrypsji wewnątrznaczyniowej o mocy 50-60 Hz, napięciu wyjściowym 3000V i częstotliwości pulsów co 1Hz, waga urządzenia do 7 kg. Kabel łączący, inicjujący falę energii sonicznej 1 szt, Konsola kompatybilna z cewnikiem balonowym (3 szt): balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach min. 2,5-4 mm, o długości balonu max 12 mm, długość robocza max 140cm. Zestaw kompatybilny z introducerem 6F oraz prowadnikiem min. 0,014” |  |  | Tak |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.36 miesięcy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 36 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego,                                 czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta                  nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie                                      z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy