(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Zestaw do litotrypsji wewnątrz naczyniowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do litotrypsji wewnątrz naczyniowej – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Konsola (generator) do litotrypsji wewnątrznaczyniowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Moc 50-60 Hz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napięcie wyjściowe 3000V |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Częstotliwości pulsów co 1Hz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga urządzenia |  |  | Tak, podać |  | 7kg - 0 pkt., poniżej - 5 pkt |
|  | Kabel łączący, inicjujący falę energii sonicznej 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konsola kompatybilna z cewnikiem balonowym (2 szt) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach min. 2,5-4 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długości balonu |  |  | Tak |  | 12 mm - 0 pkt., poniżej - 5 pkt |
|  | Długość robocza |  |  | Tak |  | 140 cm - 0 pkt., poniżej - 5 pkt |
|  | Zestaw kompatybilny z introducerem 6F oraz prowadnikiem min. 0,014” |  |  | Tak |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności              od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±"                 lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne                      z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy