(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Mikrotom rotacyjny półautomatyczny wyposażony w łaźnię wodną i płytę grzewczą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny wyposażony w łaźnię wodną i płytę grzewczą – 2 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zintegrowana linijka w podstawie. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjniej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm; od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm; od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach: od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm; od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm; od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja retrakcji z regulacją wartości w zakresie co najmniej 5-100 µm w skokach co 5 µm, z możliwością całkowitego wyłączenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy min. |  |  | Tak, podać |  | 22 mm – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Zakres pionowego przesuwu głowicy: max |  |  | Tak, podać |  | 70 mm – 0 pkt. < - 5 pkt. |
|  | Możliwość pracy w trybie mikrotomu manualnego - ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zakres cięcia minimum |  |  | Tak, podać |  | 50 mm – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Maksymalny rozmiar preparatu 55 x 50 x 30 mm. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sterowane mikroprocesorowo, elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwiema różnymi prędkościami 300µm/s oraz 800µm/s. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością co najmniej 1800µm/s (czas powrotu maksymalnie sekund) |  |  | Tak, podać |  | 15s – 0 pkt. < - 5 pkt. |
|  | Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wyświetlacz LED na urządzeniu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wartości regulowane przez panel sterowania: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | System ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego- sygnalizacja dźwiękowa. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Duża powierzchnia górna z wyjmowaną tacką. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Uchwyt na nożyki mikrotomowe na ostrza zarówno nisko i wysokoprofilowe, wyposażony w osłonę ostrza koloru czerwonego. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość przesuwu uchwytu na nożyki w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) oraz w osie północ-południe (co najmniej 24 mm). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja kąta nachylenia noża w zakresie od 0° do 10°. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego umożliwiające zatrzymanie koła w dowolnej pozycji. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Certyfikat CE IVD |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość: do 480 mm, Głębokość: do 620 mm; Wysokość: do 300 mm; |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga urządzenia |  |  | Tak, podać |  | 35 kg – 0 pkt. < - 5 pkt. |
|  | Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej 350 V, wyposażona w wyświetlacz LED z precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75°C (skok regulacji nie gorszy niż po 0,5 stopnia). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pojemność wanienki łaźni wodnej max. |  |  | Tak, podać |  | 2,5 l – 0 pkt. < - 5 pkt. |
|  | Anodyzowana powierzchnia wanienki łaźni wodnej pokryta specjalną odporną na zadrapania warstwą. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Płyta grzewcza do suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych, wyposażona w wyświetlacz LED z precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75°C (skok regulacji nie gorszy niż po 0,5 stopnia). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość umieszczenia na płycie grzewczej minimum szkiełek. |  |  | Tak, podać |  | 45 – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Anodyzowana powierzchnia płyty grzewczej pokryta specjalną odporną na zadrapania warstwą. |  |  | Tak |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.60 miesięcy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 60 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności                 od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±"                lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne                    z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy