(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Aparat USG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat USG – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | ## Jednostka główna |  |  |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2019 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2017 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] |  |  | Min 2 – 18 mhz |  | Wymagane |
|  | Dynamika systemu w dB |  |  | > 260db |  | Wymagane |
|  | Technologia cyfrowa z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych |  |  | Min 700 000 |  | Wymagane |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych |  |  | Min. Po 192 |  | Wymagane |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych |  |  | Min. 4 |  | Wymagane |
|  | Wieszaki na głowice |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość |  |  | Min. 21’’ |  | Wymagane |
|  | Rozdzielczość monitora LCD |  |  | Min. 1600 x 900 |  | Wymagane |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga aparatu. Max 130 kg |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5000 obrazów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 400 GB |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Moduł DICOM 3.0 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm |  |  | Tak |  | 38 cm – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – min. 15 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie rombowe |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta |  |  | Tak |  | 12m/sek – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb M |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zakres prędkości min. +/- 15 m/sek dla zerowego kąta |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni |  |  | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni |  |  | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) i power doppler kierunkowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thickness |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  |  | Tak, Podać model |  | Wymagane |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba elementów – min. 800 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów |  |  | Tak, Podać model |  | Wymagane |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -14 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba elementów – min. 1500 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 55 - 60 mm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-20 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głowica sektorowa do badań transcranialnych |  |  | Tak, Podać model |  | Wymagane |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 1 – 4 (+/- 0,5MHz) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ilość kryształów w jednej linii min. 90 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Praca w trybie II harmoniczne |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głowica endocavity wykonana w technologii multicrystal |  |  | Tak, Podać model |  | Wymagane |
|  | wybierane częstotliwości pracy przetwornika 4,0 – 10,0 MHz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba elementów – min.800 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | kąt pola skanowania (widzenia) 180 stopni |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. |  |  | Tak/nie |  | 200 cm – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. |  |  | Tak/nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca |  |  | TAK, podać |  | Wymagane |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt 62-68. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznej bramki min. 2 cm x 2 cm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex, linia, endocavity |  |  | Tak Podać typy sond |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowanych głowicach: liniowej, convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s |  |  | TAK, podać głowice |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s |  |  | Tak/nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. |  |  | Tak/nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną działającą na sondzie o częstotliwości ≥ 14MHz |  |  | Tak/nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Imadło z iżołacja – 1 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Imadło z przegubem kulkowym 10x25 mm – 1 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | 1/1 kosz druciany perforowany 540x253x106mm – 2 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Główka sprzęgu do ramy mocującej – 1 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | RAMIE MOCUJĄCE YASARGIL PRZESTAWIALNE – 2 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | STOJAK DLA PŁASKICH SZPATULEK – 2 szt |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Stojak do szpatułek z okrągłym uchwytem – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu gięt. Okrągły uchwyt 200x14 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu gięt. Okrągły uchwyt 200x17 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu gięt. Okrągły uchwyt 200x-20 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu Heifetz gięt. 8x155 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu Heifetz gięt. 11x155 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu Heifetz gięt. 14x155 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu Heifetz gięt. 17x155 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 6,0 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 6,0 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 7,5 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 10,0 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 12,5 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu z wkładką silikonową szerokości 15,0 mm – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu powlekana – wielkość S – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Szpatułka do mózgu powlekana – wielkość M – 6 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Wanna do kontenera 1/1, wysokości 247 mm – 1 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Pokrywa srebrna do kontenera 1/1 – 1 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
|  | Silikonowa mata do kontenera 1/1 – 2 szt. |  |  | TAK, podać kod |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i seriwsu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego,                                 czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego                   przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku                            w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy