(pieczęć Wykonawcy) 					               Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Tabela warunków technicznych i eksploatacyjnych (Specyfikacja przedmiotowa)

| Respirator stacjonarny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4 kg |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora |  |  | Tak, podać |  | 15” – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | PEEP/CPAP. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wdech manualny. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Częstość oddechów min.: 5-120/min |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min.6-120 l/min. |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV min.:5-80cmH2O |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund. |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. min. 0,5 sekundy do 15 sekund |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min |  |  | Tak, podać |  | min – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. minimum do 12 sekund. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. minimum do 15 sekund. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |  |  | Tak, podać |  | 3 krzywe – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. |  |  | Tak, podać |  | 72 h – 0 pkt. > - 5 pkt. |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar ciśnienia plateau. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar oporó wdechowych płuc pacjenta. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Respirator ma być wyposażony w 15 kompletnych układów oddechowych jednorazowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe |  |  | Tak |  | Wymagane |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min.24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i seriwsu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego,                                 czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego                   przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku                            w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy