| Zadanie nr 1 – Zestaw do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych do masowych przetoczeń – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do ogrzewanie krwi i płynów infuzyjnych przy użyciu suchego powietrza bez użycia wody – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szybka adaptacja do ilości i szybkości podawanych płynów, nawet w przypadku gwałtownego zatrzymania lub podaży do 30 litrów/1 godzinę |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Walidacja systemu zapewnia, że temperatura podawanych pacjentowi płynów nie przekracza 37°C |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Temperatura wyjściowa (z urządzenia grzewczego) podawanych płynów wynosi od 33 do 41°C w zależności od ilości i szybkości przetaczania płynów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Równomierne rozprowadzanie ciepłą bez możliwości nierównomiernego ogrzewania i powstania gorących punktów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wykorzystanie aluminiowych płytek grzewczych o wysokim przewodzeniu ciepła |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | 4-krotna kontrola temperatury ogrzewania w ciągu jednej sekundy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ciągłe automatyczne monitorowanie pracy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas dojścia do zadanej max temperatury |  |  | Tak, podać |  | 3 min – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Wymiary max 12 x 20 x 25 cm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Maksymalna temperatura ogrzewania |  |  | Tak, podać |  | 40’– 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Waga |  |  | Tak, podać |  | 3,5 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Przepływ krwi – do 30.000 ml/godz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm powyżej zadanej temperatury podstawowej oraz zadanej temperatury wtórnej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 7.2 Amp |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Infuzor ciśnieniowy jest przeznaczony do wytwarzania ciśnienia w workach z płynem infuzyjnym, które konieczne jest w przypadku podania dożylnego dużych ilości płynów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | W infuzorze można stosować worki pojemności 250-1000 ml |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | pojemność worków w przypadku szybkiego przetaczania to 1000 lub 500 ml |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Infuzor zapewnia zadane ciśnienie płynów min. 300 mmHg |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Włączenie infuzora powoduje wypełnienie balonu inflacyjnego i utrzymanie ciśnienia krwi i w workach z płynem infuzyjnym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wyłączenie infuzora powoduje spuszczenie powietrza z balona inflacyjnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość osobnej regulacji ciśnienia w obu komorach |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Panel z przodu urządzenia pokazuje status pracy infuzora: - tryb czuwania (dioda w kolorze pomarańczowym) - stan pracy - w infuzorze wytwarzane jest ciśnienie (dioda w kolorze zielonym), - urządzenie wyłączone – główny przełącznik zasilania jest wyłączony (dioda nie podświetlona) - wskaźnik prawidłowego ciśnienia w komorach oraz alarm w przypadku zbyt wysokiego lub niskiego ciśnienia w komorze |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Alarm wizualny i akustyczny w przypadku ciśnienia w komorze powyżej 330 mmHg i poniżej 230 mmHg |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Mocowanie na stojaku do wlewów dożylnych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary max 40 x 55 x 20 cm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Waga |  |  | Tak, podać |  | 8 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Ciśnienie robocze zadane max: 300 mmHg |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Ciśnienia w ciągu pracy max: 230-330 mmHg |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Mocowanie min. 2 uchwyt |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Zasilanie 220-240V AC , 50/60 Hz, 0,8 Amp |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Stojak na podstawie jezdnej, pięcioramiennej – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Koła z blokadą |  |  | Tak, podać |  | 2 koła– 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Wymiary max : podstawa - średnica 75cm, 5 kółek; stojak - wysokość regulowana od 180 - 260 cm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Kaseta do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi z przedłużeniem – przepływ standardowy – 30 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeznaczona do przepływów 150 ml/min (9.000 ml/h) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konstrukcja uniemożliwia nieprawidłowe włożenie kasety do ogrzewacza |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Port igłowy i bezigłowy do iniekcji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Odpowietrzacz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zacisk rolkowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dren do pacjenta o długości min. 76 cm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przedłużenie linii pacjenta |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Objętość wypełnienia min: 44 ml |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Bez zawartości lateksu, ftalanów i DEHP |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kaseta do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi – wysoki przepływ – 20 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeznaczona do przepływów 500 ml/min (30.000 ml/h) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Konstrukcja uniemożliwia nieprawidłowe włożenie kasety do ogrzewacza |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dren doprowadzający z dwoma szpikulcami do nakłucia worków |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymienna komora kroplowa z filtrem krwi 150 m i zaciskiem rolkowym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczny odpowietrzacz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zacisk rolkowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dren do pacjenta o długości min 76 cm z portem igłowym i bezigłowym do iniekcji |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przedłużenie linii pacjenta |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Objętość wypełnienia min: 150 ml |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Bez zawartości lateksu, ftalanów i DEHP |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min. 24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności   od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",                      "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne                            z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy