| Zadanie nr 4 – Zestaw do monitorowania i diagnostyki układu krążeniowo-oddechowego – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG – 2 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat 12-kanałowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu min. 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiar ekranu min. |  |  | Tak, podać |  | 5,5 ‘’– 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Rozdzielczość ekranu min. (punkty 640 x 480) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary max (mm) - 330x270x100 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga max. (z wbudowanym akumulatorem) |  |  | Tak, podać |  | 3,5 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50Hz |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Szerokość papieru 112 mm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Rodzaj wydruku - termiczny / opcjonalnie zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Prędkość przesuwu papieru min. (mm/s) 5; 10; 25; 50 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Ilość kanałów min. : 3, 4, 6, 12 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Ilość odprowadzeń - 12 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Ilość wyświetlanych odprowadzeń min. 3,6,12 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń min. – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Detekcja kardiostymulatorów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czułość min. (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Filtr izolinii min. (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Filtr autoadaptacyjny |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Baza danych zapisów EKG w pamięci aparatu, nieograniczona możliwość zapisu w pamięci komputera za pomocą dedykowanego oprogramowania. |  |  | Tak, podać |  | 400 zapisów – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Profil automatyczny |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Profil manualny |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Minimum 10 profili LONG |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Oprogramowanie do komputerowego EKG |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG wraz z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter ciśnienia i ergospirometrię. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/ SVC, FEV0.75/ FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wydajność pracy z akumulatora |  |  | Tak, podać |  | 80 minut – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Czas ładownia akumulatora max (przy całkowitym rozładowaniu) |  |  | Tak, podać |  | 6 h – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Klasa bezpieczeństwa ii wg iEC 536 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat CPAP I – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat do który zapewnia ciągłą lub przerywaną wentylację ciśnieniem dodatnim osobom wymagającym wentylacji mechanicznej. | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeznaczony dla dzieci o masie ciała przekraczającej 2,5 kg i pacjentów dorosłych. | Tak |  | Wymagane |
|  | Respirator mierzy, wyświetla i rejestruje dane SpO2, FiO2, CO2 i tętna oraz generuje alarmy. | Tak |  | Wymagane |
|  | Stosowany zarówno do wentylacji inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat przeznaczony do pracy ciągłej, lub przerywanej. | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryby objętościowe min: AC/VC, CV, SIMV-VC, MPV-VC. | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryby ciśnieniowe min.: CPAP, PSV, S/T, SIMV AC/PC, SIMV-PC, MPV-PC. | Tak |  | Wymagane |
|  | Wentylacja AVAPS z obwodem pasywnym w trybach PSV, S/T i A/C-PC. | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb AVAPS-AE. | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb objętościowy w obwodzie bez zastawki (z portem wydechowym ). | Tak |  | Wymagane |
|  | Min 4 konfiguracje obwodów: o Jednoramienny obwód pasywny o Obwód aktywny PAP o Obwód z aktywnym przepływem o Obwód dwuramienny. | Tak |  | Wymagane |
|  | Monitorowane parametry min.: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego. | Tak |  | Wymagane |
|  | Znamionowy całkowity czas pracy. | Tak, opisać |  | 15 h – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD. | Tak, podać |  | Przekątna 20 cm – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Menu w języku polskim |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wyposażony w komunikację Bluetooth, WiFi i NFC |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czujnik FiO2 |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna |  |  | Tak, podać |  | 2 GB – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Kompletny zestaw obwodów pacjenta – 5 szt do urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Filtr antybakteryjny – 5 szt do urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dysk flash USB (pamięć wymienna) może być używany w celu importowania i eksportowania danych - 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zestaw masek ustno-nosowych obejmujący: 3 szt. maski ustno-nosowej, 3 szt. maski nosowej, |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Aparat CPAP II – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie wspomaga spontaniczne oddychanie poprzez przełączanie w cyklu pomiędzy dwoma poziomami ciśnienia, w odpowiedzi na przepływ pacjenta lub w ustalonym, uprzednio ustawionym czasie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wdechowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (IPAP czyli suma EPAP i poziomu wspomagania ciśnieniem) stanowi wspomaganie wdechu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb S (spontaniczny) W trybie S możliwe jest ustawienie dwóch ciśnień terapii – jednego dla wdechu (IPAP), drugiego dla wydechu (EPAP). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb ST (spontaniczny/czasowy) W trybie ST urządzenie wzmacnia każdy oddech zainicjowany przez pacjenta, ale zapewnia również dodatkowe oddechy, jeżeli częstość oddechu pacjenta spadnie poniżej ustalonej wartości |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb T (czasowy) W trybie T dostarczana jest stała częstość oddechow oraz stały czas wdechu/wydechu, niezależnie od wysiłku pacjenta. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb PAC (wentylacja kontrolowana wspomagana ciśnieniowo) W trybie PAC czas wdechu jest wstępnie ustawiony |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb iVAPS (inteligentny tryb wspomagania ciśnieniowego) Tryb iVAPS został opracowany w celu utrzymania uprzednio ustawionej docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej poprzez regulację wspomagania ciśnieniem oraz automatyczne zapewnienie inteligentnego oddychania zapasowego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Roboczy zakres ciśnienia dla S, ST, T, PAC, iVAPS: |  |  | Tak, podać |  | od 2 do 30 cm H2O – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Roboczy zakres ciśnienia dla CPAP |  |  | Tak, podać |  | od 4 do 20 cm H2O – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Wymiary max (W x Sz x Gł): 120 mm x 255 mm x 150 mm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Waga |  |  | Tak, podać |  | 1,5 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Zestaw zawiera: Respirator Bateria zewnętrzna (min. 8 godz. pracy) Torba do transportu respiratora Przeciekowy układ oddechowy Komplet masek w rozmiarach S, M i L |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Skaner naczyniowy – 1 szt |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Iluminator naczyń krwionośnych pozwalający na bezproblemową lokalizację żył |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb wizualizacji: kolor – Zmiana kolorów wyświetlania obrazu pozwala lepiej uwidocznić obraz na skórze pacjenta oraz dostosować obraz do własnych preferencji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb wizualizacji: inwersja – pozwala uwidocznić żyły lub wyróżnić otaczającą tkankę dzięki trybowi odwrócenia obrazu żył |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb wizualizacji: jasność - Regulowana jasność umożliwia lekarzom dostosowanie ustawień jasność obrazu bazowego do oświetlenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Tryb wizualizacji: rozmiar – min. 3 rozmiary obrazu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Tryb wizualizacji: fine mode - wzmocnienie obrazu – tryb przydatny przy znajdowaniu małych żył i żył głębokich |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wykrywanie żył – bliska podczerwień |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Długość fali światła podczerwonego – ok. 850 nm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Widoczna długość fali światła – ok. 530 nm |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas pracy akumulatora |  |  | Tak, podać |  | 5 h – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Czas ładowania baterii |  |  | Tak, podać |  | 4 h – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Waga |  |  | Tak, podać |  | 1 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Ścienny dozownik płynu dezynfekcyjnego – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczny dozownik płynu dezynekcyjnego |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pojemnik dezynfekcyjny 10l z możliwością ustawienia na wózku – 10 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pojemniki wykonane z polipropylenu, w kolorze białym z przeźroczystą pokrywą oraz sitem do odsączania |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary max. 530 x 330 x 150 mm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Pojemniki dezynfekcyjne 30l z kranikiem – 3 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Pojemniki wykonane z polipropylenu, w kolorze białym z pokrywą oraz sitem do odsączania narzędzi, z kranikiem umożliwiającym opróżnienie pojemnika |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wymiary max. 530 x 330 x 210 mm |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min. 24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności   od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",                      "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne                            z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy