| Zadanie nr 6 – Endoskop intubacyjny – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne |  |  | Parametr graniczny/ warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Głębia ostrości min. |  |  | Tak, podać |  | 1-50 mm – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. |  |  | Tak, podać |  | 6 mm – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Średnica końcówki max. |  |  | Tak, podać |  | 6 mm – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Średnica kanału roboczego max |  |  | Tak, podać |  | 3 mm – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Kąt obserwacji min |  |  | Tak, podać |  | 120’– 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej min góra 180° dół 130° |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Długość robocza sondy min. 600 mm. |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Źródło światła – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Żarówka 150W halogenowa, dodatkowa 15V |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Chłodzenie żarówki – sztuczny nadmuch |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Regulacja intensywności oświetlenia mechaniczna pokrętłem |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Halogen min 150 Wat |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Napięcie zasilania 230V/50 Hz |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Waga max. |  |  | Tak |  | 9 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Wymiary max: 200 mm (szer.) x 250 mm (wys.) x 350 mm (gł.) |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Automatyczna myjnia endoskopowa – 1 szt. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Myjnia na endoskopy różnych producentów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - suszenie Lub równoważne: Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - test szczelności - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczną - płukanie - suszenie |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Dozownik płynu detergentu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany |  |  | Tak |  | 8 kg – 0 pkt poniżej – 5 pkt |
|  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Posiada min. 3 dysze płucząco -myjące |  |  | Tak, podać |  | 3 dysze– 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Zbiornik wody min. 13 litrów |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody |  |  | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość min. 24 miesiące |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Przeglądy na okres 24 miesięcy wliczone w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak, podać |  | 48h - 0 pkt., <48h, >24h - 5 pkt., <24h - 10 pkt. |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email |  |  | Tak |  | Podać dane teleadresowe |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Liczba przeglądów serwisowych wraz z częściami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Pilnowanie terminów +/-1 tydzień po stronie Wykonawcy |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji do 5 dni roboczych od montażu |  |  | Tak |  | Wymagane |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji na wezwanie Zamawiającego |  |  | Tak, min 2 |  | 2-0 pkt., >2-5 pkt. |
|  | Szkolenie dodatkowe personelu technicznego w zakresie eksploatacji, obsługi i serwisu urządzenia |  |  | Tak |  | Wymagane |
| II.1. Serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  |  | Tak- nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  |  | Tak- nie mniej niż 8 lat od dnia przekazania do eksploatacji |  | Wymagane |
|  | Koszt rocznego kontraktu pogwarancyjnego obejmującego tylko przeglądy i konserwacje |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Koszt jednej roboczogodziny serwisu |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  |  | Tak, podać |  | Wymagane |
|  | Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku |  |  | Tak, podać wg instrukcji oferowanych urządzeń |  | Wymagane |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  | Tak, podać lokalizację i czego dotyczy |  | Wymagane |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności   od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",                      "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                               Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne                            z wymogami SIWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

………………, dnia …………………                       ………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

ze strony wykonawcy