## Zadanie nr 3
| (pieczęć Wykonawcy) |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | DZP/PN/1/2020
Załącznik nr 1.3
Zadanie nr 3 - Testy biologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Zapotrzebowana ilość | Cena jedn. netto * | Wartość netto * | Stawka VAT (%) * | Wartość brutto * | Wytwórca, nr katalogowy, nazwa handlowa * | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa / nr dokumentu)*
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X.
1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera”. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brazowym. Na fiolce repozycjonowana nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 testy biologiczne zestawy testowe oraz 5 szt. wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźnik kompatybilny z inkubatorem ATTEST AUTO READER 490 , zgodny z instrukcją obsługi inkubatora i dopuszczony przez producenta inkubatora. | op. | 30
3 | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery D, czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. | szt. | 1
4 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników.. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem 390 G i zgodny z instrukcją obsługi . Dopuszczony przez producenta. Zgodny z normą referencyjną PNEN ISO 11138. | szt. | 200 | 32 | 6400 | 8% | 7872
5 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie ( po 24 minutach) do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce. Na fiolce repozycjonowana nie rwąca się naklejka min. z miejscem do opisu | szt. | 200
RAZEM: | [5 empty] | x
* wypełnić
| Lublin, dn. ………………………. | [6 empty] | .............................................................
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)